Пробоподготовка металлургических образцов. Основные направления развития аналитического контроля

Одной из наиболее трудных, длительных, ответственных стадий и стадий, вносящих наибольший вклад в общую погрешность, анализа является стадия предварительной химической пробоподготовки (ПХПП). Если длительность инструментального измерения и обработки результатов имеет порядок нескольких минут и даже секунд, то продолжительность пробоподготовки – порядок часов и реже – минут.

Стадия ПХПП постоянно совершенствуется как в выборе новых реагентов для разложения, так и наложении внешних физических полей для интенсификации характерных для нее процессов. Основные приемы интенсификации процессов вскрытия проб являются  применение высокоагрессивных агентов и сред, работа при повышенных температурах и давлениях, воздействие ультразвука, магнитного, электромагнитного и электрического полей (в том числе СВЧ, электронами, УФ и вакуумным УФ излучение, γ-квантами, рентгеновскими лучами, искрового или дугового разряда, лазерного излучения, плазменной деструкции и др.).

Цель разложения пробы материала для последующего анализа является переведение ее  в состояние, обеспечивающее количественное определение  соответствующих компонентов.

Вскрытие (разложение) проб анализируемого материала основано на разрушении его структуры в результате реакций взаимодействия входящих в него компонентов с введенными реагентами.

Выбор способа разложения определяется химическим, гранулометрическим составом материала, химическими свойства определяемого элемента, составом реакционной смеси, а также целью анализа.

К анализируемым растворам, полученным после разложения, предъявляют ряд требований, основные из которых:

- полное вскрытие без потерь определяемых элементов;

- ограниченный солевой состав

В методах ААС и АЭС-ИСП, МС-ИСП концентрация солей в растворе пробы не должна превышать 5-10 мг/мл, а концентрация соляной, серной и азотной кислот – 1 М в связи с коррозией аппаратуры при высокой кислотности.

- использование неагрессивных сред.

Существуют различные способы разложения проб:

1 В открытой системе

  - «Мокрый» способ – разложение растворами кислот, солей и щелочей;

  - «Сухой» способ – разложение при помощи сплавления или спекания с различными плавнями;

  - Специальные методы

    - Термическое разложение;

    - Пирогидролиз и пиролиз;

    - Разложение с использованием ионитов;

- В закрытой системе – автоклавная и микроволновая пробоподготовка;

- Минерализация пробы

3.1 «Сухие» способы;

3.2 «Мокрые» способы.

Предварительные операции:

1) Получение воздушно-сухой пробы анализируемого образца. Для этого пробу высушивают для удаления гигроскопической влаги в сушильном шкафу при температуре 105-120 °С, помещая тонко истертый высушиваемый материал в бюкс.

2) Удаление органических примесей, которые при растворении навески руды образуют различные углеводороды или нерастворимый серовато-черный остаток, что вредно влияет на результаты определения некоторых компонентов руды при анализе. Поэтому пробу руды перед вскрытием подвергают обжигу в фарфоровом тигле в течение 15-20 мин в муфельной печи.

«Мокрые» способы разложения в открытой системе

Обработка минеральными кислотами

Реагенты для «мокрого» разложения анализируемых проб:

- Индивидуальные минеральные кислоты: HCl, HBr, HI, HF, HNO3, H2SO4, HClO4, H3PO4;

- Индивидуальная органические кислоты: CH3COOH, щавелевая, винная, реже трихлоруксусная, лимонная, муравьиная и др. кислоты;

- Смеси кислот: HCl (H2SO4, HNO3)+H2O2, HCl+HF, HCl+H2SO4, HCl+H2SO4+HClO4, HNO3+H2SO4, HNO3+HClO4, HNO3+H3PO4, H2SO4+HBr, H2SO4+ HClO4, H2SO4+H3PO4, HClO4+H3PO4, H3PO4+ H2O2, H3PO4+ H2SiF6,HNO3:конц. HCl (1:3) – царская водка; конц. HNO3:конц. HCl (3:1) – «лефортова», или обратная царская водка, HNO3+H2SO4+различные органические кислоты и др.

Выбор реагента обусловливается целью анализа (определением матричных элементов или примесного элемента); способом измерения определяемого элемента.

При выборе кислоты учитывают ее физические и химические свойства, которые могут влиять на конечный ход анализа и служить источником систематических помех. Так, при использовании методов ААС и АЭС-ИСП важны такие параметры кислоты как вязкость, плотность, поверхностное натяжение раствора. По своему действию на аналитический сигнал кислоты располагаются в ряд: HClO4<HCl<HNO3<H2SO4<H3PO4, где хлорная кислота практически не влияет на величину сигнала, а в присутствии анионов других кислот сигнал уменьшается.

Скорость разложения пробы материала кислотами определяется количествами взаимодействующих веществ и температурой.

Классификация минеральных кислоты, применяемых для разложения проб:

- Кислоты, не оказывающие окислительного действия (HCl, разбавленные H2SO4, HClO4, H3PO4).

Этими кислотами, иногда в присутствии восстановителя, разлагают вещества, способные восстанавливаться. Например, минерал пиролюзит MnO2 переводят в раствор действием концентрированной HCl:

Железные руды растворяют соляной кислотой в присутствии хлорида олова (II):

Концентрированная соляная кислота, разбавленные серная и хлорная кислоты – отличные растворители для оксидов многих металлов, а также для металлов, окисляющихся легче водорода. Последние, являясь сильными восстановителями, окисляются ионами водорода кислоты с выделением свободного водорода. Так, растворяются щелочноземельные металлы, Zn, Be, Al, Sn, Ti, Ce, Th, U, Cr, Fe, Co.

- Кислоты, действующие как сильные окислители (HNO3, конц. H2SO4, горячая конц. HClO4). Этими кислотами разлагают вещества, способные окисляться. К их числу относятся Ag, As, Bi, B, Cd, Cu, Ga, In, Ge, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Te, Tl, V. Минералы группы сульфидов, арсенидов, фосфатов и др. разлагаются при действии концентрированной HNO3 (одной или с добавлением брома). Горячая концентрированная азотная кислота растворяет все металлы за исключением Al и Cr (т.к. образуется оксидная пленка на поверхности).

Эффективность действия горячей концентрированной серной кислоты отчасти обусловлена ее высокой температурой кипения (~340 °С).

Большинство металлов и многие сплавы, в частности сплавы олова, сурьмы, свинца, ферротитан разлагаются под действием горячей серной кислоты. При добавлении сульфата щелочного металла удается растворить нитриды Al, B, Cr, Mo, Ni, Nb, Ta, Ti, W, V, Zr в присутствии катализатора (сульфат меди, селен).

Концентрированная хлорная кислота при температуре кипения ее азеотропной смеси с водой (~200 °С) – очень энергичный окислитель, разрушающий сплавы железа и нержавеющие стали, не разлагаемые другими минеральными кислотами.

Золото и платина растворяются в царской водке, которая действует и как окислитель, и как комплексант (получаются комплексные хлорида этих металлов). Вольфрамовые сплавы, Мо, Nb, Ta, Si, Zr, ферросилиций, ферромолибден растворяются в смеси HNO3+HF вследствие образования комплексных фторидов. Титановые сплавы разлагаются в таких же условиях, но с добавлением серной кислоты.

Кремнекислота, кремний, горные породы и другие силикаты разлагаются в присутствии плавиковой (фтороводородной) кислоты с образованием очень неустойчивого летучего фторида кремния SiF4, который улетучивается при нагревании и таким образом может быть отделен. Недостаток разложения с плавиковой кислотой – легкое образование прочных фторидных комплексов металлов.

Обработка органическими кислотами

Органические кислоты применяют при разложении минерального сырья в фазовом анализе. Для растворения минералов (кальцит CaCO3, флюорит CaF2, гипс CaSO4·2H2O, некоторые силикаты) используют уксусную кислоту. Разложение проводят при нагревании.

Значительно реже в качестве реагентов применяют растворы оснований (щелочей) и солей (NaOH, KOH, NaOH+Na2O2, NH3·H2O, Na2CO3, (NH4)2CO3, CuSO4, HgCl2 и др.). в концентрированных и разбавленных растворах щелочей растворимы лишь некоторые материалы, содержащие Al, Ga, In, Si, Ge, Mo, W с образованием соответствующих щелочных металлов – алюминатов, галлатов, вольфраматов и др.

Посуда для «мокрого» разложения

Растворение в кислотах и их смесях проводят в посуде из стекла, кварца, фарфора (в отсутствие фторида водорода) и фторопласта (тефлона). Сосуды из тефлона (полимер тетрафторэтилена) можно использовать при температурах от -296 °С до 250 °С. Для растворения во фтористоводородной кислоте используют посуду из платины, тефлона и стеклоуглерода. Хранят фторидные растворы в сосуде из пропилена. Выпаривание растворов досуха проводят в фарфоровых чашках на песчаных банях или электрических плитках, дающих невысокую температуру.

Достоинства кислотного растворения: экспрессность; минимальное количество посторонних ионов, не вносящих дополнительное загрязнение в пробу; возможность быстро подобрать солевой состав раствора.

Недостатки: возможные потери аналита вследствие летучести; не всегда полное разложение.

«Сухие» способы разложения в открытой системе

Сплавление

В случаях, когда кислотное растворение не обеспечивает полноту вскрытия материала, применяют сплавление образца или нерастворимого после кислотного разложения остатка с различными плавнями. Полученный плав выщелачивают и в полученном растворе находят ионы, не образующие в щелочном растворе малорастворимых осадков.

Сплавление позволяет более глубоко и энергично воздействовать на структуру анализируемого материала и полностью перевести аналит в раствор, отделив его от сопутствующих элементов. Большая эффективность разложения сплавлением по сравнению с разложением «мокрым» путем объясняется использованием при сплавлении более высоких температур, при которых гетерогенные реакции происходят быстрее. Скорость разложения увеличивается при измельчении сплавляемого материала. Сплавление можно проводить на горелках и в муфельных печах.

Выбор плавня зависит от цели анализа, химического состава исследуемого материала, физических и химических свойств аналита, свойств плавня. Для сплавления нельзя применять реагенты, при действии которых может улетучиться определяемый компонент, а также такие, которые могут помешать дальнейшему анализу.

Применяют следующие виды плавней:

- щелочные плавни: карбонаты, бораты, гидроксиды щелочных металлов;

- кислотные (кислые) плавни: бисульфаты, пиросульфаты, бифториды щелочных металлов.

При выборе плавня руководствуются следующим правилом: вещества, имеющие кислотные свойства, следует сплавлять с основными (щелочными) плавнями, а имеющие основные свойства – с кислыми плавнями; для разложения веществ, являющихся окислителями, обработку ведут в восстановительных условиях, а для веществ, являющихся восстановителями – в окислительных условиях.

Количество плавня зависит от его природы и может быть от пяти- до сорокакратным по отношению к навеске пробы. Температура сплавления варьируется от 400 °С до 1200 °С, продолжительность сплавления может составлять от нескольких минут до нескольких часов (2-120 мин).

Посуда для сплавления

Выбор материала посуды для сплавления зависит от состава и свойств плавня и цели анализа.

Платиновые тигли разъедаются при сплавлении с карбонатом натрия и калия, бисульфатом и нитратом.

Для сплавления с едкими щелочами и нитратами удобны серебряные тигли, для сплавления с едкими щелочами и пероксидом – никелевые. Если не требуется определять железо, то щелочное сплавление проводят в более доступных железных тиглях.

Сплавление со смесью Na2CO3 и Na2O2 или тетрабората лития Li2B4O7 с  метаборатом лития LiBO2 успешно проводится в тиглях из стеклоуглерода.

Недостатки сплавления:

1) избыточное количество плавня по сравнению с массой пробы, что ведет к высокому солевому составу раствора, подаваемого на анализ.

2) значительная коррозия применяемых тиглей и частичный обмен элементами между плавом и материалом тигля.

В сочетании РФА разложение сплавлением является одним из наиболее распространенных и удобных, т.к. позволяет полученный однородный плав (в виде «стекла» или приготовленный из него однородной таблетки) использовать непосредственно в качестве излучателя.

Спекание

Часто сплавление заменяют более простым спеканием со щелочными смесями. Наиболее распространенные смеси для спекания: пероксид натрия, безводный карбонат натрия в смеси с оксидами металлов (цинка, марганца, железа, кальция, магния), щавелевая кислота, нитрат калия, бура, карбонат кальция, хлорид аммония и др.).

| Плавень | Количество плавня | Применение | Температура, °С | Время, ч | Выщелачивание | Материал тигля | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пероксид натрия Na2O2 | 2-8 кратное | Разложение большой навески | 480±20 |  | В воде или минеральных условиях | Платиновые и никелевые | Высокая эффективность | Действует на материал тигля, особенно при высоких температурах |
| Карбонат натрия Na2CO3 | 2-кратное | Быстрое разложение железных и марганцевых руд | 800 |  | Смачивают небольшим количеством воды и растворяют в конц. HCl | Платиновые, фарфоровые (при добавлении Na2SO4) |  | Большой избыток щелочных солей |
| Na2CO3+ MgO – смесь Эшке | 10-кратное | Определение серы в сульфидах, полисульфидах и сульфосолях. Легколетучие элементы (S, Se, Te, Ge) переходят в натриевые или магниевые соединения | 800-850 | 1,5-2 | Разб. H2SO4 (1:1) |  | Рыхлый продукт |  |
| Na2CO3+ К2CO3 MgO – смесь Эшке |  | Разложение огнеупорных материалов в производстве металлургической керамики |  |  |  |  |  |  |
| Na2CO3+ MgO+селитра (2:3:1) |  | Определение железа в пиритных огарках |  |  |  |  |  |  |
| Na2CO3+ MgO+KClO4 (5:10:1) | 1:1 | Определение серы в железных рудах | 800-900 | 0,3-0,5 |  | Фарфоровый и корундовый тигель |  |  |
| Na2CO3+ ZnO | 5-10-кратное | Разложение сульфидов, силикатов | 800-900 |  |  |  |  |  |
| CaCO3+ NH4Cl – метод Смита |  | Определение щелочных металлов в железных рудах и нерастворимых сульфидах |  |  |  | Платиновые и никелевые тигли |  |  |

Полнота разложения зависит от выбранных условий реакции: количества реагентов, степени измельчения анализируемого материала и реагента, тщательности их перемешивания, продолжительности процесса спекания и температуры нагрева (500-1500 °С).

Разложение при нагревании с солями аммония

Эти методы занимают промежуточное положение между «мокрыми» и «сухими» методами, поскольку в процессе разложения выделяется вода, принимающая участие в реакции, и используются для разложения руд и минералов преимущественно в полевых условиях. Для этого применяют как отдельные соли аммония (фторид, бромид, хлорид и иодид), так и их смеси (хлоридно-нитратную, фторидно-нитратную, бромидно-нитратную, иодидно-нитратную). Наибольшее значение имеют хлорид и нитрат аммония, а из смесей —хлоридно-нитратная. При разложении достигается такой же эффект, как если бы обработку проводили соответствующими горячими концентрированными кислотами.

| Реагент | Химизм процесса | n-кратный избыток реагента | Т, °С | Посуда для разложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH4Cl | На примере разложения гематита Fe2O3: NH4Cl=HCl+NH3 Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O | 30 | 300-320 | Стеклянная или фарфоровая |
| NH4NO3 | NH4NO3=N2O+2H2O N2O=N2+O Кислород в момент выделения энергично взаимодействует с минералами, металлами, сплавами и др. окисляющимися веществами. Применяется для разложения сульфидов тяжелых металлов (сульфидная сера окисляется в сульфатную серу с образованием сульфата металла) | 20 | 160-180 | Стеклянная |
| Хлоридно-нитратная смесь NH4Cl+ NH4NO3 в различных соотношениях (плавящаяся до 300 °С и неплавящаяся) | Химическое действие плавящейся смеси основано на принципе действия «царской водки»: 6HCl+2HNO3=2NO+3Cl2+4H2O Образующийся Cl2 обладает высокой активностью, окисляя сульфидную серу в сульфатную, разрушая карбонаты с последующим образованием соответствующих хлоридов и т.д. При нагревании происходит диссоциация солей аммония: NH4Cl=HCl+NH3 NH4NO3=N2O+2H2O Выделяющийся хлороводород образует с водой соляную кислоту, которая и растворяет оксиды: Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O NH4Cl+2,5 части NH4NO3 – плавкая твердая царская водка. Недостаток смеси – вспенивание реакционной смеси. 2-3 части NH4Cl+NH4NO3 – неплавкая твердая царская водка (время разложения – 2-3 мин) | 50 15-20 |  | Стеклянные сосуды |

Специальные способы разложения в открытой системе

Термическое разложение

Термическое разложение проводят путем нагревания вещества на воздухе, иногда в инертной, окислительной или восстановительной атмосфере или в присутствии других веществ, способствующих разрушению кристаллической решетки исследуемого материала.

Области применения способа термического разложения:

1) для определения воды в неорганических материалах.

Пробу помещают в кварцевую трубку, нагреваемую в электрической печи. Через трубку пропускают газ-носитель (CO2, N2 или воздух), который увлекает водяные пары в предварительно взвешенные поглотительные трубки, наполненные водоотнимающими веществами (P2O5, CaCl2 или Mg(ClO4)2. Для ускорения дегидратации и снижения температуры разложения измельченную пробу минерала или горной породы смешивают со вспомогательным плавнем (PbO, Pb3O4, PbO2, PbCrO4 и др.), который ускоряет разрушение кристаллической решетки минерала и способствует более полному извлечению воды.

2) для удаления сульфидной серы с образованием сернистого газа SO2 и небольшого количества серного ангидрида.

3) для определения органических примесей в минеральном сырье и их удаления. Углерод количественно переводят в диоксид углерода сжиганием в трубке в присутствии катализатора. Образующийся углекислый газ поглощают натронной известью, аскаритом, хлоридом кальция или ангидроном.

4) для разложения сплавов с высоким содержанием вольфрама (например, сверхтвердые сплавы), в результате чего образуется нерастворимая в кислотах вольфрамовая кислота и оксиды других  хорошо растворимых в кислотах металлов (Fe, Mn, Ni, Cu и др.).

Иногда разложением проводят в присутствии галогенирующих реагентов, обладающих большой эффективностью, в окислительной атмосфере.

Возможно два варианта галогенирования – газообразными реагентами и жидкими и твердыми реагентами.

а) При использовании газообразных реагентов галогенирование ведут в открытых системах, пропуская поток газа над пробой, помещенной в лодочку, находящуюся в нагреваемой трубке из кварца или другого материала.

Достоинства способа разложения в токе газа:

- чистота газа (следовательно отсутствие загрязнения извне);

- разложение с одновременным разделением продуктов реакции (за счет удаления легколетучих компонентов и улавливания их подходящими реагентами – метод реакционной газовой экстракции РГЭ).

б) галогенирование с помощью жидких и твердых реагентов осуществляют в открытых и закрытых системах (запаянных ампулах и автоклавах).

Навеску пробы массой до 50 мг и соответствующее количество реагента помещают в ампулу из кварцевого или боросиликатного стекла, ампулу вакуумируют, запаивают и помещают в муфельную печь. Продолжительность и температура разложения зависят от природы исследуемого материала.

Достоинства ампульного разложения:

- ускорение процесса при повышенных температурах (>300 °С) и давлениях (>10,1 мПа);

- снижение вероятности загрязнения из окружающей среды;

- уменьшение поправки контрольного опыта за счет применения ограниченной массы галогенирующего реагента;

- простота оборудования;

- устойчивость во времени продуктов реакции, т.к. находятся в инертной атмосфере.

В качестве галогенирующих реагентов применяют: элементный хлор или его соединения (тетрахлорид углерода, хлорида меди, железа, смесь хлорирующих агентов), фториды инертных газов (фториды ксенона), фторорганические соединения, галогенфториды (например, трифторид брома), элементный бром и другие бромсодержащие соединения.

Таблица – Области применения

| Галогенирующий реагент | Области применения |
| --- | --- |
| Элементный хлор | В промышленности для извлечения платины и палладия из отработанных катализаторов и ценных компонентов из вторсырья |
| Тетрахлорид углерода | Для определения As, Sb, Sn, Ti и Те в металлах, рудах, минералах, оксидах и сульфидах |
| Тетрафторид хсенона и трифторид брома | При разложении природных и технических объектов (руды, минералы, концентраты, зола, угли, шламы, кеки, возгоны, металлы, сплавы и т.д.) |
| Элементный бром | Для разложения высокочистых полупроводников материалов |

Пирогидролиз и пиролиз

Эти способы разложения по своему характеру подобны термическому разложению в токе газа.

Пирогидролиз – это метод разложения анализируемых материалов при высоких температурах (1000-1300 °С) в парах воды; он позволяет в одном процессе совместить стадию разложения образца и выделение определяемого компонента в виде летучего соединения.

Пирогидролиз применяют для выделения фтора, хлора, бора и серы. Для ускорения разложения пробу смешивают с ускорителями (активаторами) реакций – SiO2, V2O5, Al2O3, WO3 и др.

Процесс проводят в реакционной трубке (реакторе) из кварца, никеля или платины в потоке влажных воздуха, кислорода или азота. При этом образуются как основные оксиды (нелетучие продукты пирогидролиза), так и кислоты (галогеноводородные, серная, фосфорная, кремнефтористая, борная), которые количественно улавливают подходящим способом (обычно конденсацией или абсорбцией) и полученный раствор используют для дальнейшего определения.

Наряду с пирогидролизом для определения фтора и хлора термическое разложение проводят в токе инертного газа – пиролиз. Пиролиз обеспечивает более низкие значения пределов определения по сравнению с пирогидролизом в связи с исключением из процесса паров воды.

Разложение с использованием ионитов

Для разложения некоторых малорастворимых природных и синтетических веществ можно применять иониты. Преимущество данного способа – отсутствие загрязнений пробы, низкое содержание солей, разделение катионов и анионов исходного соединения.

Для растворения твердой фазы применяют сильнокислые или высокоосновные ионообменные смолы. При обработке малорастворимого соединения водой образуется его насыщенный раствор, находящийся в равновесии с соответствующей твердой фазой. При удалении из раствора того или иного иона анализируемого соединения нарушенное равновесие будет восстанавливаться вследствие растворения и диссоциации других молекул твердого компонента. Этот процесс повторяется до тех пор, пока вещество полностью не растворится.

Например, разложение фосфорита Ca3(PO4)2. Если в водную суспензию фосфорита внести катионит в H-форме и анионит в ОН-форме, то при взбалтывании смеси в системе протекают следующие реакции (где Kt – катионит, An – анионит):

Из-за образования слабодиссоциированного соединения – воды – ионообменные процессы резко сдвигаются вправо, и для полного растворения навески фосфата кальция требуются относительно небольшие количества ионитов. Для последующего отделения катионита от анионита используют различие в их плотности или в размерах зерен (ситовой анализ). Элюирование катионов и анионов проводится соответствующими растворителями.

Разложение в закрытой системе

Недостатки способов разложения в открытой системе:

1) высокий солевой фон растворов после спекания и сплавления проб,

2) часто неполное переведение аналита в раствор после кислотного разложения трудновскрываемых образцов,

3) длительность перечисленных способов разложения в открытой системе

Перечисленные недостатки обусловливают применение внешних физических воздействий для интенсификации процесса вскрытия (акустические и магнитные поля, повышение температуры за счет проведения процесса в закрытой системе и др.).

Разложение с резистивным нагревом

Для разложения применяют аналитические автоклавы целевого назначения (автоклавы с резистивным (термическим) нагревом) – герметично замкнутые химические реакторы, в которых реакции разложения протекают при повышенных давлениях и температурах (150-200°С).

Автоклав – тефлоновая реакционная камера, заключенная в небольшой металлический (стальной) корпус с резьбой. Пробу помещают в камеру, добавляют реагент (обычно смеси кислот, часто в присутствии окислителей), закрывают камеру тефлоновой крышкой, герметизируют в металлическом корпусе, помещают в электронагреватель и выдерживают в выбранном температурном режиме. По охлаждении до комнатной температуры автоклав разгерметизируют и полученный раствор анализируют.

При термическом нагреве за счет конвекции, теплопроводности и радиационного переноса тепловой энергии происходит передача теплоты от нагревателя к нагреваемому объекту. Автоклавное разложение с термическим нагревом дает возможность проводить многооперационный процесс в одну стадию (очистка поверхности образца и реагентов, разложение образца, разделение микро- и макрокомпонентов, концентрирование примесей).

Применение автоклавов с резистивным нагревом: анализ тугоплавких металлов и их соединений, тяжелых и цветных металлов, керамических материалов, когда необходимо все компоненты пробы перевести в раствор.

Нагревание образца под действием микроволнового излучения вызвано взаимодействием его с молекулами (ионами) во всем объеме облучаемого материала за счет высокой проникающие способности микроволновых лучей.

Разложение с микроволновым нагревом

Наиболее эффективным способом разложения проб является применение микроволновых полей.

Микроволновое излучение – это вид электромагнитного излучения. Оно представляет собой неионизирующее излучение, которое вызывает движение молекул за счет перемещения ионов и вращения диполей, но не приводит к изменениям в структуре молекул. Частоты микроволнового излучения лежат в диапазоне 300-300 000 МГц. Бытовые микроволновые печи работают на частоте 2450 МГц. Микроволновые печи, применяемые для аналитических целей, работают на частотах: 915±25, 2450±13, 5800±75, 22125±125 МГц. Выходная мощность микроволновой печи составляет 600-700 Вт.

Разложение проводится в специальных устройствах (микроволновые печи или печи ВЧ). Основной рабочий элемент печей – магнетрон.

Предельное максимальное давление может быть 10 атм., температура реакционной смеси до 240-250°С, объем 120 мл.

Реагенты: соляная, азотная, плавиковая, фосфорная кислоты, жидкий бром, вода.

Наиболее приемлемы навески проб от 5 до 300 мг, оптимальный объем реакционной смеси 10-15 мл. Эффективное разложение проб наблюдается при постадийном нагревании печи (2-3 стадии по 3-5 мин каждая) и значения мощности 600, 450 и 300 Вт.

Применение: медь-, молибден- и золотосодержащие концентраты, продукты их переработки (кеки, плавы, огарки, остатки, штейны), шлаки металлургического производства, биологические материалы, объекты окружающей среды.

Вся процедура разложения труднорастворимых продуктов занимает 3-5 мин, дальнейшая обработка растворов – еще 5-15 мин.

Проведение процесса в аналитических автоклавах целевого назначения позволяет:

1) увеличить скорость разложения (с 5-6 часов в открытых системах до 2,5 ч (в автоклавах с резистивным нагревом) и 30 мин (в автоклавах с микроволновым нагревом));

2) снизить поправку холостого опыта за счет использования почти стехиометрического соотношения концентраций элемента и реагента;

3) предотвратить потери легколетучих компонентов,

4) при микроволновом разложении достигаются более высокие температуры, т.к. температура кипения кислоты увеличивается при повышении давления в сосуде.

5) устраняется или существенно снижается загрязнение примесями из воздуха.

4) в полной мере реализовать важнейшие преимущества современных инструментальных методов анализа – экспрессность, низкие пределы обнаружения и определения, правильность, хорошая воспроизводимость, селективность.

Разрушение органических веществ (минерализация пробы)

Большинство методов минерализации основано на окислении органического вещества различными способами.

Сухие способы

1) Прокаливание пробы на воздухе. Проводят а фарфоровой, кварцевой или платиновой чашке сначала при температуре 105-110 °С (для удаления воды), затем при 500 °С. Полученную золу подвергают разложению.

2) сжигание в токе кислорода. Чашечку (лодочку) с веществом помещают в нагреваемую трубку, через которую пропускают кислород.

3) прокаливание со спеканием. К пробе перед прокаливанием добавляют различные плавни (нитрат меди или магния, нитрат меди и хлората калия, оксид кальция или магния, смесь оксидов кальция с перманганатом калия).

4) сплавление с окислителем (пероксил натрия, в никелевом или железном тигле).

5) фотолиз (фотохимическое разложение). Продолжительность составляет от нескольких секунд до нескольких минут.

6) плазменная деструкция (низкотемпературная кислородная или аммиачная плазма). Температура составляет 100°С, продолжительность 3-10 мин.

7) лазерное излучение

«Мокрые» способы

Достоинство: отсутствие потерь легколетучих компонентов за счет проведения процесса при низких температурах.

Недостаток: продолжительность процесса, необходимость введения большого количества окислителя.

Посуда: платиновые, фарфоровые или кварцевые тигли.

1) Метод Кариуса (обработка азотной кислотой). Пробу обрабатывают при нагревании до 250 °С дымящей азотной кислотой в запаянной трубке.

2) метод Кьельдаля или «мокрое сжигание». Пробу кипятят с концентрированной серной кислотой с добавлением катализаторов и без них.

3) метод Дениже – обработка смесью серной и азотной кислот в соотношении 1:2,5. Процесс проводят при нагревании в конической колбе.

4) окисление пероксидом водорода или перманганатом.

5) обработка окислителями (смесь серной и хромовой кислот, смесь серной кислоты и пергидроля 1:1), смесь йодной и хлорной кислот и т.д.).

6) восстановительная обработка (металлическим натрием в жидком аммиаке, абсолютном спирте).

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

Необходимость разделения и концентрирования может быть обусловлена следующими факторами:

1) проба содержит компоненты, мешающие определению;

2) концентрация определяемого компонента ниже предела обнаружения метода;

3) определяемые компоненты неравномерно распределены в пробе;

4) отсутствуют стандартные образцы для градуировки приборов;

5) проба высокотоксична, радиоактивна или дорога.

Разделение – это операция (процесс), в результате которой компоненты, составляющие исходную смесь, отделяются друг от друга, причем их концентрации могут не отличаться или отличаться незначительно.

Концентрирование – это операция (процесс), в результате которой повышается отношение концентрации или количества компонентов, содержащихся на уровне примесей (микрокомпонентов), к концентрации или количеству основного компонента (макрокомпонент)

Для разделения и концентрирования используют методы, основанные на различии химических и физических свойств разделяемых компонентов: растворимости, сорбции, электрохимических характеристик, температур кипения, температур сублимации, агрегатного состояния и размера ионов, зарядов или масс и др.

Абсолютное концентрирование - вещества, присутствующие в малом количестве собираются в меньшем объеме или массе. Пример абсолютного концентрирования: упаривание матрицы при анализе вод, растворов минеральных кислот, органических растворителей.

Относительное концентрирование - вещества отделяются от макрокомпонента таким образом, что отношение концентрации микрокомпонента к концентрации макрокомпонента повышается. Относительное концентрирование можно рассматривать как разделение с тем отличием, что исходные концентрации компонентов здесь резко отличаются.

Главная цель относительного концентрирования – замена матрицы, по тем или иным причинам затрудняющей анализ, на иную органическую или неорганическую. Например, при определении микропримесей в серебре высокой чистоты матричный элемент экстрагируют О-изопропил-N-этилтиокарбаминатом в хлороформе и затем , после выпаривания водной фазы до небольшого объема, любым методом определяют микрокомпоненты.

Групповое – за один прием отделяется несколько компонентов.

Индивидуальное – из образца выделяют один компонент или последовательно несколько компонентов.

При использовании многоэлементных методов определения (атомно-эмиссионный, рентгенофлуоресцентный, искровая масс-спектрометрия, нейтронно-активационный) предпочтительнее групповое разделение и концентрирование. При определении методами фотометрии, флуориметрии, атомно-абсорбционным, напротив, целесообразнее индивидуальное выделение компонента.

Классификация методов концентрирования

I в зависимости от природы процесса разделения:

1 химические и физико-химические методы: отгонка, осаждение и соосаждение, пробирная плавка, жидкостная экстракция, ионный обмен, сорбция, флотация, химические транспортные реакции, частичное растворение матрицы, электрохимические методы (электролиз, электродиализ, инверсионная вольтамперометрия).

Недостатки химических методов концентрирования:

- Возможные потери низких содержаний аналита;

- Внесение загрязнений извне (реагенты, посуда, аппаратура, воздух лабораторных помещений);

- Высокий вклад холостого опыта в результат анализа.

Современные направления усовершенствования химических методов концентрирования:

- Многообразие химических реакций, лежащих в основе химических методов концентрирования;

- Изменение температурных режимов;

- Применение современное аппаратуры с использованием перспективных материалов (стеклоуглерод, фторопласт, высокотемпературная керамика).

2 физические методы: зонная плавка, испарение и сублимация в вакууме, магнитная сепарация ионов, дистилляция, кристаллизация, фильтрация, гель-фильтрация, ультрацентрифугирование. Достоинство – отсутствие или низкий вклад холостого опыта в результат анализа.

II в зависимости от числа и характера фаз:

1 Разделения, основанные на равновесии между твердой и жидкой фазами: осаждение и соосаждение, адсорбционная и ионообменная хроматография, электролиз на твердых электродах, зонная плавка.

2 методы разделения, основанные на равновесии между двумя жидкими фазами: экстракция органическими растворителями, распределительная хроматография, электролиз на ртутном катоде;

3 методы разделения, основанные на удалении одного из компонентов в виде газа: метод отгонки.

Для разделения и концентрирования используют одни и те же методы, основные из которых:

- Экстракция;

- Сорбционные методы (сорбция, ионообменная и хелатная хроматография);

- Осаждение и соосаждение;

- Электрохимические методы;

- Мембранные методы;

- Физические и физико-химические методы;

- Флотация.

Экстракционные методы

Экстракция – это метод, основанный на распределении растворенного вещества между двумя несмешивающимися фазами.

Задача экстракции – наиболее полно и селективно перевести компонент из водной фазы в органическую.

Достоинства экстракции:

- высокая избирательность и чистота разделения;

- возможность работы с большими и малыми концентрациями;

- отсутствие загрязнений продуктов;

- легкость технологического и аппаратурного оформления;

- возможность осуществления непрерывного процесса, автоматизация;

- высокая производительность.

Условия экстракции вещества

- Чтобы ион металла и другие заряженные частицы перешли в органическую фазу, необходимо нейтрализовать заряд, для чего связывают ионы металла в незаряженный комплекс;

- Экстракция возможна, если растворимость экстрагирующегося соединения в органическом растворителе выше, чем в воде; чем больше энергия сольватации и меньше энергия гидратации, тем выше степень извлечения.

- Для того чтобы соединение было хорошо растворимо в органическом растворителе, необходимо обеспечить его гидрофобность, т.е. должны отсутствовать гидрофильные группы (-SO3H, -COOH, -OH и др.) и внешняя органическая часть хелата должна быть достаточно объемистой и могла блокировать гидрофильную часть молекулы.

- С увеличением размера молекул экстрагирующегося соединения степень извлечения обычно повышается, т.к. крупные молекулы сильнее нарушают структуру воды.

- Экстракции способствует «сольватация» молекулами экстрагента.

- При экстракции ионных ассоциатов важны заряд и размер ионов; экстракция ухудшается с увеличением заряда и уменьшением размера ионов. При прочих равных условиях обычно лучше экстрагируются однозарядные ионы, хуже – двух- и особенно трехзарядные ионы.

- В равных условиях более устойчивые комплексы экстрагируются лучше.

В большинстве случаев используют системы, где одна фаза – водный раствор, а другая – не смешивающийся с водой органический растворитель, оказывающий существенное влияние  на экстракцию. Применяют следующие органические растворители: бензол, толуол, циклогексан, хлороформ, четыреххлористый углерод, изоамиловый и бутиловый спирты, диэтиловый эфир, этилацетат, кетоны, карбоновые кислоты и др.

Органический растворитель может быть:

а) непосредственно взаимодействовать с веществом в водной фазе с образованием экстрагируемого соединения;

б) являться средой, в которой растворен органический реагент (экстракционный реагент), который взаимодействует с веществом в водной фазе с образованием экстрагируемого соединения.

Система, состоящая из раствора экстракционного реагента в органическом растворителе или смеси растворителей, применяемая для экстракции вещества из водной фазы в органическую называется экстрагентом.

Например, раствор 8-оксихинолина в хлороформе – экстрагент, а 8-оксихинолин – экстракционный реагент.

Причина экстракции – это различная растворимость вещества в водной и органической фазах, поэтому при контакте двух фаз вещество распределяется между ними так, что концентрация его в одной фазе увеличивается, а в другой уменьшается до установления состояния динамического равновесия (при постоянных давлении и температуре)

Основные законы и количественные характеристики

Распределение вещества А в условиях равновесия в системе, состоящей из двух ограниченно смешивающихся жидких фаз, можно представить в виде:

Изменение энергии Гиббса для гетерогенного равновесия описывается уравнением вида:

Поскольку в условиях равновесия ΔG=0, то:

При постоянных давлении и температуре отношение активностей одной и той же формы растворенного вещества в этих фазах – есть величина постоянная (закон распределения Нернста). Величину KD0 называют константой распределения. В реальных условиях используют реальную константу распределения:

Предельное значение KD, найденное при ионной силе I→0, близко к истинной константе распределения.

Если обе фазы – растворы, насыщенные относительно твердой фазы, и экстрагируемое вещество существует в единственной форме, то при равновесии константа распределения равна:

Где So и Sв – растворимости вещества в органической и водной фазах.

Значение константы распределения зависит от природы распределяемого вещества и экстрагента, температуры экстракции, и не зависит от равновесных концентраций экстрагируемого вещества и от объемов фаз.

На практике для нахождения константы распределения проводят серию опытов по извлечению вещества при разных начальных, значит, и равновесных концентрациях экстрагируемого вещества. Необходимо исследовать как можно более широкий диапазон равновесных концентраций. По полученным экспериментальным данным строят график зависимости Со от Св.

Типы зависимостей Со от Св:

1) Экстрагируемое вещество в пределах исследованных равновесных концентраций не образует ассоциатов ни в водной, ни в органической фазах. Зависимость Со от Св графически представляет собой прямую, проходящую через начало координат (рис. 1., прямая 1). Тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс равен константе распределения:

или

Уравнение прямой называется уравнением изотермы экстракции. Отношение Со/Св сохраняется постоянным и равно константе распределения (рис. 2, прямая 1).

2) Экстрагируемое вещество образует ассоциат (димер) в органическом растворителе. График зависимости Со от Св представляет собой кривую с выпуклостями, обращенной к оси ординат (рис. 1, кривая 2). По полученным значениям и кривой невозможно определить константу распределения. Отношение Со/Св не остается постоянным. Распределение описывается уравнением Н.А. Шилова:

Где KDʹ - константа, соответствующая величине [An]o при условии, что [A]в = 1 моль/л; n – коэффициент, характеризующий степень ассоциации.

KDʹ не равна KD при n=1. Если ассоциирует только часть молекул растворенного вещества или если образуется несколько ассоциатов разного состава, то n  может быть дробным числом. Ассоциация происходит только при больших концентрациях распределяемого вещества. Поэтому экстракцию распределения KD находят экстраполяцией зависимости Со/Св от Св  к нулевому значению Св (рисунок 2, кривая 2). Для нахождения величины n, прологарифируем уравнение Шилова:

Получим уравнение прямой, тангенс угла наклона которой к оси абсцисс равен n. Прямая отсекает на оси ординат отрезок, соответствующий lgKDʹ (рисунок 3). Следовательно, KDʹ и n – константы в уравнении изотермы экстракции.

3) Экстрагируемое вещество образует ассоциат в водном растворе: An(В) → nAо, следовательно:

График зависимости Со от Св представляет собой кривую с выпуклостью, обращенной к оси абсцисс (рис. 1, кривая 3). Константу распределения KD находят экстраполяцией зависимости Со/Св от Св  к нулевому значению Св (рисунок 2, кривая 3). KDʹ меньше чем KD. После логарифмирования получаем:

Или

По экспериментальным данным строят график зависимости lgCо от lgCв, с помощью которого вычисляют константы KDʹ и n (рисунок 3).

| Рисунок 1 – Изотермы экстракции | Рисунок 2 – зависимость Со/Св от Св | Рисунок 3 – Зависимость lgCо от lgCв |
| --- | --- | --- |

Коэффициент распределения – отношение суммарных концентраций всех веществ в двух фазах:

Значение коэффициента распределения зависит от условий экстракции и концентрации экстрагента. Константа распределения постоянна при постоянной ионной силе.

Количество вещества в каждой из фаз будет равно:

и

Где Св и Со – концентрация в фазах; Vв и Vо – объемы фаз.

Концентрация вещества в органической фазе находят расчетным способом с учетом начальной концентрации вещества и остаточной концентрации вещества в водной фазе после экстракции:

Откуда:

Где С – начальная концентрация вещества в водной фазе.

Коэффициент распределения D связан со степенью извлечения Е следующим соотношением:

Если Vо=Vв фазы, то:

Тогда коэффициент распределения будет рассчитываться по формуле:

Коэффициент распределения D зависит от условий распределения и не зависит от объемов фаз.

Степень извлечения Е показывает долю проэкстрагированного вещества от общего его количества.

Степень извлечения зависит от соотношения объемов фаз.

Коэффициент разделения α – это отношение коэффициентов распределения двух разделяемых веществ А и В:

Где mорг – масса исследуемого вещества, экстрагируемого в органическую фазу;

Mисх – масса исследуемого вещества в первоначальном растворе.

Рассмотрим экстракцию как обычную гетерогенную реакцию:

Константа этого равновесия называется константой экстракции Кex и имеет вид:

;   ;

После логарифмирования получаем уравнение прямой:

При постоянном рН зависимость lgD от lg[HL]о выражается прямой линией с углом наклона, равным m (рис. 4, а); при постоянной концентрации реагента HL получим аналогичную зависимость от рН (рис. 4, б).

| А | б |
| --- | --- |
| Рисунок 4 – Зависимость коэффициента распределения иона металла, экстрагирующегося в виде комплексного соединения, от концентрации хелатообразующего реагента (а), от равновесного рН водной фазы (б) |  |