4.3 Стеклянные барометры

Стеклянные барометры — наиболее точные приборы для измерения барометрического давления. Барометрическое давление атмосферного воздуха уравновешивается в стеклянных барометрах столбом ртути соответствующей высоты в замкнутой стеклянной трубке (рисунок.12). Над ртутью в трубке абсолютное давление практически равно нулю.

В современных ртутных барометрах (рисунок 12-3,6) ртуть соприкасается с воздухом через эластичную пленку или диафрагму, а поэтому не испаряется и не проливается при опрокидывании барометра.

Стационарные чашечные барометры позволяют измерять абсолютное давление в пределах 810—1070 или 680—1070 мбар. Цена деления шкалы составляет 1 мбар. С помощью нониуса можно произвести отсчет с точностью до 0,1 мбар.

Барометры могут иметь систематическую инструментальную погрешность в пределах до 0,9 мбар, а также систематические погрешности, свойственные всем жидкостным манометрам. Поэтому для определения действительного барометрического давления в полученное по отсчету значение Рбо вносят поправки:

Δ1 – инструментальную, по паспорту прибора;

Δ2 – температурную, на приведение длины шкалы и плотности ртути к 0°С .

Δ3 – на действительное значение ускорения силы тяжести по сравнению со средним (нормированным)

Δ 4 – на высоту над уровнем моря

После введения поправок максимальная погрешность измерения не должна превышать 0,50 мбар.

Более точные измерения барометрического давления проводят с помощью инспекторских и контрольных барометров. Максимальная погрешность измерения их после введения поправок не должна превышать 0,30 и 0,20 мбар.

Рисунок.12 - Стеклянный ртутный стационарный барометр

:

4.4 Показывающие приборы с одновитковой трубчатой пружиной

Манометры с одновитковой трубчатой пружиной, относящиеся к группе деформационных манометров имеют простую конструкцию, высокий класс точности и применяются в широком диапазоне давлений от 0,2– 0,3 до 10000 кгс/см2 (для приборов серийного изготовления) и выше. Эти приборы используют и в качестве вакуумметров или мановакуумметров

Приборы этой разновидности имеют большое распространение

Чувствительный элемент прибора выполнен в форме согнутой по кругу на угол  трубки Тр некруглого (овального или эллиптического) сечения. Конец А трубки закрыт, а открытый конец В присоединен к неподвижному штуцеру С, через который внутренняя полость трубки соединяется с измеряемым избыточным (положительным или отрицательным) давлением Р. При увеличении давления трубка стремятся распрямиться (если большая ось сечения трубки располагается перпендикулярно плоскости изгиба трубки плоскости чертежа, и угол  становится меньше. При уменьшении давления свободный конец А трубки перемещается в обратном направлении перемещение конца трубки служит мерой давления внутри трубки (или точнее разности давлений внутри и вне трубки).

Перемещение W  конца трубки А связано с изменением  начального угла  соотношением

(4.5)

Практически перемещение невелико и обычно составляет несколько миллиметров. Перемещение W передается к стрелке прибора передаточным механизмом: секторным или рычажным (рис. 12-5). В секторных механизмах движение конца трубки Тр передается через поводок П и зубчатый сектор ЭС с осью вращения в точке О на трубку Т маленькое зубчатое колесо, жестко скрепленное со стрелкой С прибора. В рычажных механизмах поводок П связан с дугообразным рычажком Р, жестко скрепленным со стрелкой С, сидящей на общей с ним оси.

Рисунок 13 – Упрощенная схема передаточных механизмов приборов с одновитковыми трубчатыми пружинами

При изготовлении приборов регулировка их производится либо за счет относительного перемещения оси О, либо смещением точки присоединения к сектору поводка П, либо подгибанием рычажка Р.

Угол поворота стрелки С в приборах с секторным передаточным механизмом составляет 270 – 300°, а в приборах с рычажным механизмом — только 90°. Рычажные механизмы применяются в приборах устойчивых к тряске (ускорение до 3 при частоте до 80 гц).

Однострелочные показывающие манометры  выпускают для верхних пределов измерения 0,6; 1,0; 1.6; 2,5; 4: 6; 10; 16; 25; 40; 60 и т. д. до 10000 кгс/см2. Нижний предел у всех приборов равен нулю.