7.3. Организация ремонта приборов

В работы по ремонту приборов в мастерской или лаборатории включается большое число операций: ревизия приборов для выявления дефектов, повреждений и определения степени ремонта, механическая очистка или промывка приборов от грязи и ржавчины, изготовление различных деталей для замены отсутствующих   или   изношенных,   подгонка этих   деталей,   сборка отдельных узлов или прибора в целом, монтаж и восстановление электрической схемы, регулировка, проверка приборов, градуировка, написание шкал и др.

7.4Специализация ремонтных работ

В зависимости от количества и типов ремонтируемых приборов в ремонтной мастерской или лаборатории создаются специализированные группы рабочих;

а) группа ремонта механических приборов из слесарей-ремонтников, выполняющих ремонт и проверку манометров, расходомеров, тягона поромеров и других механических приборов. При значительном количестве ремонтируемых манометров или
расходомеров выделяют манометрическую или расходомерную группы;

б) пирометрическая группа, состоящая из слесарей-ремонтников пирометристов. В их обязанности входит ремонт и поверка термометров, термопар, милливольтметров, потенциометров, логометров, оптических и радиационных пирометров и др. При большом количестве ремонтируемых приборов из этой группы выделяют самостоятельные группы ремонта, например, манометрических термометров высоких температур (оптические и радиационные пирометры)  и т. п.;

в) группа ремонта электронных приборов, состоящая из слесарей-ремонтников, обладающих знаниями в области электроники и имеющих практический опыт ремонта электронных приборов, потенциометров, мостов, регуляторов;

г) токарно-механическая группа, состоящая из слесарей-механиков и токарей, выполняющих всевозможные работы по изготовлению различных деталей и запасных частей, требующихся для ремонта приборов;

д) группа ремонта электроизмерительных приборов, состоящая из слесарей-ремонтников, имеющих опыт ремонта различных электроизмерительных приборов: вольтметров, амперметров, ваттметров, счетчиков и т. д.

В зависимости от номенклатуры и количества ремонтируемых приборов создают группы и по ремонту различных других типов приборов, например газоанализаторов, ртутных и др., относящихся к вредным видам работ. Если объем ремонтных работ по какой-либо группе приборов требует загрузки не менее 3—5 рабочих и установки самостоятельных стендов и поверочных установок, то целесообразно создание такой специализированной группы.

7.5 Основные виды ремонта приборов

Работы по ремонту можно разделить на следующие основные виды:

- проверка правильности показаний приборов на месте установки;

- ревизия приборов в мастерской;

- текущий ремонт;

- средний ремонт;

- капитальный ремонт;

- восстановительный ремонт.

Все виды ремонтных работ, кроме восстановительного ремонта, проводят, как правило, в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта, утвержденным на каждый месяц главным инженером или главным энергетиком предприятия.

Планово-предупредительный ремонт проводят по ежемесячному графику ремонта и поверки приборов. Для каждого вида приборов разрабатывают сроки планово-предупредительного ремонта, в соответствии с правилами Комитета по делам мер и измерительных приборов и с существующими инструкциями на эти приборы. Так, прибор на месте установки проверяют в зависимости от типа прибора и условий его работы, ежесуточно или 2—3 раза в месяц.

Текущий ремонт для различных типов приборов производится через 1—4 месяца, средний ремонт—через 3—8 месяцев, капитальный ремонт через 1—3 года. Эти межремонтные сроки устанавливаются, исходя из местных условий; они могут быть различными для разных заводов.

Для приборов, работающих в нормальных условиях при удовлетворительной эксплуатации, межремонтные сроки можно значительно увеличить. Для приборов, работающих в тяжелых производственных условиях, а также при неудовлетворительной их эксплуатации, межремонтные сроки, очевидно, будут короткими: приборы придется ремонтировать часто. Сроки любого из видов планово-предупредительного ремонта устанавливаются исходя из того, чтобы любой из отремонтированных приборов работал надежно и исправно на протяжении межремонтного периода, т.е. до следующего его ремонта.

Планово-предупредительный ремонт проводят строго по графику, вне зависимости от того, удовлетворительно или неудовлетворительно работает в данный момент прибор. Прибор, вышедший из строя вследствие аварии, случайного повреждения и т. д., немедленно направляют в мастерскую для ремонта и устанавливают на его место исправный, прошедший государственную поверку.

Приборы на месте установки проверяют внешним осмотром и при помощи переносных контрольных приборов. Проверяют состояние соединительных трубных и электрических линий: плотность  (герметичность)   трубных импульсных линий,  целостность изоляции электрических проводов, состояние электрических контактов, отдельных частей и механизмов. Выключением прибора проверяют его показания на нулевом делении шкалы. При помощи переносных приборов проверяют показания приборов по отдельным точкам шкалы. При необходимости устраняют мелкие неисправности и производят простейшую наладку и регулировку приборов без демонтажа и отправки в мастерскую. Приборы с более серьезными дефектами следует снять и направить в мастерскую или лабораторию для ремонта. Снятый прибор немедленно заменяют исправным и проверенным.

Ревизию приборов, поступающих в мастерскую или лабораторию, производят для выявления дефектов и определения степени ремонта. При ревизии прибор осматривают, вскрывают, очищают от пыли и грязи. Проверяют схему, кинематику, отдельные узлы и детали, составляют ведомость дефектов или перечень дефектов и определяют объем ремонтных работ. После ревизии прибор направляют в ремонт и поверку.

Текущий ремонт производят для устранения мелких неисправностей прибора. В ремонт включают разборку, чистку, смазку частей прибора, сборку, регулировку показаний по существующей шкале, проверку суточной записи и др. В объем текущего ремонта входит также замена отдельных мелких частей и деталей прибора: пера, красящей ленты, вентиля, пружины, винтов и других деталей, покраска кожуха и отдельных частей прибора.

В средний ремонт включаются все виды работ, входящих в текущий ремонт, а также устранение более серьезных неисправностей прибора. К ним относятся: устранение люфтов и заеданий, выпрямление осей, смена дефектных частей и деталей, чистка от коррозии, никелирование деталей, изготовление новых деталей, изготовление новой шкалы и градуировка, поверка и пломбирование прибора, покраска и др.

Капитальный ремонт производится в порядке планово-предупредительного ремонта. Ремонту подвергают приборы, получившие значительные повреждения, а также приборы, работавшие длительное время и имеющие вследствие этого износ деталей. При этом все поступающие приборы вскрывают, детально просматривают и составляют на каждый прибор ведомость дефектов с подробным перечнем дефектов и характеристикой требуемого ремонта.

В капитальный ремонт входят все виды ремонтов, предшествующих ему: ревизия, текущий ремонт, средний ремонт с полной разборкой приборов, ремонтом схем, кинематики, всех соединений узлов, заменой целых узлов и основных частей прибора (монтаж сильфонов, кранов, двигателей, индукционных катушек, минусовых сосудов, подвижных систем и т. п.). По окончании капитального ремонта и сборки приборы тарируют, поверяют и градуируют.

Восстановительный ремонт относится к особой категории ремонта, когда непригодный для использования прибор, ввиду невозможности замены новым, доукомплектовывают недостающими узлами и деталями, а изношенные заменяют новыми. Детали (основные и мелкие) изготавливают в процессе восстановительного ремонта и прибор доводят до стандартного состояния, соответствующего требованиям ГОСТ, и подвергают государственной поверке.

Вид ремонта прибора определяет мастер или начальник лаборатории, они контролируют и качество произведенного ремонта.

Приборы после ремонта обязательно проходят поверку в лаборатории, а затем государственную поверку в одной из организаций Комитета Мер и Измерительных приборов.

7.6 Техническая документация

В ремонтной мастерской или лаборатории ведется необходимая техническая документация, связанная с ремонтом приборов. Поступление приборов в ремонт и выдача их из ремонта регистрируется в журнале учета ремонта приборов. Журнал ведется начальником мастерской или другим работником, на которого возложена ответственность за приемку и выдачу приборов.

Каждый прибор, находящийся в работе, должен иметь аттестат, удостоверяющий годность прибора и содержащий необходимые технические данные (характеристику), которыми пользуются при проверке прибора на месте установки. Аттестат выписывается непосредственно после государственной поверки и хранится в приборе или на участке эксплуатации, где прибор используется, до следующей государственной  поверки.

На каждый прибор, находящийся в эксплуатации, заводится также технический паспорт, хранящийся в мастерской. В паспорт заносятся технические данные прибора и входящих в его комплект частей, все виды ремонтов, сроки их, все изменения в его конструкции, технической характеристике и градуировке. Таким образом, технический паспорт отражает весь «жизненный» путь прибора.

Кроме указанной технической документации, в мастерской ведется журнал градуировок всех термопар, так как форма паспорта, принятая для других приборов, усложнилась бы для них. Журнал градуировок термопар дает возможность следить за состоянием термопар, изменением их градуировки, которая в процессе работы непрерывно изменяется. Записи в журнал заносятся лицом, производящим градуировку, проверяются и подписываются начальником или мастером лаборатории.