8 ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРИБОРОВ МЕТОДОМ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

8.1 Виды резервирования аппаратуры

При проектировании приборов разработчик реализует в аппаратуре возможность выполнения  набора функций, предусмотренных техническим заданием. Структурная и аппаратурная реализации на начальных этапах разработки сводится к созданию минимально необходимого варианта системы, то есть такого варианта, который содержит минимально необходимое число элементов, отказ каждого из которых приводит к невыполнению одной или нескольких функций.

Характеристики надежности минимально необходимого варианта обычно не удовлетворяют предъявляемым требованиям, что вынуждает изыскивать способы повышения надежности. Проблема повышения надежности должна решаться, в первую очередь, на основе применения высоко надежных элементов, из которых строится прибор. Однако  этот путь не всегда позволяет создавать высоконадежные приборы. Необходимая надежность сложных систем может быть достигнута только при использовании различных видов резервирования.

В соответствии ГОСТ 13377 «Надежность в технике. Термины и определения» резервированием называют метод повышения надежности объекта введением избыточности. В свою очередь, избыточность – это дополнительные средства и возможности сверх минимально необходимых для выполнения заданных функций.

Резервирование может быть применено к прибору в целом, либо  к отдельным элементам или к их группам. В первом случае резервирование называется общим, во втором – раздельным.

Постоянное резервирование – это такое резервирование, при котором резервные элементы участвуют в функционировании объекта наравне с основными. Для постоянного резервирования существенно, что в случае отказа основного элемента не требуется специальных устройств, вводящих в действие резервный элемент, поскольку он вводится в действие одновременно с основным.

Резервирование замещением – это такое резервирование, при котором функции основного элемента передаются резервному только после отказа основного. При использовании резервирования замещением необходимы контролирующие и переключающие устройства для обнаружения факта отказа основного элемента и переключения на резервный.

Скользящее резервирование – это резервирование замещением, при котором группа основных элементов объекта резервируется одним или несколькими резервными элементами, каждый из которых может заменить любой отказавший элемент в данной группе.

В зависимости от режима работы резервных элементов различают нагруженный, облегченный и ненагруженный резерв.

Нагруженный резерв – резервный элемент находится в том же режиме, что и основной. При этом принимается, что характеристики надежности резервных элементов в период их пребывания в качестве резервных и в период их использования вместо основных после отказа последних такие же как у основных.

Облегченный резерв – резервный элемент находится в менее нагруженном режиме, чем основной. При этом принимается, что характеристики надежности резервных элементов в период их пребывания в качестве резервных выше, чем в период их использования после отказа основных.

Ненагруженный резерв – резервный элемент практически не несет нагрузки. При этом принимается, что такой резервный элемент, находясь в резерве, отказывать не должен, то есть обладает идеальной надежностью. В период же использования этого элемента вместо основного после отказа последнего надежность резервного элемента становится равной надежности основного.

Степень избыточности характеризуется кратностью резервирования. Кратностью резервирования называется отношение числа резервных элементов к числу резервируемых или основных элементов системы. Резервирование с целой кратностью имеет место. когда основной элемент резервируется одним или более резервными элементами. Резервирование с дробной кратностью имеет место, когда два и более однотипных элементов резервируются одним и более резервными элементами. Резервирование, кратность которого равна единицы, называется дублирование.

Резервирование, при котором работоспособность любого основного и резервного элементов системы в случае возникновения отказов подлежит восстановлению в процессе эксплуатации системы, называется резервированием с восстановлением. В противном случае имеет место резервирование без восстановления.

Расчетно-логической схемой резервированной системы в большинстве случаев является схема, на которой элементы системы имеют параллельно-последовательное соединение. В цепочке последовательно соединенных элементов отказ хотя бы одного элемента приводит к выходу из строя всей цепочки. В резервированной группе параллельно соединенных элементов допускается выход из строя определенного числа элементов (в зависимости от кратности резервирования) без нарушения функционирования группы в целом. На рисунках 6-10 представлены расчетно-логические схемы различных видов резервирования.

11           12                                   1К

21             22                                   2К

31            32                                    3К

Рисунок 6 – Общее резервирование и постоянное включение резерва

11           12                                   1К

21                                                   2К

31                                                  3К

Рисунок 7 – Раздельное резервирование и постоянное включение резерва

11           12                                   1К

21             22                                   2К

31            32                                    3К

Рисунок 8 – Общее резервирование и включение резерва замещением

11           12                                   1К

21                                                   2К

31                                                  3К

Рисунок 9 – Раздельное резервирование и включение резерва 
замещением

1	     2				     m

1					n

Рисунок 10 – Резервирование с дробной кратностью 
при скользящем резерве

8.2 Методы расчета надежности резервированной аппаратуры

Для получения показателей надежности системы в целом при использовании в ней раздельного резервирования достаточно уметь находить показатели надежности резервируемого элемента (блока, устройства). Показатели надежности системы в целом могут быть получены путем применения расчетных формул для основного соединения, в котором в качестве элементов выступают резервированные группы элементов. Учитывая это, далее будут приведены расчетные формулы для показателей надежности резервируемого элемента.

Многие расчетные формулы, приводимые ниже, получены в предположении, что случайное время до отказа элементов распределено по экспоненциальному закону. Это предположение подтверждается экспериментально в аппаратуре , построенной на электронных коипонентах.

Надежность резервированной аппаратуры, особенно восстанавливаемой, в большой степени зависит от надежности аппаратуры встроенного контроля. Аппаратура контроля предназначена для определения факта отказа основой аппаратуры и выдачи команды устройству переключения на переход на резервную аппаратуру. При расчете надежности резервированной аппаратуры надежность устройств встроенного контроля может быть приближенно учтена путем включения в расчетно-логическую схему последовательно с резервированной группой элемента, соответствующего аппаратуре встроенного контроля.

Нагруженный резерв: постоянное включение резерва, включение резерва замещением. Расчетно-логическая схема изображена на рисунке 11.

1

2

n

Рисунок 11

Расчетно-логическая схема соответствует случаю, когда один основной элемент резервируется n-1 резервными элементами. Среднее время работы до отказа резервированной группы Тс  равно

где Т – средняя наработка до отказа одного элемента.

Вероятность безотказной работы резервированной группы в течение времени t для неравнонадежных элементов может быть подсчитана по формуле

Для равнонадежных элементов

Для дублирования и экспоненциального закона распределения времени до отказа элемента

.

Для нагруженного резервирования замещением приведенные выше формулы справедливы, если предположить наличие идеального (абсолютно надежного переключателя. На самом деле переключатель имеет отказы, которые могут быть различного характера:

- несрабатывание при отказе основного элемента;

- ложное срабатывание;

- отказы, которые выводят из строя резервную группу в целом.

Расчетно-логическая схема резервированной группы с переключением показана на рисунке 12

1		1п		ОП

2		2п

n		nп

Рисунок 12

Вероятность безотказной работы резервной группы с учетом ненадежности переключателя может быть рассчитана по формуле

Для равнонадежных цепочек

Ненагруженный резерв: включение резерва замещением. Расчетно-логическая схема для такой резервированной группы изображена на рисунке 13. Резервированная группа состоит из одного основного элемента и n-1 элементов, находящихся в ненагруженном резерве.

1

2

n

Рисунок 13

Вероятность безотказной работы резервированной группы в течение времени t для экспоненциального закона равна

Для дублирования

Ненагруженный резерв: резервирование с дробной кратностью. Расчетно-логическая схема показана на рисунке 10.

Вероятность безотказной работы резервированной группы и средняя наработка до отказа за время t определяются по формулам

Комбинированный резерв. На рисунке14 представлена резервированная групп, сочетающая преимущества нагруженного резерва (непрерывность работы) и ненагруженного резерва (обеспечение большего выигрыша в надежности).

В данном случае два элемента образуют дублированную группу, а третий находится в ненагруженном резерве. Такое резервирование называется комбинированным.

1

2

3

Рисунок 14

Вероятность безотказной работы резервированной группы и средняя наработка до отказа за время t определяются по формулам