ЛЕКЦИЯ 11. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЕЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для контроля получаемых доз облучения используются различные приборы, снабженные специальными детекторами, чувствительными к воздействию ионизирующих излучений.

# 4.3.1 Детекторы излучений. Приборы, применяемые для регистрации ионизирующих излучений называются детекторами излучений. Чаще всего используются детекторы, обнаруживающие излучение по производимому им эффекту ионизации, по этому принципу работают детекторы – ионизационные камеры.

# Ионизационная камера представляет собой цилиндрический конденсатор, между электродами которого находится воздух или другой газ. Между электродами создается напряжение, при появлении ионизирующего излучения в камере возникает ионизационный ток, который измеряется специальным микроамперметром (рис. 4.1).

Рис. 4.1 Схема ионизационной камеры. 1, 2- электроды; 3-измерительный прибор; 4-внешний источник напряжения; 5 – радиоактивный источник.

Ионизационная камера -  это простейший детектор, он используется для регистрации α,β и γ – излучений.

В качестве детекторов используются также газоразрядные, сцинцилляционные,полупровониковые и другие виды счетчиков.

Газоразрядные счетчики. Используются для регистрации действия отдельных заряженных частиц и γ-квантов. Были изобретены немецикм физиком Гейгером и усовершенствованы Мюллером, поэтому называются счетчиками Гейгера-Мюллера. Счетчик представляет собой цилиндрическую трубку, покрытую внутри токопроводящим слоем. Трубка герметично закрыта, внутри проходит тонкая металлическая нить. Корпус счетчика является катодом, а нить – анодом. Рабочий объем счетчика заполнен газом ( аргон и примесью паров метилового спирта – СН3ОН) при далвении 0,1 атм. На электроды подается напряжение 1500-2000в (рис. 4.2).

Сцинцилляционные счетчики. Их действие основано на регистрации илонизирующих излучений по появлению вспышек при попадании α-частиц на флуоресцирующие вещества. Подсчет α-частиц производится не визуально, а с использованием фотоумножителей.

Полупроводниковые счетчики. Их действие основано на том, что при воздействии радиационного на объем полупроводника возникает избыточная концентрация носителей заряда, т.е. изменяется проводимлсть проводника. Эти детекторы обладают рядом недостатков:

-большая инерционность;

- довольно высокая стоимость;

- снижение чувстительности с повышением температуры;

Достоинства:

- высокая эффективность регистрации;

- малые габариты;

- малое напряжение питания.

Другие виды детекторов. Среди них можно отметить:

- счетчик Черенкова – используетсядля счета α- и β- частиц;

- камера Вильсона;

- пузырьковая камера;

- фотографические счетчики;

- счетчики, действие которых основано на протекании необратимых химических реакций под действием радиации.

# 4.3.2 Приборы для регистрации радиационного излучения  По своему

# назначению приборы для регистрации радиационного излучения подразделяются на:

- индикаторы;

- рентгенометры;

- дозиметры;

- радиометры;

- спектрометры;

- комбинированные приборы для измерения ионизирующего излучения.

Индикаторы – простейшие приборы радиационной разведки, при их помощи главным образом обнаруживаются β- и γ – излучения. Эти приборы снабжены световой илит звуковой индикацией. Датчик – счетчик Гейгера-Мюллера.

Рентгенометры – предназначены для измерения мощности дозы рентгеновского и γ – излучения. В качестве датчиков в них используются ионизационные камеры или газоразрядные счетчики.

Дозиметры – служат для измерения дозы ( экспозиционной, поглощенной, эквивалентной) и мощности поглощенной дозыионизирующего излучения. Индивидуальные дозиметры представляют собой малогабаритные ионизационные камеры или фотокассеты с пленкой.

Радиометры – предназначены для измерения плотности потока ионизирующих излучений и активности радионуклидов. Датчиками в радиометрах служат газоразрядные и сцинцилляционные счетчики.

Дозиметрические приборы для населения – предназаначены для оценки радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях. На практике наибольшее распространение получили бытовые дозиметричесике приборы для регистрации внешнего ( фотонного) и γ – излучения. На рисунке 4.2 показан детектор-индикатор радона.

Рис. 4.2 Детектор-индикатор радона

Детектор  предназначен для оценки эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона-222 в воздухе жилых и общественных помещений. Определение ЭРОА основано на электростатическом осаждении на поверхность детектора заряженных частиц дочерних продуктов радона. Объемная активность радона определяется по количеству зарегистрированных альфа-частиц при распаде Ро 218 (RaА) и Ро 214 (RaС'). Детектор    позволяет   непрерывно  оценивать    значение ЭРОА, анализировать динамику изменения ЭРОА и определять усредненное значение ЭРОА. Детектор  выполнен в виде портативного переносного прибора с автономным питанием. В таблице 4.4 преведены основные характеристики прибора

Таблица 4.4 – основные характеристики детектора-индикатора радона

| Чувствительность | отн.ед | 0,64±0,05 |
| --- | --- | --- |
| Уровни срабатывания порогового табло: желтый красный | Бк/м3 | 100±40 200±60 |
| Диапазон показаний ЭРОА | Бк/м3 | от 50 до 8000 |
| Собственный фон изделия | Бк/м3 | менее 10 |
| Время установления рабочего режима | мин | не более 20 |
| Цикл измерения | час | 4 |
| Источник питания два элемента питания типа LR14G | В | 1,5 |
| Температурный диапазон | °С | +10...+35 |
| Время непрерывной работы (при элементах питания типа DURACELL ULTRA) | час | не менее 480 |
| Габаритные размеры | мм | не более 188x60x74 |
| Масса (без элементов питания) | кг | не более 0,65 |

На рис. 4.3 показан детектор - индикатор радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901.  Прибор предназначен для самостоятельной оценки радиоактивной загрязнённости (суммарной, по гамма+бета ) твёрдых и жидких продуктов питания, предметов быта, строительных материалов и окружающей среды. Разработан в соответствии с Положением о метрологическом статусе, порядке разработки, постановке на производство и поверке дозиметрических и радиометрических приборов для населения. Результаты оценки выводятся в виде  цифровой информации в микрорентгенах за час через 0,5 минуты после включения. Повышение надёжности измерения достигается обработкой результатов (арифметическим усреднением) для снижения влияния флуктуации естественного гамма-фона.

Прибор способен выдавать мгновенную информацию сразу после включения при опасно высоком (выше 999 мкР/ч) уровне радиации. Имеется возможность работы в режиме «поиск» для обнаружения источника радиации. Снабжен контролем разряда батареи. Гарантийный срок эксплуатации прибора– три года со дня продажи через розничную торговую сеть, при поставках для внерыночного потребления – со дня получения потребителем.

Рис. 4.3 Детектор - индикатор радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901.

В таблице 4.5 представлены основные характеристики прибора

Таблица 4.5 – Основные характеристики детектора - индикатора радиоактивности КВАРТЕКС РД 8901.

| Датчик | отн.ед | газоразрядный счётчик Гейгера – Мюллера типа СБМ–20-1 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерений | мкР/час | 0...999 |
| Диапазон энергий | МэВ | 0,1 ... 1,25 |
| Цикл измерений | с | 34±4 |
| Относительная погрешность измерений | % | ~30 |
| Температурный диапазон | °С | -45...+55 |
| Время непрерывной работы от батареи с номинальным напряжением 9В при уровне естественного фона 10…30 мкР/ч, не менее | c | 3 |
| Питание (батарея 6(PL)F22) | В | 9 |
| Габаритные размеры | мм | 146x60x25 |
| Вес | кг | 0,12 |

На рисунке 4.4. показан индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1503

Рис. 4.4 Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1503

Прибор предназначен для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения населением в бытовых условиях (продукты питания, стройматериалы, почва и т.д.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Кроме того, он позволяет обнаруживать загрязненность объектов бета-активными радионуклидами. Прибор подсчитывает количество гамма и бета - частиц с помощью счетчика Гейгера - Мюллера в течение 40 с и индицирует показания в мкЗв/час или мкР/час на жидкокристаллическом дисплее. Регистрация каждой частицы сопровождается звуковым сигналом, что позволяет реализовать режим "Поиск“. В таблице 4.6 приведены основные характеристики прибора.

Таблица 4.6 – Основные характеристики индикатора радиоактивности РАДЭКС РД 1503

| Диапазон показаний мощности дозы | мкЗв/ч | от 0.05 до 9.99 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы | мкР/ч | от 5 до 999 |
| Диапазон энергий гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 |
| Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0.95), где Р – мощность дозы в мкЗв/ч | % | 15+6/Р |
| Уровни звуковой сигнализации | мкЗв/ч | 0.30, 0.60, 1.20 |
|  | мкР/ч | 30, 60, 120 |
| Время наблюдения | с | 40 ± 0.5* |
| Индикация показаний |  | непрерывно |
| Элемент питания типа «ААА» | шт | один или два |
| Время непрерывной работы изделия, не менее | часов | 550** |
| Габаритные размеры высота x ширина x толщина, не более | мм | 105x60x26 |
| Масса изделия (без элементов питания), не более | кг | 0,09 |

При спользовании этих дозиметров следует иметь в виду, что портативные дозиметрические приборы для населения являются средствами измерения индикаторного типа. Их можно условно разделить на несколько групп:

- сигнализаторы-индикаторы;

- измерители-индикаторы;

- комбинированные дозиметрические приборы.

Следует помнить, что результаты измерений, полученные с помощбю бытовых дозиметров, предназначенных для населения, не могут быть использованы для выдачи официальных заключений о радиационной обстановке.

# 4.5 Исследование радиационного фона помещений

4.5.1 Измерение космического излучения. Измерение мощности поглощенной дозы космического излучения у поверхности Земли затруднено из-за наличия  γ – излучения земных пород. Поэтому дозу космического излучения определяют по результатам измерений, выполненных на самолете или шаре-зонде, на разных высотах и ш иротах с экстраполяцией к поверхности Зкмли. При этом учитывают, что доза удваивается с высотой через каждые 2 км. В домах, кроме того происходит ослабление космического излучения за счет экранирования межэтажных перекрытий.

4.5.2 Измерение γ – излучения естественных радионуклидов. Наиболее надежным методом измерения γ – излучения является ионизационный, но этот метод используется только для полкучения опорных точек при проведении точных измерений. Для измерения γ – фона можно использовать спектрометры со сцинцилляционными или полупроводниковыми детекторами, а так же приборы с газоразрядными счетчиками

4.5.3 Определение активности естественных радионуклидов в стройматериалах. Этот показатель является параметром, определяющим уровень γ – фона в помещениях. Для определения удельной активности естественных радионуклидов в стройматериалах используют радиохимические, радиометрические и γ –спектрометрические методы.

# 4.5.4 Определение содержания естественных радионуклидов в воздухе Определение заключается в измерении в воздухе помещений объемной активности радона и его дочерних продуктов. Для этого  используются высокоэффективные устройства отбора проб и высокочувствительные радиометрические установки – альфа радиометры, работающие по принципу сцинцилляционных приборов.

Для определения объемной активности дочерних продуктов радона используют методы осаждения их на фильтр с последующим измерением активности.

Радиационная безопасность ка профессионалов, так и населения охватывает обычно область низких доз. В этой ситуации особенно целесообразно использовать принципы микродозиметрии. При этом  пользуются понятиями стохастических и нестохастических величин.

Под стохастической величиной понимают величины, которые подвержены случайным флуктуациям ( колебаниям).

Нестохастическая величина – это математическое ожидание стохастической величины.

К стохастическим величинам относятся:

- переданная энергия;

-удельная энергия;

- линейная энергия;

Математическое ожидание этих величин – нестохастические величины.