Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

Л.А. Проходова

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Конспект лекций для студентов специальности 050716 Приборостроение

вскемен

Усть-Каменогорск

2008

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

- Измерения физических величин	4

  - Основные понятия и определения	4

  - Классификация измерений	5

  - Классификация методов измерений	7

  - Качество результата измерения	10

  - Погрешности измерений	11

  - Описание случайных погрешностей	13

  - Обработка результатов наблюдений, содержащих случайные погрешности	16

  - Прямые измерения с многократными наблюдениями	18

  - Показатели точности измерений	18

  - Формы представления результатов измерений	19

- Средства измерений	20

  - Основные понятия	20

  - Классификация СИ	21

  - Метрологические характеристики СИ	23

  - Классификация погрешностей СИ	25

  - Классы точности	26

- Измерение неэлектрических физических величин

электрическими методами	28

  - Общие сведения	28

  - Характеристики измерительных преобразователей	28

  - Структурные схемы	29

  - Параметрические измерительные преобразователи	31

    - Реостатные преобразователи	31

    - Тензочувствительные ИП (тензорезисторы)	33

    - Терморезисторы	34

    - Электролитические (кондуктометрические) преобразователи	36

    - Индуктивные и трансформаторные преобразователи	37

    - Емкостные преобразователи	41

    - Ионизационные преобразователи	43

    - Фотоэлектрические преобразователи	45

  - Генераторные измерительные преобразователи	46

    - Термоэлектрические преобразователи	46

    - Индукционные преобразователи	48

    - Пьезоэлектрические преобразователи	51

    - Гальванические преобразователи	53

    - Преобразователи Холла	55

- Измерение неэлектрических физических величин	58

  - Измерение температуры	58

    - Общие сведения	58

    - Манометрические термометры	59

    - Термометры сопротивления	60

    - Термоэлектрические термометры	61

    - Пирометры излучения	62

  - Измерение толщины	65

  - Измерение уровня	67

    - Общие сведения	67

    - Поплавковые средства измерений уровня	67

    - Буйковые средства измерений уровня	68

    - Гидростатические средства измерения уровня	69

    - Электрические уровнемеры	69

    - Акустические уровнемеры	70

    - Радарные уровнемеры	70

  - Измерение силы	71

  - Измерение давления	72

    - Общие сведения	72

    - Деформационные приборы	72

    - Измерительные преобразователи давления	73

  - Измерение расхода и количества вещества	75

    - Общие сведения	75

    - Расходомеры переменного перепада давления	76

    - Расходомеры постоянного перепада давления	77

    - Электромагнитные расходомеры	77

4.6.5. Скоростные счетчики	79

- Ультразвуковые расходомеры	80

  - Методы измерения влажности твердых и сыпучих материалов	80

    - Общие сведения	80

    - Кондуктометрический метод	81

    - Емкостной метод	81

    - Радиоизотопный метод	81

  - Измерение концентрации растворов	82

  - Измерение концентрации газов	83

ВВЕДЕНИЕ

Правильное и эффективное ведение технологических процессов немыслимо без контроля за целым рядом технологических параметров, характеризующих процесс. Контроль тесно связан с измерением технологических параметров, осуществляемым с помощью специальных технических средств. Совокупность технических средств, служащих для выполнения измерений, методов и приемов проведения измерений и интерпретации их результатов, принято определять понятием измерительная техника. В промышленности измерительная техника является неотъемлемой частью технологических процессов, так как используется для получения информации о многочисленных режимных параметрах, определяющих ход процесса. Область измерительной техники, объединяющую измерительные устройства и методы измерений, используемые в технологических процессах, принято определять понятием технологические измерения.

Набор измеряемых параметров, включаемых в технологические измерения, весьма различен для разных отраслей промышленности и во многом зависит от специфики технологических процессов. Измерения давления, температуры, расхода и уровня принято называть теплотехническими измерениями; измерения состава и физико-химических свойств вещества - физико-химическими измерениями, а измерения электрических величин - электрическими измерениями.

- ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

  - Основные понятия и определения

Измерение - нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

Для проведения измерения необходимо наличие:

- физической величины;

- метода измерений;

- средства измерений;

- оператора;

- условий, необходимых для измерения.

Цель измерения - получение значения физической величины в форме, наиболее удобной для пользования.

Что понимают под физической величиной, значение которой находят опытным путем?

Физическая величина, как уже отмечалось выше, - это характеристика физического объекта (физической системы, явления или процесса), общая в качественном отношении для многих физизических объектов, но в количественном отношении индивидуальная для каждого из них.

Индивидуальность понимается в том смысле, что свойство может для одного объекта в определенное число раз быть больше или меньше, чем для другого объекта. Примерами физических величин могут служить плотность, температура плавления, показатель преломления света и многие другие.

Физическая величина характеризуется размером, значением, числовым значением, истинным и действительным значениями.

Размер физической величины - количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу.

Значение физической величины - выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Числовое значение физической величины - отвлеченное число, входящее в значение величины.

«Величина» - многовидовое понятие. Но термином «величина» часто выражают размер конкретной физической величины. Неправильно говорить «величина скорости», «величина напряжения», так как и скорость, и напряжение являются величинами.

Между размером и значением величины есть разница. Размер величины существует реально. Выразить размер величины можно любой из единиц данной величины при помощи числового значения. Числовое значение изменяется в зависимости от выбранных единиц, тогда как физический размер величины остается- неизменным.

Единица физической величины - физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное 1.

Физическую величину характеризует ее истинное значение, которое идеальным образом отражает в качественном и количественном отношении соответствующее свойство объекта.

Действительным называют значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько приближенное к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него.

  - Классификация измерений

По способу получения числового значения измеряемой величины все измерения делятся на четыре основных вида: прямые, косвенные, совокупные и совместные.

Прямыми называются измерения, при которых искомое значение физической величины получают непосредственно из опытных данных (например, измерение массы на весах, длины детали микрометром).

Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее единицей. В этом случае лучше применять термин «прямой метод измерения».

Косвенные измерения- определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной.

Косвенные измерения проводятся в тех случаях, когда:

- значение измеряемой величины легче находить путем косвенных измерений, чем путем прямых измерений;

- прямые измерения той или иной величины отсутствуют;

- косвенные измерения дают меньшую погрешность, чем прямые измерения.

Уравнение косвенных измерений: у = f (х1, х2,... хп), где у - искомая величина, являющаяся функцией аргументов х1, х2,..., хп, полученных прямыми измерениями.

Примером косвенных измерений является определение твердости (НВ) металлов путем вдавливания стального шарика определенного диаметра (D) с определенной нагрузкой (Р) и получения при этом определенной глубины отпечатка (h): НВ = Р /(П)

Совокупными называются проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых значения искомых величин находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях.

Например измерения, при которых массы отдельных гирь набора находят по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь.

Совместные измерения - это производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения функциональной зависимости между ними. Например, определения зависимости длины тела от температуры, температур кипения и плавления от давления и т.д.

Измерения могут быть классифицированы:

а)	по характеристике точности - равноточные (ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерения и в одних и тех же условиях) и неравноточные (ряд измерений какой-либо величины, выполненных несколькими различными по точности средствами измерения и (или) в нескольких разных условиях);

б)	по числу измерений в ряду измерений - однократные и многократные;

в)	по отношению к изменению измеряемой величины - статические (измерение неизмененной во времени физической величины, например, измерение длины детали при нормальной температуре или измерение размеров земельного участка) и динамические (измерение изменяющейся по размеру физической величины, например, измерение переменного напряжения электрического тока, измерение расстояния до уровня земли со снижающегося самолета);

г)	по выражению результата измерения - абсолютные (измерение, основанное на прямых измерениях величин и (или) использовании значений физических констант, например, измерение силы F основано на измерении основной величины массы m и использовании физической постоянной - ускорения свободного падения g) и относительные (измерение отношения величины к одноименной величине, выполняющей роль единицы).

Измерить состав или свойство веществ или измерить физическую величину можно, используя тот или иной метод измерения.

Метод измерения - это прием или совокупность приемов сравнения измеряемого состава или свойства вещества или измеряемой физической величины с известным составом или свойством вещества или с единицей физической величины в соответствии с реализованным принципом измерений.

Принцип измерений - это явление или эффект, положенные в основу измерений.

Рассмотрим некоторые принципы, которые положены в основу измерений.

Если нагревать места спая двух электродов из разнообразных материалов, то возникает ЭДС. Указанное явление положено в основу измерения температуры с высокой точностью (термопары).

При нагревании электрических проводников и полупроводников изменяется их сопротивление. Это явление позволяет получать высокую точность измерения температуры, особенно с применением платины. Применение полупроводников дает возможность измерять малые интервалы температур и температуру тел, имеющих очень малые объемы.

При растяжении или сжатии некоторых материалов изменяется их электрическое сопротивление, что положено в основу измерения малых деформаций тел, а также высокого и сверхвысокого давлений.

На границе металла и полупроводника при освещении возникает ЭДС, так называемый фотоэлектрический эффект. На использовании фотоэффекта основаны фотоэлементы, которые применяются во многих средствах измерений.

Яркость свечения тела зависит от температуры, которая, в свою очередь, зависит от силы тока, накаливающего тело. На этом явлении основан бесконтактный метод измерения температуры (оптический пирометр).

Каждую величину можно измерить различными методами.

  - Классификация методов измерений

По общим приемам получения результатов измерений различают: 1) пряной метод измерений; 2) косвенный метод измерений. Первый метод реализуется при прямом измерении, второй - при косвенном измерении, которые описаны выше.

По условиям измерения различают: 1) контактный и 2) бесконтактный методы измерений.

Контактный метод измерений основан на том, что чувствительный элемент средства измерений приводится в контакт с объектом измерения (измерение температуры тела термометром).

Бесконтактный метод измерений основан на том, что чувствительный элемент средства измерений не приводится в контакт с объектом измерения (измерение расстояния до объекта радиолокатором, измерение температуры в доменной печи пирометром).

Исходя из способа сравнения измеряемой величины с ее единицей, различают: 1) метод непосредственной оценки и 2) метод сравнения с мерой.

Метод непосредственной оценки - метод, при котором значение величины определяют непосредственно по показанию средства измерений (термометра, вольтметра). Этот метод обеспечивает быстроту процесса измерений, но точность измерения ограничена.

В случае выполнения особо точных измерений применяется метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, измерение напряжения постоянного тока с помощью компенсатора сравнения с ЭДС нормального элемента.

К разновидностям метода сравнения с мерой относят метод противопоставления, дифференциальный (разностный) метод, нулевой метод, метод совпадений и метод замещения.

Метод сравнения с мерой, в котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавливается соотношение между этими величинами, называется методом противопоставления. Этим методом взвешивают груз на равноплечих весах, уравновешивая его гирями.

Дифференциальный (разностный) метод характеризуется измерением разности между значениями измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой. Например, измерения путем сравнения мер длины с эталонной мерой на компараторе.

Дифференциальный метод позволяет получать результаты с высокой точностью даже при применении средств измерений с невысокой точностью, но при условии воспроизведения известной величины с большой точностью.

|  | 4 X * ► |  | X = L + X, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | « L ► | 4—х,—>• |  |
| Как применяется дифференциальный метод на практике, можно пояснить |  |  |  |

на простом примере.

Необходимо произвести измерение длины X с использованием меры длиной L.

Мера воспроизводит длину L с высокой точностью.

Измерение Х1 определяется как Х1 ± А, где А - абсолютная погрешность, обеспечиваемая погрешностью в основном применяемого средства измерений.

X=L + (Xt±A) = (L + XiUl±—^—),

Lt Л |

где - это относительная погрешность измерения длины X.

Так как L значительно больше X1, то относительная погрешность измерения X значительно меньше относительной погрешности измерения Хь

L+X, Я,

Например, измеряется длина X = 505 мм, мера L = 500 мм, Xi = 5 мм.

Относительная погрешность измерения Xi равна — = 0,05 (1%),

X,

Д - 0,05 = 0,0001 (0,01%).

505

Следовательно, для достижения высокой точности можно воспользоваться дифференциальным методом, применяя для измерения разности между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, более грубый прибор, что не внесет значительной погрешности, как показано на приведенном примере. Это дешевле, чем изготавливать средство измерений высокой точности для измерения всей величины в целом.

Нулевой метод - метод сравнения с мерой, при котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля.

Примером нулевого метода является взвешивание грузов на рычажных весах, измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием.

Если при дифференциальном методе необходимо иметь меру, значение которой близко к значению измеряемой величины, то преимущество нулевого метода в том, что можно применять меры во много раз меньше измеряемой величины. Например, в рычажных весах гирей в 1 кг можно уравновешивать массы взвешиваемых грузов в 100, 1000 и более килограммов.

Метод совпадений - метод сравнения с мерой, в котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют по совпадению отметок шкал или периодических сигналов.

Принцип совпадений заложен в основу построения нониуса штангенциркуля. Метод совпадений применяется при приеме сигналов времени, при использовании биения, интерференции, стробоскопического эффекта.

Метод замещения - это метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой (метод взвешивания на одном плече).

Измерения - это процесс, завершающим этапом которого является «результат измерения». За результатом измерений обязательно следуют действия.

Можно выделить следующие основные функции измерений:

- с целью учета продукции по массе, длине, объему, расходу, мощности, энергии;

- измерения физических величин, параметров, характеристик процессов, состава и свойств веществ и материалов, проводимые при испытаниях и контроле качества продукции, диагностике и лечении заболеваний, научных исследованиях, контроле состояния окружающей среды и т.д.;

- измерения с целью контроля и регулирования технологических процессов, обеспечения безопасности движения транспорта, качества и надежности связи.

Перед измерениями ставится какая-то задача, цель и полученные результаты обязывают или к действиям, или к бездействию. Если результаты измерений показывают соответствие выпускаемой продукции требованиям нормативных документов, то продолжается выпуск продукции без каких-либо корректирующих действий.

В одних случаях результат измерений имеет небольшое значение, в других от результата измерений могут зависеть открытие в науке, жизнь человека и т.д.

Диапазон значимости целей, ради которых проводятся измерения, определяет диапазон требований, предъявляемых к результатам измерений и качеству этих результатов.

Основой любой формы управления (анализа, прогнозирования, планирования, контроля, регулирования) предприятием или отраслью является достоверная информация о количестве и качестве сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, о ходе каждой технологической операции и всего производственного цикла. Информация основывается на полученных результатах измерений. Информация будет достоверной, если она использует достоверные результаты измерений.

  - Качество результата измерения

Основными характеристиками качества результата измерения являются:

- точность; 2) достоверность; 3) правильность; 4) сходимость; 5) воспроизводимость результатов измерений.

Точность - это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений характеризуется малыми систематическими и случайными погрешностями. Точность оценивается обратной величиной модуля относительной погрешности.

3	3

Если погрешность измерения 10 , то его точность будет равна 10 .

Пути повышения точности очень сложны, дорогостоящи, трудоемки. Но зачастую высокая точность нецелесообразна. В каждом конкретном случае необходимо разбираться в требуемой точности измерений.

Достоверность результата измерений - это степень доверия к результату измерений. Как бы тщательно ни проводились измерения, какие бы высокоточные средства и методы ни использовались, никогда нельзя узнать истинного значения измеряемой величины. При проведении повторных измерений одной и той же величины мы получаем, как правило, различные результаты.

Каждый результат содержит какую-то погрешность Aj. = С! • С, где Ai. - погрешность i-ro результата измерений; Q - i-ый результат измерений; С - истинное значение измеряемой величины.

Истинное значение неизвестно, следовательно, и Ai. неизвестна.

Теория вероятности дала метод оценки степени приближения результата измерений к истинному значению измеряемой величины и научила оценивать вероятные границы погрешностей, за пределы которых они не выходят. Оценка дается с меньшей, чем 100%, достоверностью.

Под правильностью измерений понимается качество измерений, отражающее близость к нулю систематической составляющей погрешности измерений.

Сходимость - это качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, полученных в одинаковых условиях. Сходимость характеризуется случайной составляющей погрешности результата измерений.

Воспроизводимость - это такое качество измерений, которое отражает близость друг к другу результатов измерений, полученных в различных условиях (разными методами и средствами измерений, в разных местах, в разное время).

  - Погрешности измерений

Погрешность измерения - это отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Погрешность измерений представляет собой сумму целого ряда составляющих погрешностей, каждая из которых имеет свою причину. Погрешности результата измерения физической величины дают представление о том, какие цифры в его числовом значении являются сомнительными. Поэтому нет смысла выражать результат измерения большим числом цифр.

Округлять числовое значение результата измерения следует в соответствии с числовым разрядом значащих цифр погрешности, т.е. числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение погрешности.

Лишние цифры в целых числах заменяются нулями, а в десятичных дробях отбрасываются. Если десятичная дробь в числовом значении результата измерения оканчивается нулями, то нули отбрасываются только до того разряда, который соответствует разряду погрешности.

Погрешность результата измерений от неправильной установки средств измерений возникает у тех средств измерений, принцип действия которых связан с механическим равновесием, применением маятников, со строгим направлением вертикальной составляющей действующих сил и т.д.

Внешние воздействия искажают результаты измерений. Например, при точных измерениях часто воспроизводят постоянные точки температурной шкалы (кипения, плавления, затвердевания), которые находятся в большой зависимости от атмосферного давления. Магнитное поле может влиять на показания любого средства измерений, имеющего подвижные части из магнитного материала. Заметное действие электромагнитное поле оказывает на показание средств измерений в области высоких частот. Влажность окружающего воздуха может быть причиной появления дополнительной погрешности в связи с гигроскопичностью материалов, которые изменяют свои геометрические размеры, электрическое сопротивление и другие свойства.

Погрешности метода измерений - это теоретические погрешности, причиной которых являются те или иные допущения и упрощения.

Выявить источники и исключить методические погрешности - главное в технике эксперимента.

Например, определить плотность р материала цилиндра можно по результатам измерения его геометрических размеров и массы т:

m

Р =

D2 Т

п	L

4

В знаменателе - объем идеального цилиндра. В действительности же диаметр сечения цилиндра не является идеальной окружностью и по длине L имеется нарушение формы. «Неидеальность» формы и выбор величины, принимаемой за диаметр цилиндра, являются первым источником методической погрешности. Вторым источником погрешности являются непараллельность торцов цилиндра и выбор величины, принимаемой за его длину. Третий источник погрешности - это округление числового коэффициента п. И наконец, четвертым источником погрешности является масса как идеального по сплошности материала цилиндра, а в действительности внутри образца могут быть пустоты, пузырьки воздуха, попавшие при отливке.

Субъективные погрешности являются следствием индивидуальных особенностей каждого человека:

- особенностей организма;

- укоренившихся неправильных навыков;

- скорости реакции на полученный сигнал.

По характеру проявления систематические погрешности подразделяются на постоянные, не изменяющие в течение всего времени ни значение, ни знак, и переменные, изменяющие в течение времени значение и (или) знак.

Переменные погрешности могут быть:

- прогрессивными - постоянно или возрастающими, или убывающими;

- периодическими - изменяющими периодически знак и значение (секундомеры, индикаторы часового типа и т.д. из-за несовпадения оси вращения стрелки с центром окружности шкалы);

- погрешностями, изменяющимися по сложному закону.

К способам исключения систематических погрешностей измерений относятся (рисунок 11):

- устранение источников погрешности до начала измерений (термо- статирование, экранирование, заземление, установка амортизаторов);

- исключение погрешностей в процессе проведения измерений (исключение инструментальных погрешностей, погрешностей от неправильной установки и от внешних влияний способами замещения, компенсации погрешности по знаку, противопоставления, симметричных наблюдений и т.д.);

- внесение известных поправок в результат измерений;

- оценка границ неисключенных остатков систематической погрешности.

Случайная погрешность - составляющая погрешности измерений, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины.

  - Описание случайных погрешностей

Случайные погрешности обусловливаются как случайным характером проявления физических процессов, происходящих в работающем приборе (трение, шум), так и случайными изменениями условий измерений, учет которых практически невозможен.

В отличие от систематических погрешностей случайные погрешности нельзя исключить из результатов измерений путем введения поправок, даже если известны причины и источники, их вызывающие. Однако их влияние на результаты измерений может быть уменьшено увеличением числа измерений.

Основной характеристикой любого случайного события, величины является вероятность их появления, которая определяется как отношение числа случаев, благоприятствующих появлению данного события (значения величины), к общему числу всех возможных случаев, т.е. вероятность Р(А) какого-то случайного события А будет равна:

Р( A) = —,

N

где nA - число случаев, благоприятствующих событию А; N - число всех возможных случаев.

Если все N случаев благоприятствуют появлению события А, т.е. nA = N, то такое событие считается достоверным и его вероятность равна 1. Если же во всех N случаях нет ни одного, который бы благоприятствовал появлению события А, т.е. nA = 0, то такое событие считается невозможным и его вероятность равна 0.

Случайные величины и их вероятности изучают статистическим методом, проводя для этой цели большое число наблюдений. Для большого числа встречающихся на практике случайных величин можно ожидать распределение по функции нормального распределения (закон Г аусса).

Плотность нормального распределения для любой случайной величины описывается уравнением:

у = ——е г°2

У oJb '

где у = р (х) - плотность вероятности (функции х);

х - значение случайной величины, для которой определяется у; е=2,7183 - основание натурального логарифма; а = М(х) и о - параметры нормального распределения;

М (х) - математическое ожидание случайной величины;

о	- среднее квадратическое отклонение.

Если на оси абсцисс отложить результаты наблюдений над некоторой величиной, содержащей случайные погрешности, а по оси ординат - плотности вероятности их появления, то получим график нормального распределения:

Если систематические погрешности полностью исключены, то истинное значение измеряемой величины равно математическому ожиданию результатов наблюдений. Абсцисса, соответствующая математическому ожиданию, называется центром распределения.

Если по оси абсцисс откладывать разность полученного и истинного значения (х-а), то у=р(5) можно рассматривать как кривую распределения случайных погрешностей.

Случайные погрешности измерений чаще всего распределяются нормально. Из графика на рисунке 1.1 видно, что наибольшая плотность вероятности соответствует погрешности 5 = 0. При возрастании погрешности как в сторону положительных, так и в сторону отрицательных значений (±5) вероятность уменьшается, т.е. чем больше погрешность 5, тем меньше плотность вероятности ее появления (тем реже можно ожидать ее появление).

Снижение кривой и приближение ее к оси абсцисс означает, что плотность вероятности появления очень больших погрешностей чрезвычайно мала. Из графика видно (он симметричен относительно оси у), что погрешности, одинаковые по значению, но противоположные по знаку, имеют одинаковую плотность вероятности.

Математическое ожидание случайной величины - это такое ее значение, вокруг которого группируются результаты отдельных наблюдений. Математическое ожидание дискретной (прерывистой) случайной величины М(х) определяется как сумма произведений всех возможных значений случайной величины на вероятность этих значений М (х) = £ х{ р!

Для непрерывных случайных величин прибегают к интегрированию, для чего необходимо знать зависимость плотности вероятности от х, т.е. р(х), тогда:

М{х) ~ J xp{x)dx -■«

Это означает, что математическое ожидание равно сумме бесконечно большого числа произведений всех возможных значений случайных величин х на бесконечно малые площади p(x)dx, где р(х) -ординаты для каждого х; dx - элементарные отрезки оси абсцисс.

Если построить кривые нормального распределения случайных погрешностей, то они могут иметь различный вид, как представлено в приведенном ниже графике.

Рисунок 1.2

Площадь, расположенная под кривой распределения, для любой кривой соответствует единице, поскольку кривая охватывает все значения случайной величины, т.е. все результаты наблюдений, а сумма вероятностей появления любого из возможных результатов равна единице. Из всего этого следует, что если при измерении будет получен какой-то результат, то он будет достоверным.

Для кривой 1 вся площадь сосредоточена вблизи у. Это означает, что большинство результатов мало отличается от математического ожидания, т.е. от нуля. В этом случае разброс результатов наблюдений (рассеяние) невелико и существует большая вероятность появления значений, близких к математическому ожиданию.

Распределение по кривой 2 характеризуется значительным рассеянием. Вероятность появления больших погрешностей увеличилась, но и уменьшилась вероятность появления погрешностей, близких к нулю.

Рассеяние по кривой 3 еще больше; заметно выше вероятность появления больших погрешностей.

Мерой рассеяния значений случайной величины служит дисперсия Д (х), равная о2.

Для дискретных распределений

Жх)=(х1-а?Р1+(хг-а)2Рг+...+(х„-а)2Р„='£8!Р,=о2,

f=)

для непрерывных распределении

ДМ - _[(*; - a)1 p{x)dx - о2.

  - Обработка результатов наблюдений, содержащих случайные погрешности

Проведя ряд наблюдений, получаем числовые значения измеряемой величины. Вычислим среднее арифметическое значение:

П

ул

- X + X +... + * ‘-i '

У _ 1	г	«. _ 1=1

" " (1)

где n - число наблюдений;

_ х - среднее значение;

хг результат i-го наблюдения.

Результаты наблюдений свободны от систематической погрешности.

Если расписать каждый результат наблюдений как истинное значение плюс погрешность и применить теорию вероятности, получим следующее выражение:

х, = а + 5, х2 = а + 5.,

х = а + 5

п	п

±х1=па + ±д,

i?rt	f=J

Теория вероятности устанавливает, что сумма всех случайных погрешностей стремится к нулю.

#1

п	п

0; 2^ =па> —	-Х~а

<■=1	Г-1	п

(2)

Среднее значение результатов наблюдений является приближением к истинному.

В выражении случайной погрешности 5i = хг а, если вместо а, которое неизвестно, взять X, то получим:

где Ui - отклонение i-ro результата наблюдения от среднего арифметического.

В этом выражении все величины известны и можно проводить необходимые вычисления.

Отклонение от среднего имеет два очень важных свойства.

- Алгебраическая сумма отклонений от среднего равна нулю:

Из (2)

и	_

=пх.

1=1

Следовательно,

(4)

Это равенство всегда справедливо, если не проводятся округления при вычислении среднего арифметического.

- Сумма квадратов отклонений от среднего имеет минимальное значение:

(5)

Это значит, что если вместо среднего арифметического взять какое-либо другое значение и определить отклонение от него результатов отдельных наблюдений х., то сумма квадратов этих отклонений будет больше, чем сумма квадратов отклонений от среднего.

Среднее квадратическое отклонение при конечном числе измерений n вычисчисляется по формуле:

В знаменателе n - 1 связано с тем, что u=x-x не равно 5=х-а и 1/и2<£5^ т.е. это связано с заменой теоретических случайных погрешностей 5i отклонениями от среднего арифметического результата измерений ui, что, в свою очередь, связано с заменой истинного значения измеряемой величины средним арифметическим результатов наблюдений х.

При приближенном вычислении, когда вместо 5 пользуемся и и вместо истинного значения а берем х, среднее квадратическое отклонение обозначают через S вместо о.

  - Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений

При обработке группы результатов наблюдений выполняются следующие операции:

- из результатов наблюдений исключаются известные систематические погрешности;

- вычисляется среднее арифметическое исправленных результатов наблюдений, принимаемое за результат измерения;

- вычисляется среднее квадратическое отклонение результата наблюдения;

- вычисляется среднее квадратическое отклонение результата измерения;

- проверяется гипотеза о том, что результаты наблюдений принадлежат нормальному распределению (при n<15 не проверяется принадлежность нормальному распределению);

- вычисляются доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения;

- вычисляются границы неисключенных остатков систематической погрешности результата измерения;

- вычисляются доверительные границы погрешности результата измерения.

Для определения доверительных границ погрешности результата измерения доверительная вероятность Р принимается равной 0,95.

В тех случаях, когда измерения нельзя повторить, кроме Р=О,95, допускается указывать границы для доверительной вероятности Р=0,99.

Если результаты измерения имеют большое значение для здоровья людей, то выбирается еще более высокая доверительная вероятность.

  - Показатели точности измерений и формы представления

результатов измерений

Устанавливаются следующие показатели точности измерений:

- интервал, в котором погрешность измерений находится с заданной вероятностью;

- интервал, в котором систематическая составляющая погрешности измерений находится с заданной вероятностью;

- числовые характеристики систематической составляющей погрешности измерений;

- числовые характеристики случайной составляющей погрешности измерений;

- функция распределения систематической составляющей погрешности измерений;

- функция распределения случайной составляющей погрешности измерений.

  - Формы представления результатов измерений

1. При выражении точности измерений интервалом, в котором с установленной вероятностью находится суммарная погрешность измерения, устанавливается следующая форма представления результатов измерения:

Х; ДЕ от Дн до Дв;Р,

где X - результат измерения измеряемой величины;

Де, Дн, Дв - соответственно суммарная погрешность измерения с нижней и верхней ее границами;

Р - установленная вероятность.

Например: 121 м/с; Де, от 1 до 2 м/с; Р = 0,99.

- При выражении точности измерений интервалом, в котором с установленной вероятностью находится систематическая составляющая погрешности измерения, стандартной аппроксимацией функции распределения случайной составляющей погрешности измерения и средним квадратическим отклонением случайной составляющей погрешности измерения, устанавливается следующая:

X; Дсот Д.ч до Дп; Рс, <т(Л); /°"(Д.) ,

где Дс, Дсн, Дсв - соответственно систематическая составляющая погрешности измерения, нижняя и верхняя ее границы;

Рс - заданная вероятность, с которой систематическая составляющая погрешности находится в этих границах;

о(Д°) - среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности измерения;

/т(Дс°)- стандартная аппроксимация функции распределения случайной составляющей погрешности измерения.

Например: 10,75 м3/с; Дс от 0,15 до 0,23 м3/с; Рс = 0,95; о(Д°) = 0,20 м3/с;

равн.

Примечание: аппроксимация - это приближенное выражение величины.

- СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

  - основные понятия

Средства измерительной техники - это обобщающее понятие, включающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

К средствам измерительной техники относятся средства измерений и их совокупности (измерительные системы, измерительные установки), измерительные принадлежности, измерительные устройства.

Средство измерений (СИ) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Средство измерений, во-первых, должно иметь нормированные метрологические характеристики - совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемую нормативными документами на средство измерений.

Во-вторых, согласно определению, средство измерений «умеет» хранить или воспроизводить единицу величины. В - третьих, хранимая единица величины не изменяет размер.

Эти факторы и обусловливают возможность выполнения измерений, т.е. делают техническое средство средством измерений.

Метрологическая характеристика средства измерений - это характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность.

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений - это метрологические характеристики, устанавливаемые нормативными документами.

Метрологические характеристики, определяемые экспериментально, называются действительными метрологическими характеристиками средств измерений.

Обычно метрологические характеристики средств измерений нормируются для нормальных и рабочих условий применения средств измерений.

Нормальные условия измерений - это условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результатов измерений (погрешностью измерений) можно пренебречь из-за его малости.

Что понимают под областью значений влияющей величины? Это область значений влияющей величины, в которой нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средства измерений.

Рабочие условия измерений - это условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей.

Предельные условия измерений характеризуются экстремальными значениями измеряемой величины и экстремальными значениями влияющих величин, которые средство измерений может выдержать без разрушений и ухудшения метрологических характеристик. В предельных условиях средство измерений длительно находиться не может.

Классификация и метрологические характеристики средств измерений показаны на рисунке 17.

Средства измерений подразделяются на стандартизованные и нестан- дартизованные средства измерений.

Стандартизованные средства измерений - это средства измерений, изготовленные и применяемые в соответствии с требованиями стандартов.

Нестандартизованные средства измерений - это средства измерений, стандартизация требований к которым признается нецелесообразной.

  - Классификация СИ

По принципу действия средства измерений делятся на:

- механические;

- физико-химические;

- электрические;

- оптические.

По видам средства измерений подразделяются на:

- меры;

- измерительные приборы;

- измерительные установки;

- измерительные машины;

- измерительные системы;

- измерительные преобразователи;

- стандартные образцы.

Мера - это средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.

Меры подразделяются на однозначные меры, воспроизводящие физическую величину одного размера, и многозначные, воспроизводящие физическую величину разных размеров.

Набор мер - комплект мер разного размера одной и той же физической величины, которые применяются как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Магазин мер - это набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, имеющее приспособления для их соединения в различных комбинациях.

Измерительным прибором является средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в определенном диапазоне.

Измерительные приборы по степени индикации значений подразделяются на показывающие и регистрирующие, по действию -на интегрирующие и суммирующие.

Кроме того, измерительные приборы подразделяются на приборы прямого действия, приборы сравнения, аналоговые, цифровые, самопишущие и печатающие.

Измерительная установка представляет собой совокупность функционально объединенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств и предназначена для измерений одной или нескольких физических величин.

Измерительная машина - это измерительная установка крупных размеров, предназначенная для точных измерений физических величин, которыми характеризуется изделие (силоизмерительная машина, делительная машина, машина для измерений больших длин и т.д.).

Измерительная система представляет собой функционально объединенные меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, ЭВМ и другие технические средства, размещенные в различных точках контролируемого объекта, с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству, и выработки измерительных сигналов в различных целях.

Измерительные системы в зависимости от назначения подразделяются на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и другие.

Измерительные системы, которые перестраиваются в зависимости от измерительной задачи, называют гибкими измерительными системами (ГИС).

Измерительные преобразователи имеют нормированные метрологические характеристики и служат для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований или передачи.

Измерительные преобразователи или входят в состав измерительной техники, или же применяются вместе со средством измерений.

По характеру преобразования измерительные преобразователи подразделяются на аналоговые, цифро-аналоговые, аналого-цифровые преобразователи; по месту в измерительной цепи - на первичные и промежуточные преобразователи. Кроме того, преобразователи бывают масштабными и передающими.

В одном средстве измерений может быть несколько первичных преобразователей.

Первичный измерительный преобразователь - это преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина.

Стандартные образцы (СО) - образцы веществ (материалов) с установленными в результате метрологической аттестации значениями одной или нескольких величин, характеризующими свойства или состав этих веществ (материалов).

Различают стандартные образцы свойств и стандартные образцы состава.

Стандартные образцы свойств веществ и материалов по метрологическому назначению выполняют роль однозначных мер. Они могут применяться в качестве эталонов. Например, стандартный образец относительной диэлектрической проницаемости может использоваться как эталон (при аттестации в качестве эталона ему присваивается разряд по государственной поверочной схеме) при метрологической аттестации установки для измерения электромагнитных характеристик диэлектриков. Стандартный образец высокочистой бензойной кислоты используют как меру удельной теплотворной способности топлива и применяют для поверки калориметров.

  - Метрологические характеристики СИ

Средства измерений согласно ГОСТ 8.009 характеризуются нормируемыми метрологическими характеристиками, такими, как:

- длина шкалы;

- цена деления шкалы;

- вариация показаний измерительного прибора;

- диапазон измерений;

- номинальное значение меры;

- чувствительность средства измерений;

- порог чувствительности средства измерений;

- погрешность средства измерений;

- стабильность средства измерений.

Чем более высокоточное средство измерений, тем больше для него нормируется метрологических характеристик.

Длина шкалы определяется длиной линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы средства измерений и ограниченной начальной и конечной отметками. Длину шкалы выражают в единицах длины независимо от единиц, указанных на шкале.

Цена деления шкалы - это разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.

Вариация показаний характеризуется разностью показаний прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

Диапазон измерений средства измерений - область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средств измерений.

Нижний и верхний пределы измерений ограничивают диапазон измерений.

Во многих приборах используются переключатели, которые позволяют изменить диапазон измерений, и в этом случае говорят об общем диапазоне измерений физической величины данным прибором и об отдельных его диапазонах. Такие многодиапазонные приборы имеют преимущества перед однодиапазонными средствами измерений и одновременно недостатки. Один многодиапазонный прибор заменяет несколько однодиапазонных приборов, занимает меньше места, дешевле, чем все однодиапазонные приборы, которые он заменяет. Но недостатки многодиапазонного прибора в том, что он менее надежен в получении результатов измерений из-за наличия переключающих устройств, которые являются источником дополнительных погрешностей, сложнее ремонт и поверка таких средств измерений.

Номинальное значение меры - значение величины, приписанное мере или партии мер при изготовлении. Зачастую номинальное значение указывается на мере.

Чувствительность средства измерений (S) характеризуется отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины, т.е.

S = -,

Лх

где Л l - изменение сигнала на выходе;

Л х- изменения измеряемой величины.

Порог чувствительности средства измерений - это наименьшее значение изменения физической величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством.

Погрешность средств измерений. Погрешность средств измерений - это одна из важнейших метрологических характеристик. Она отражает несовершенство средств измерений и возникает вследствие несовершенства конструкции и (или) технологии изготовления, из-за неудовлетворительного качества сборки измерительных приборов, из-за старения и износа материалов, из которых сделаны средства измерений.

Что касается несовершенства конструкции средств измерений, то имеются в виду те средства измерений, которые имеют подвижные части. При свободе перемещений этих частей возникают так называемые «люфты», «зазоры», «мертвый ход», «свободный ход» или «холостой ход». Кроме того, имеет место трение в сочленениях подвижных деталей. Все вышеизложенное может быть источником погрешности средства измерений.

Погрешности средств измерений вследствие несовершенства или неправильности технологии изготовления возникают у средств измерений, имеющих шкалу, из-за неточности нанесения отметок шкалы (погрешности градуировки). Эти погрешности бывают весьма значительны, так как деления шкалы наносятся приспособлениями, которые также могут быть несовершенны, для них характерны износ и неисправности, что может привести к нанесению смещенных отметок то в одну, то в другую сторону. Если же отметки наносятся вручную, то исполнитель может смотреть не строго перпендикулярно, возможна погрешность от параллакса. Неизбежны градуировочные погрешности и при изготовлении шкал типографским и фотографическим методами.

Старение и износ материалов могут быть причиной погрешности средств измерений.

Под процессом старения подразумевается изменение свойств материалов в течение определенного времени или же в зависимости от условий применения и хранения. Процесс старения может привести к потере каких-либо свойств, что скажется на метрологических характеристиках средств измерений, либо к постепенной стабилизации этих свойств в течение двух-трех лет.

Специально разрабатывают приемы искусственного ускорения процесса старения некоторых материалов. Иногда готовое изделие выдерживают годами без применения, периодически наблюдая за изменением метрологических характеристик (катушки сопротивления высшей точности). Так как полной стабилизации достичь не удается, то для более точных приборов, в которых остаточная нестабильность влияет на показания, в первые годы эксплуатации проводят более частые поверки.

Износ материала также может быть причиной появления погрешности. Этот процесс по сравнению с процессом старения, при котором с течением времени качество и надежность прибора улучшаются, идет непрерывно, и скорость изнашивания зависит от интенсивности эксплуатации средств измерений. Однако износ все-таки происходит медленно и в определенный промежуток времени можно принимать погрешности постоянными и пользоваться соответствующими поправками. Когда же погрешности, вызванные износом, достигнут установленного предела, средства измерений не допускаются к применению. Их отправляют на ремонт (гири, концевые меры длины и др.).

Правильность показания прибора часто зависит от положения его подвижных частей по отношению к неподвижным. Это относится к средствам измерений, принцип действия которых связан с механическим равновесием (весам), к средствам измерений, в конструкцию которых входит маятник или подвешенная подвижная часть (испытательной машине с маятниковым силоизмерителем, гальванометру и т.д.). Такие средства измерений снабжаются уровнями, отвесами.

Многие средства измерений изменяют свои показания вследствие внешних влияний. Это могут быть тепловые и воздушные потоки, магнитные и электрические поля, изменения атмосферного давления, высокая влажность воздуха, вибрация, ионизирующие излучения и т.д.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что номинальные значения мер и показания приборов отличаются от истинных значений измеряемых ими величин. Эти отклонения характеризуют погрешности средств измерений.

  - Классификация погрешностей СИ

Средства измерений характеризуются такими погрешностями, как:

- абсолютная;

- относительная;

- приведенная;

- основная;

- дополнительная;

- статическая;

- динамическая.

Абсолютная погрешность средства измерений выражается в единицах измеряемой физической величины:

Л = Х„ - X Д,

Относительная погрешность средства измерений выражается отношением абсолютной погрешности средства измерений к действительному значению измеряемой физической величины:

£ = —•100%,

Приведенная погрешность выражается отношением абсолютной погрешности средств измерений к условно принятому значению величины (нормирующему значению), постоянному во всем диапазоне измерений или в части диапазона. За нормирующее значение принимают или верхний предел измерений, или диапазон

- = —•100%,

XN ’

где ХN - нормирующее значение.

Основная погрешность средства измерений характеризует погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.

Дополнительная погрешность средства измерений является составляющей погрешности средства измерений и возникает дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения.

Предел допускаемой погрешности средств измерений характеризуется наибольшим значением погрешности средства измерений, устанавливаемым нормативным документом, при котором оно еще признается годным к применению.

  - Классы точности

Класс точности средств измерений - обобщенная характеристика средств измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на точность, значения которых устанавливают в стандартах на отдельные виды средств измерений.

Класс точности средств измерений характеризует их свойства в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых с помощью этих средств.

Общие положения о делении средств измерений на классы точности и способы нормирования метрологических характеристик регламентированы ГОСТ 8.401-80.

Хк

(9)

-1

Х

Классы точности предложено обозначать числом, представляющим собой предел допускаемой относительной приведенной основной погрешности. Например, класс 1,5; допускаемая погрешность равна ±1,5%. Этот способ обозначения применяется для средств измерений с равномерной шкалой, и если погрешность определяется по формуле:

Y = = ±Р или y = —— • 100%	(7)

Хы	Xn

где Р выбирается из ряда 110n; 1,510n; 210n; 2,5-10n; 410n; 5-10n; 6-10n(n = 1,0;-1; -2 и т.д.), на циферблате таких приборов наносится число 1,5.

Если шкала прибора неравномерная, погрешность определяется по формуле (7), но за нормирующее значение принимается длина шкалы, класс точности обозначается также 1,5, а на циферблате наносится 1,5

V

В тех случаях, когда для нормирования используется допускаемая относительная основная погрешность, определяемая по формуле:

5 = ±— • 100% (5 = ±1,5%).	(8)

Х з

класс точности на циферблате прибора обозначается числом, помещенным в кружок 15

Если пределы допускаемой относительной погрешности устанавливаются по формуле:

c + d

5 = ±

где Хк - больший (по модулю) из пределов измерений; X - значение измеряемой величины на входе (выходе) средств измерений; с и d -положительные числа, выбираемые из ряда 1 • 10n; 1,5-10n; 2- 10n; 2,5-10n; 4- 10n; 5- 10n (n = 1,0; -1; - 2 и т.д.), то в документации обозначается «Класс точности c/d», а на циферблате прибора - c/d.

Единообразие средств измерений достигается путем:

- государственных испытаний;

- поверки;

- метрологической аттестации;

- калибровки средств измерений.

- ИЗМЕРЕНИЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

  - Общие сведения

Среди множества технологических параметров большая часть относится к неэлектрическим (температура, влажность, скорость, ускорение, расход и т.д.). При измерении таких величин часто возникают задачи дистанционного измерения, передачи, регистрации и обработки измерительной информации. Наилучшим образом эти задачи решаются путем преобразования измеряемой неэлектрической величины Хнэ в электрический сигнал Хэ, связанный с измеряемой величиной однозначной функциональной зависимостью Хэ = ДХШ). Полученный электрический сигнал измеряется средствами электрических измерений или может быть передан по линии связи на значительные расстояния.

Такие измерения обладают рядом преимуществ по сравнению с неэлектрическими методами, а именно:

- позволяют осуществлять дистанционные измерения;

- обеспечивают возможность автоматического преобразования, как информационных параметров, так и результатов измерения с целью введения поправок;

- более удобны для задач автоматического управления;

- возможно измерять как медленные, так и быстрые изменения величин;

- обеспечивают широкий диапазон измерений;

- обеспечить большое разнообразие видов измерений.

Основным звеном в процессе измерения является измерительный преобразователь (ИП) неэлектрической величины в электрическую. Часто расположенные вдали от непосредственно электрического измерительного прибора (ЭИП) первичные преобразователи называют датчиками. Датчик может состоять из нескольких ИП.

Измерительные преобразователи классифицируют по способу формирования выходной величины Хэ на генераторные и параметрические. Выходным сигналом генераторных преобразователей является ЭДС, ток или заряд, функционально связанный с измеряемой величиной. В параметрических преобразователях выходной величиной является изменение параметра электрической цепи - активного сопротивления R, индуктивности L или емкости С.. Для обеспечения процесса измерения с помощью таких ИП требуется внешний источник питания.

  - Характеристики измерительных преобразователей

Метрологические характеристики:

- Номинальная статическая характеристика преобразования ИП у = F (х), где у - выходная, а х - входная величины ИП соответственно.

Лу

- Чувствительность S = —.

Лх

- Основная и дополнительная погрешности.

- Полное выходное сопротивление Zвых.

- Динамические характеристики (быстродействие).

Неметрологические характеристики: габариты; масса; взрывобезопас- ность; устойчивость к механическим, тепловым, электрическим и другим перегрузкам; надежность; стоимость и т.д.

  - Структурные схемы преобразователей для измерения неэлектрических величин Схемы прямого преобразования.

В общем виде схема прибора представлена на рисунке 3.1 и представляет собой последовательное соединение некоторого числа различных ИП и ЭИП.

S1	S2	Sn

Рисунок 3.1

Измеряемая неэлектрическая величина может неоднократно преобразовываться для согласования пределов ее измерения с пределом измерения ЭИП или для получения более удобного для ЭИП вида воздействия.

При этом общая чувствительность прибора:

S = SlS 2 ... SN, а погрешность измерения

Ay = S2S3 ... SNAy1 + S3S4 • SNAy2 ... + AyN ,

т.е. погрешность преобразователей в такой схеме суммируется с соответствующими весами.

Для уменьшения погрешностей используют специальные схемы включения ИП - дифференциальную 1-го или 2-го типа, логометрическую и компенсационную.

Дифференциальная схема 1-го типа ИП приведена на рисунке 3.2 .

Измеряемая величина действует на вход ИП, на вход другого действует величина той же природы, но имеющая постоянное значение, в частности, равное нулю. Выходные сигналы ИП1 и ИП2 вычитаются в вычитающем Рисунок 32	устройстве. Тогда второй канал

прибора служит для компенсации

погрешностей, вызванных изменением условий работы устройства и для устранения аддитивной погрешности преобразователей.

Дифференциальная схема 2-го типа ИП приведена на рисунке 3.3.

Измеряемая величина х после некоторого преобразования в ИП1 воздействует на оба канала, причем при возрастании входной величины на входе одного канала (например, ИП2), на входе другого (ИП3) - она уменьшается на ту же величину. Выходные величины ИП2 и ИП3 вычитаются. В такой схеме аддитивные погрешности каналов уничтожаются, и при этом чувствительность прибора возрастает вдвое. Кроме того, дифференциальная схема 2-го типа дает линеаризацию характеристик при квадратичной и гиперболической функциях преобразования отдельных каналов.

| = F | хх |
| --- | --- |
|  | L х2 J |

(S + AS:К (S + AS 2 )

Рисунок 3.3

Полной компенсации аддитивной погрешности и нелинейности характеристики преобразования на практике не получается из-за неидентичности каналов прибора.

Для уменьшения мультипликативной погрешности в схемах прямого преобразования используется логометрическая схема соединения ИП, представленная на рисунке 3.4.

Оба канала прибора одинаковы и находятся в одинаковых условиях. Выход - логометра Лог. представляет собой отношение

{ \ А

V У 2 У

Рисунок 3.4

У = F

при равенстве параметров каналов.

Естественно, что полная компенсация погрешности и в этой схеме невозможна из-за некоторой неидентичности ИП1 и ИП2.

Компенсационная схема преобразования. Схема прибора представлена на рисунке 3.5.

X-Xk

У

Рисунок 3.5

Суть измерения заключается в уравновешивании измеряемой величины х такой же, но образцовой величиной xk, формируемой преобразователем цепи обратной связи ПОС. Известно, что в устройствах с отрицательной обратной связью выходной параметр

Snp • Х

y-

- + S • S

° np ' ° обр

где Snp и So6p - чувствительности прямой цепи (ИШ^ИПЫ) и цепи обратной связи (ПОС) соответственно. При петлевом усилении Snp • So6p >> 1

x

y —	,

u o6p

т.е. параметры прибора определяются только цепью обратной связи, в которую обычно ставятся высокоточные образцовые элементы. Такие схемы имеют малую как аддиативную, так и мультипликативную погрешности, уменьшаются и динамические погрешности. Приборы обладают большой выходной мощностью, их показания мало зависят от нагрузки.

В зависимости от вида информационного электрического параметра все ИП делятся на параметрические и генераторные.

  - Параметрические измерительные преобразователи

    - Реостатные преобразователи

Реостатным измерительным преобразователем (в дальнейшем - РП) называется реостат, движок которого перемещается в соответствии со значением измеряемой неэлектрической величины. РП применяют для измерения линейных и угловых перемещений, а также в тех случаях, когда измеряемая величина предварительно преобразуется в перемещение (рисунок 3.6). Естественной входной величиной РП является линейное или угловое перемещение движка, а естественной выходной величиной - изменение активного сопротивления. Вид функции преобразования R = f (x) может быть как линейным, так и нелинейным.

На каркас необходимой формы наматывается проволока с высоким удельным сопротивлением (платина с иридием, константан, нихром, фехраль).

Габариты определяются значении ем измеряемого перемещения, сопротивлением намотки и допустимой мощностью. Для получения нелинейной функции преобразования используется профилирование каркаса реостата (рисунок 3.6,в).

Рисунок 2.6

Статическая характеристика ИП носит дискретный ступенчатый характер, так как сопротивление при перемещении щетки изменяется скачкообразно с дискретом, равным сопротивлению одного витка. Для устранения дискретности в требуемых случаях применяют реохорды (движок скользит вдоль проволоки).

Измерительные цепи: равновесные и неравновесные мосты, делители напряжения (потенциометрическая схема включения - см. рисунок 3.7).

Погрешности:

1) Температурная погрешность. U • r С изменением температуры изменя- r ется сопротивление реостата

R, = Ro (l + «• t°),

где Rt - сопротивление при темпе-

4°

ратуре t .

R0 - сопротивление при нулевой

температуре. a - температурный коэффициент.

- Погрешность дискретности.

- Погрешность из-за нелинейности характеристики преобразования при потенциометрическом включении (из-за влияния Rвх вольтметра).

Достоинства:

- Высокая точность преобразования.

- Большие выходные сигналы.

- Простота конструкции.

Недостатки:

- Наличие скользящего контакта, что приводит к достаточно быстрому механическому износу реостата.

- Необходимость больших перемещений контакта.

в)

О

О

R

U

ин

Рисунок 3.7

Область применения: для преобразования относительно больших перемещений и других неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы в перемещение (усилие, давление, уровни жидкостей и т.д.).

    - Тензочувствительные ИП (тензорезисторы)

В измерительной практике часто необходимы измерения механических напряжений и деформаций в элементах конструкций. Наиболее распространенными преобразователями этих величин в электрический сигнал являются тензорезисторы. В основе работы тензодатчиков лежит свойство металлических и полупроводниковых материалов изменять свое электрическое сопротивление при упругих деформациях.

При деформации проводника (полупроводника) изменяется его длина и площадь поперечного сечения. Деформация кристаллической решетки приводит к изменению удельного сопротивления материала и, следовательно, к изменению сопротивления тензорезистора. Относительное изменение сопротивления тензорезистора

AR = S Al

~R ~ ^ Т ’

где S - коэффициент тензочувствительности,

М - относит— шмен^ дайны (деформация) м^рншш тензорезн- стора.

Проводниковые (проволочные, фольговые, пленочные) тензорезисторы изготавливаются из металлов (константан, никель и др.) и конструктивно представляют собой зигзагообразно уложенную и приклеенную к непроводящей подложке (бумага) проволоку толщиной 20-50 мкм или фольгу 4-12 мкм, или напыленную пленку (рисунок 3.8). Устанавливают тензорезисторы (обычно приклеивают на объект) так, чтобы направление ожидаемой деформации совпадало с продольной (х - х) осью решетки. Коэффициент тензочувствительности определяется в основном материалом. Для константана S = 1,9 - 2,1, для никеля - до 30.

□

□

Выпускаются тензорезисторы на номинальное сопротивление 50, 100, 200, 400 и 800 Ом. Полупроводниковые тензорезисторы - пластинки из монокристалла кремния или германия длиной 5-10 мм, толщиной 0,2-0,8 мм. Номинальное сопротивление 50-800 Ом. Чувствительность может быть как положительной, так и отрицательной (| S| = 55 -130).

Рисунок 3.8

Измерительные цепи: равновесные и неравновесные мосты.

Погрешности:

- Сильная температурная зависимость сопротивления тензорезистора.

- Большая неидентичность параметров тензорезисторов (до 10 % и более).

Достоинства:

- линейность статической характеристики преобразования;

- малые габариты и масса, простота конструкции.

Недостатки:

- Относительно малая чувствительность.

- Плохая воспроизводимость параметров.

Область применения: для измерения деформаций и других неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы в деформацию - усилий, давлений, моментов, ускорений и т.д.

    - Терморезисторы

Терморезистором называется измерительный преобразователь, активное сопротивление которого изменяется при изменении температуры. В качестве терморезистора может использоваться металлический или полупроводниковый резистор. Датчики температуры с терморезисторами называются термометрами сопротивления.

Металлические терморезисторы изготавливаются обычно либо из меди, либо из платины, иногда используют никель. Конструктивно терморезисторы представляют собой защитную арматуру из нержавеющей стали, в которую помещают керамическую трубку, содержащую спираль из проволоки. Для электроизоляции и фиксации спирали трубку заполняют порошком безводного оксида алюминия (высокая теплопроводность, малая теплоемкость).

Температурная зависимость для медного терморезистора линейна и имеет

вид

Rt = R0 (1 + at), где а = 4,26 -10-3 К-1 при - 50 < t < 1800 С.

Для платины Rt = R0 1 + At + Bt2 + Ct3 (t -100)], при - 200 < t < 00 С и Rt = R0 (1 + At + Bt2), при 0 < t < 650° С,

где R0 - сопротивление при t = 00 С, A = 3,968 -10-3 К-1, B = 5,847 -10-7 К-2,

C = -4,22 -10-12 К-4.

Изготавливаются терморезисторы с начальными сопротивлениями равными: для платиновых - 1, 5, 10, 46, 50, 100 и 500 Ом, для медных - 10, 50, 53 и 100 Ом.

Платиновые терморезисторы используются для измерения температуры в диапазоне -260^+1100°С (специальные низкотемпературные для -268^-183°С), медные терморезисторы - в диапазоне -200^+200°С.

Основные параметры наиболее распространенных термометров и обозначения их градуировок приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Термометры сопротивления платиновые |  |  | Термометры сопротивления медные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление R0 | Градуировка | Диапазон измерения, оС | Сопротивление R0 | Градуировка | Диапазон измерения, оС |
| 10 | 10П | -200...750 | 10 | 10М | -50...200 |
| 50 | 50П | -260...1000 | 50 | 50М | -50...200 |
| 100 | 100П | 260...1000 | 100 | 100М | -200...200 |

Полупроводниковые терморезисторы подразделяются на:

а)	термисторы,

б)	термодиоды и термотранзисторы.

С увеличением температуры сопротивление термисторов уменьшается. Их функцию преобразования обычно аппроксимируют выражением:

R = AeB/T,

где Rt - сопротивление термистора при температуре Т в Кельвинах;

А и В - постоянные, зависящие от материала и технологии, причем А зависит, кроме того, от размеров и его формы.

Чувствительный элемент полупроводникового терморезистора - термистора - изготавливается из окислов различных металлов: меди, кобальта, магния, марганца и др. Размолотые в мелкий порошок компоненты прессуются и спекаются в виде столбиков, шариков или шайбочек. В надлежащих местах напыляются электроды и подпаиваются выводы. Для предохранения от атмосферных воздействий чувствительный элемент термистора покрывают защитной краской, помещают в герметичный корпус или запаивают в стекло. Термисторы изготавливаются с номинальным сопротивлением (при 20оС) от 1 до 200 кОм и могут применяться для измерения температур от -100 до 600оС. Чувствительность термисторов на порядок выше, чем у металлических терморезисторов. Кроме того, термисторы имеют значительно меньшие размеры.

Недостатком термисторов является нелинейность функции преобразования, большой технологический разброс их параметров, а также старение и некоторая нестабильность характеристики.

Работа термодиодов и термотранзисторов (диапазон работы - -80^150°С) в качестве терморезиторов основана на изменении сопротивления р-п-перехода. Фактически изменяется падение напряжения на переходе. Чувствительность по

напряжению составляет 1,5-2 мВ/К, что значительно превышает чувствительность термопар.

Измерительные цепи для терморезисторов - мосты, логометрические приборы.

Погрешности:

- отклонение характеристики преобразования от номинальной;

- изменение сопротивления внешних цепей (соединительные провода, контакты).

Достоинства:

- Достаточно высокая чувствительность, особенно у полупроводниковых терморезисторов.

- Малая инерционность (высокое быстродействие).

- Относительно малые размеры (особенно у термисторов).

- Высокая надежность и малая стоимость.

Недостатки:

- Малые значения начальных сопротивлений у металлических терморезисторов.

- Узкий диапазон рабочих температур для полупроводниковых терморезисторов.

- Плохая воспроизводимость характеристик для полупроводниковых терморезисторов.

Область применения: терморезисторы без преднамеренного перегрева применяются для измерения температуры и других физических величин, которые могут быть преобразованы в температуру. Перегревные терморезисторы применяются для измерения самых различных физических величин, так как теплообмен резистора, а, следовательно, его температура и сопротивление, определяются его конструкцией, а также составом, плотностью, тепловодностью, вязкостью, скоростью перемещения, разряженностью и другими физическими свойствами газовой или жидкой среды, в которой резистор находится.

    - Электролитические (кондуктометрические) преобразователи

Принцип действия основан на зависимости электрического сопротивления раствора электролита от его концентрации, площади соприкосновения с электродами и других факторов.

На рисунке 3.9 приведена лабораторная электролитическая ячейка, представляющая собой сосуд с электролитом, в котором укреплены два электрода.

Для промышленных измерений применяются проточные преобразователи, для которых стенки сосуда (металл) являются одним из электродов.

Измерительные цепи: мостовые.

Погрешности:

- Сильное влияние на проводимость электролита температуры окружающей среды. Устраняют термостатированием преобразователей, либо включением в измерительную схему цепей термокомпенсации с медными терморезисторами (ТКС меди и электролитов примерно равны, но имеют противоположные знаки).

Рисунок3.9

- За счет электролиза раствора при протекании измерительного тока. Для устранения этого явления мостовые схемы питают переменным током частотой 300-1000 Гц.

Области применения: для измерения концентрации раствора, а также перемещений, скорости, температуры и т.д.

    - Индуктивные и трансформаторные преобразователи

Принцип измерения основан на зависимости индуктивности или взаимной индуктивности обмоток на магнитопроводе от положения, геометрических размеров и магнитного состояния элементов их магнитной цепи.

Известно, что величина индуктивности обмотки на магнитопроводе

L = °

Z м

а величина взаимной индуктивности

M = 00

Zм ’

где о - число витков обмотки;

2м - магнитное сопротивление магнитопровода.

Величина 2м является функцией величины воздушного зазора магнитопровода 8, сечения воздушного участка магнитопровода S, магнитной проницаемости и, потерь мощности за счет вихревых токов P, магнитного потока Ф

и т.д. Следует отметить, что у чисто индуктивных ИП выходным информативным параметром является индуктивность L обмотки. А у трансформаторных ИП информативным является напряжение ивых, снимаемое с выходной обмотки, при подаче на входную обмотку переменного напряжения ивх ~ с внешнего источника питания. Напряжение ивых~ меняется в зависимости от взаимной индуктивности M входной и выходной обмоток ИП. Поэтому индуктивные и трансформаторные ИП включаются в разные измерительные цепи. Как чисто индуктивные, так и трансформаторные ИП могут быть дифференциальными, т.е. такими, у которых при изменении входной величины, две выходные величины получают одно и то же приращение, но с противоположными знаками. Измерительные цепи производят вычитание выходных величин, в результате чего увеличивается чувствительность ИП, уменьшается нелинейность характеристики преобразования, уменьшается влияние внешних факторов.

На рисунке 3.10 приведены примеры индуктивных и трансформаторных преобразователей для различных физических величин. На рисунке 3.10,а представлен индуктивный ИП с изменяющимся зазором 8 . Зависимость L = F(8)

нелинейная. Применяется обычно при малых X (0,01^5 мм). На рисунке

3.10,б	приведен индуктивный ИП с изменяющимся сечением зазора S. Зависимость L = F(S) линейна, но чувствительность меньше. Применяется при

X =10^15 мм. На рисунке 3.10,в и г представлены схемы дифференциальных индуктивного и трансформаторного ИП соответственно. У трансформаторного ИП выходные обмотки включены встречно, поэтому в исходном состоянии U вых~ = 0. На рисунке 3.10,д приведена схема магнитоупругого индуктивного

датчика (может быть и трансформаторным) для измерения силы F , приложенной к магнитопроводу. Сила F вызывает напряжение с в магнитопроводе, в результате чего меняется магнитная проницаемость ju и изменяется магнитное

сопротивление 2м, а, следовательно, изменяются L или M . Для преобразования угловых перемещений часто используют трансформаторные ИП, состоящие из неподвижного статора и подвижного ротора с обмотками. Обмотку статора питают переменным напряжением.

Поворот ротора вызывает изменение значения и фазы наводимой в об-

П

мотке ротора ЭДС. При повороте ротора на угол a = —, где p - число полюсов

p

статора, фаза ЭДС меняется на 180°. Такие ИП применяются при измерении больших угловых перемещений. С целью увеличения чувствительности (разрешающей способности) созданы индуктосины, принцип действия которых аналогичен вышесказанному. Особенность их в том, что ротор и статор имеют обмотки в виде радиального растра (см. рисунок,е), изготовленного печатным способом, что позволяет получить большое количество p полюсных шагов обмотки (уменьшить a).

Конструкция и габариты индуктивных ИП определяются диапазоном изменения измеряемой величины и требуемой мощностью выходного сигнала.

К трансформаторным преобразователям с постоянным магнитным сопротивлением и подвижной вторичной обмоткой ферродинамические преобразователи (ФП) относятся и применяются для преобразования в измерительных уст-

ройствах угловых перемещений в унифицированный выходной электрический сигнал переменного напряжения.

5

L

X

X

L1

2

П

в)

а)

| О— |  |  |
| --- | --- | --- |

X

L

б)

1-

UB

Рисунок 2.11

д)	е)

Рисунок 3.10

Принцип действия ФП поясняется схемой на рисунке 3.11.

ФП состоит из магнитопровода 1, на котором помещены обмотка возбуждения 2 и обмотка смещения 3. Вторичная обмотка (рамка) 5 расположена в воздушном зазоре магнитопровода. Внутри рамки 5 для уменьшения магнитного сопротивления вставляется цилиндрический ферромагнитный сердечник 4. Воздушный зазор между сердечником и магнитопроводом постоянный. Обмотка смещения подключается последовательно с рамкой или может отсутствовать. Обмотка возбуждения подключается в цепь переменного напряжения и создает магнитный поток. Вторичное напряжение в рамке и обмотке смещения, как и в трансформаторном преобразователе (см. лабораторную работу №2), определяется первичным током I1 и взаимной индуктивностью M между обмотками. Под действием измеряемой величины изменяется пространственное положение рамки в воздушном зазоре и соответственно

изменяется взаимная индуктивность Mp между об-

Рисунок 3.12

моткой возбуждения и рамкой от максимального 1 значения, когда рамка перпендикулярна направле-

- нию магнитного потока, до нуля, когда рамка рас-

положена параллельно линиям магнитного потока.

Без обмотки смещения выходное напряжение рамки определяется выражением

где wp и w1 - число витков рамки и обмотки возбуждения;

а - угол поворота рамки относительно магнитной нейтрали, рад.

Если в преобразователе имеется обмотка смещения, то вторичное напряжение в ней не зависит от положения рамки. При последовательном соединении обмотки смещения и рамки выходное напряжение ФП равно сумме вторичных напряжений обмоток

где к - коэффициент, зависящий от соотношения

числа витков обмоток возбуждения и смещения.

На рисунке 3.12 показаны графики, характеризующие изменение выходного напряжения ФП от угла поворота рамки а относительно магнитной нейтрали без обмотки смещения 1 и с обмоткой смещения 2.

Измерительные цепи: равновесные и неравновесные мосты для чисто индуктивных ИП, а для трансформаторных ИП - вольтметры или компенсаторы.

Достоинства:

- Значительные по мощности выходные сигналы.

- Простота конструкции, высокая надежность.

Недостатки:

- Обратное воздействие ИП на исследуемый объект (реакция якоря). Дело в том, что при протекании измерительного тока через обмотки, возникает электромагнитное поле, противодействующее первичному возмущению.

- Высокая инерционность (относительно малое быстродействие).

Область применения: для преобразования линейных и угловых перемещений, а также усилий, давлений, моментов и прочих физических величин.

    - Емкостные преобразователи

Емкостной преобразователь представляет собой конденсатор, электрическая емкость С которого зависит от размеров, взаимного расположения его обкладок и от диэлектрической проницаемости среды между ними. По конструкции различают:

- конденсатор с плоскими электродами;

- конденсатор с коаксиальными электродами (уровнемеры).

Емкость плоского конденсатора определяется выражением

C _ gQ^

_ 8 ’

где sQ - диэлектрическая постоянная;

£ - относительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками;

S - активная площадь обкладок;

8 - расстояние между обкладками.

Таким образом, емкость конденсатора является функцией величин £, S и 8, что используется для построения ИП.

На рисунке 3.13приведены примеры таких преобразователей.

С

г-о си

в)

С

О

О

п

Х

а)

-о о о

С1 С2 б)

Рисунок 3.13

:^Х

1 с

На рисунке ,а приведена схема ИП с меняющимся расстоянием между пластинами. Зависимость C _ F(X) нелинейна. Чувствительность увеличивается с уменьшением 8 . Применяется при малых X (до 1 мм).

На рисунке,б представлена схема дифференциального ИП с переменной активной площадью пластин. Причем, путем профилирования пластин возможно получить требуемую характеристику преобразования C _ F(S). Применяется для сравнительно больших линейных и угловых перемещений (более 1 мм).

На рисунке ,в приведен датчик с изменяющейся диэлектрической проницаемостью.

В уровнемерах используется зависимость электрической емкости чувствительного элемента первичного измерительного преобразователя от уровня жидкости. Конструктивно емкостные чувствительные элементы выполняют в виде коаксиально расположенных цилиндрических электродов или параллельно расположенных плоских электродов. Конструкция емкостного чувствительного элемента с коаксиально расположенными электродами приведена на рисунке 3.14. Чувствительный элемент состоит из двух коаксиальных электродов высотой Н, диаметром D и d, частично погруженных в жидкость с диэлектрической проницаемостью sж на величину h.

В общем виде электрическая емкость цилиндрического конденсатора определяется выражением

С = 2 nS0S H/ln(D/d),	(7)

где S - относительная диэлектрическая проницаемость вещества, заполняющего межэлектродное пространство;

S	0 - диэлектрическая постоянная;

Н - высота электродов;

D и d - диаметры соответственно наружного и внутреннего электродов.

С учетом выражения (7) полную емкость чувствительного элемента можно представить в виде

Сп = 2 71S0 S B(H-h)/ln(D/d) + 2 nS0 S жЬОпфМ),	(8)

где S B - относительная диэлектрическая проницаемость воздуха, равная 1;

S	Ж - относительная диэлектрическая проницаемость жидкости.

После преобразования выражения (8) можно получить уравнение статической характеристики емкостного чувствительного элемента для неэлектропроводных сред. Для измерения уровня электропроводных жидкостей применяют уровнемеры, у которых металлические электроды изолируют фторопластом.

Рисунок 3.14

Промышленностью выпускаются емкостные уровнемеры, минимальный диапазон измерений которых составляет 0 - 0,4 м, а максимальный 0 - 20 м. Разработаны емкостные уровнемеры для сыпучих сред. Верхние пределы измерений таких уровнемеров ограничены значениями 4 - 20 м.

Измерительные цепи: мостовые схемы и резонансные контура. Послед-

_7

ние обладают высокой чувствительностью - до 10 мм. Особенностью схем, вследствие относительно малой емкости С, является потребность питания их напряжением высокой частоты для увеличения сигнала измерительной информации и уменьшения шунтирования сопротивлением изоляции.

Достоинства:

- Простота конструкции.

- Высокая чувствительность.

- Малая инерционность.

Недостатки:

- Сильное влияние внешних электрических полей, температуры, влажности.

- Относительная сложность цепей включения и необходимость в источниках питания высокой частоты.

- Ионизационные преобразователи

Основаны на явлении ионизации газа или люминесценции некоторых веществ под воздействием ионизирующего излучения.

а)

I

В общем виде ИП представляет собой сосуд с газом и двумя электродами, к которым подведено питающее напряжение (см. рисунок 3.15,а).

| I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Б | В ! Г | /'Д |
|  | 1г |  |  |
|  | ~1 |  |  |
|  |  |  | ► |

J >J1

б)

Рисунок 3.15

Под воздействием излучения газ ионизируется и возникает ионизационный ток I. Величина его зависит от приложенного к электродам напряжения U, от плотности и состава газа, размера камеры и электродов, свойств и интенсивности J ионизирующего излучения и т.д.

На рисунке 3.15,б приведена зависимость тока ИП от величины напряжения U и интенсивности излучения J. На участке А с ростом U увеличивается количество ионов газа, доходящих до электродов (линейная зависимость от U). На участке Б ток не зависит от U, так как все ионы участвуют в формировании тока (участок насыщения). На участке В происходит рост тока за счет вторичной ионизации, а на участке Г ток уже практически не зависит от первичной ионизации, участок Д - это непрерывный разряд, ток I не зависит от интенсивности излучения J .

Ионизирующее излучение: а,в,У - излучения, реже рентгеновские лучи и нейтронное излучение. а-лучи - большая ионизационная способность, но

легко поглощаются. в -лучи - меньшая ионизационная, но большая проникаю	О		11

щая способность. Y-лучи (Л_ 1Q ^ 1Q см) - большая проникающая способность.

Для измерения степени ионизации используются ионизационные камеры (участок А и Б вольт-амперной характеристики), ионизационные счетчики - пропорциональные, Гейгера-Мюллера, полупроводниковые (участки В и Г). Иногда используются сцинтиляционные счетчики (люминисцентные) - основаны на появлении световых вспышек (сцинтиляций) в некоторых веществах - фосфорах (активированный серебром сернистый цинк, сернистый кадмий и др.) под воздействием излучения.

Измерительные цепи. Так как токи ИП малы - порядка 10_1Q^10_15 А, то для его измерения последовательно с преобразователем ставят большое сопротивление (1Q9^1Q1Q Ом). Полученное напряжение усиливают и измеряют милливольтметрами, потенциометрами.

Погрешности:

- С течением времени интенсивность излучения источника уменьшается за счет естественного распада.

- Ядерный распад носит случайный характер как по времени распада и по траектории частицы распада, так и по захвату частиц веществом. Для уменьшения случайной погрешности необходимо увеличить время измерения.

Достоинства:

- Возможность бесконтактных измерений.

- Отсутствие влияния изменения внешних условий (температура, давление, напряжение питания и др.).

Недостаток: необходимость применения биологической защиты.

Область применения: измерения плотности и состава веществ, геометрических размеров, изделий, механических величин и т.д. Особенностью является возможность работы с агрессивными и взрывоопасными средами, при их больших давлениях и высоких температурах.

3.4.8 Фотоэлектрические преобразователи

Основаны на зависимости величины фототока или сопротивления ИП от освещенности преобразователя. Различают три вида преобразователей: с внешним фотоэффектом, с внутренним фотоэффектом и фотогальванические.

К преобразователем с внешним фотоэффектом относятся вакуумные и газонаполненные фотоэлементы и фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Фотоэлементы представляют собой вакуумированную колбу с двумя электродами - анодом и катодом. При освещении фотокатода он эмитирует электроны. Если между катодом и анодом приложить напряжение, то в преобразователе будет протекать фототок, величина которого пропорциональна интенсивности света. Газонаполненный фотоэлемент содержит газ. Благодаря ионизации газа (при достаточном напряжении питания) происходит усиление тока фотоэмиссии (до 6-7 раз). Чувствительность таких преобразователей выше, чем у вакуумных. Еще большей чувствительностью обладает ФЭУ. Это вакуумный элемент с системой электродов (динодов), обеспечивающих последовательное усиление (до нескольких сотен тысяч раз) фототока за счет вторичной эмиссии электронов на каждом диноде. ФЭУ используются для измерения очень малых световых потоков - до 1Q_5 лк.

Преобразователи с внутренним фотоэффектом (фоторезисторы) выполняются в виде пластинки с контактами из фоточувствительного полупроводникового материала или этот материал наносится слоем на некоторую подложку. Обычно используются сернистый кадмий, селенистый кадмий или сернистый свинец, определяющие спектральную характеристику фоторезистора. При освещении возбуждение электронов полупроводника увеличивается, что приводит к уменьшению сопротивления фоторезистора. При небольших освещенностях зависимость сопротивления фоторезистора R _ U линейна. Здесь

1 ф

U - напряжение, приложенное к фоторезистору, 1ф - фототок. При больших

освещенностях пропорциональность нарушается. Чувствительность фоторезисторов определяется кратностью изменения их сопротивления

R

T

K

R2QQ

где RT - темновое сопротивление;

R2QQ - сопротивление при освещенности в 2QQ лк.

К может достигать величины порядка 1Q5. Инерционность характеризуется постоянной времени т. Для селенисто-кадмиевых фоторезисторов т ~ Q,5 ^ 2Q мс, для сернисто-кадмиевых т _ 1 ^ 14Q мс.

Фотогальванические преобразователи представляют собой приборы с р- n-переходом - фотодиоды и фототранзисторы, фотоварикапы. В фототранзисторе совмещены фотодиод и усилитель фототока.

Фотодиоды могут работать в фотодиодном или генераторном (вентильном) режимах. В фотодиодном режиме на преобразователь подают запирающее напряжение. При увеличении освещенности возрастает обратный ток диода, причем зависимость тока от освещенности практически линейна. Значение темнового тока диода сильно зависит от температуры. Фотодиоды - малоинерционные преобразователи (постоянная времени порядка 10_7-10_8 с).

В генераторном режиме фотодиод сам является источником фототока, величина которого определяется степенью освещенности.

Принцип действия фотоварикапа основан на изменении емкости р-n- перехода под действием потока оптического излучения. Фотоварикапы из арсе- нида галлия имеют удельную емкость до 500 пФ/мм и относительное изменение емкости на единицу потока света (светочувствительность) порядка 240 мВт-1.

Измерительные цепи: для преобразователей с внешним фотоэффектом и фотогальванических преобразователей, вследствие малости фототоков, производят преобразование тока в напряжение на высокоомном образцовом сопротивлении и измеряют полученное напряжение с предварительным усилением его. Фоторезисторы и фотодиоды включаются в мостовые цепи, реже в цепь делителя напряжения. Чаще используются дифференциальные или компенсационные измерительные цепи.

Погрешности: погрешность достаточно велика, определяется старением, усталостью и зависимостью параметров преобразователей от температуры, отклонением от номинальной характеристики.

Достоинства:

- Высокая чувствительность фотопреобразователей.

- Высокое быстродействие (ФЭУ, фотодиоды).

- Возможность измерения без механического контакта с объектом измерения.

Недостатки:

- Сильная зависимость характеристик фоторезисторов и фотодиодов от температуры.

- Относительно малое быстродействие газонаполненных фотоэлементов.

Область применения. Для измерения освещенностей и других (несветовых) величин, которые могут быть преобразованы в силу света (концентрации растворов, частота и скорость углового и линейного перемещения и т.д.).

3.5 Генераторные измерительные преобразователи 3.5.1	Термоэлектрические преобразователи

Термоэлектрические преобразователи, или термопары, применяются для измерения температуры. Термопара представляет собой два отрезка проволоки, изготовленных из разнородных проводников (или полупроводниковых) и соединенных одним концом (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 - Термоэлектрическая цепь Соединение 1 называется горячим (или рабочий конец термопары), а 2 и 2'- холодными концами термопары (или свободные концы). При разных темпера турах спая 1 и холодных концов между контактами 2 и 2' возникает термо- ЭДС, величина которой определяется разностью температур спая и концов E = F (t1,12). В общем случае эта зависимость нелинейна. Подключение соединительных проводов и измерительных приборов не меняет величины термо- ЭДС, если они находятся при одинаковой температуре с 2, 2' Прибор для измерения термоЭДС может быть включен и в разрыв одного из термоэлектродов, при условии соединения концов 2 и 2'.

Конструктивно термопара представляет собой защитную арматуру в виде трубки из жаропрочной стали, в которую вставляются термоэлектроды, изолированные друг от друга керамикой. Градуируют термопары обычно при температуре свободных концов t2 = 0° С.

Для изготовления термопар применяют различные материалы. Наибольшее распространение получили термопары: хромель-алюмель термоЭДС Е (100°С, 0°)=4,1 мВ), хромель-копель Е=6,9 мВ, платинородий-платина Е=0,64 мВ, вольфрамрений (5%) - вольфрамрений (20%) Е=1,33 мВ и др.

В таблице 3.2 приведены характеристики промышленных термопар.

Таблица 3.2

| Термопара | Обозначение | Диапазон измеряемых ог^ температур, С |
| --- | --- | --- |
| Медь-копель | МК | -200...100 |
| Хромель-копель | ХК | -200...600 |
| Хромель-алюмель | ХА | -200...1000 |
| Платинородий(10%КЬ)- платина | ПП | 0...1300 |
| Платинородий(30%КЬ)- платинородий(6%КЬ) | ПР | 300...1600 |
| Вольфрамрений (5%Яе) - вольфрамрений (20%Яе) | ВР | 0...2200 |

Свободные концы термопары должны находиться при постоянной температуре. Но не всегда можно обеспечить это условие на небольшом относитель-

но расстоянии от рабочего спая. В этом случае используют удлинительные термоэлектроды, причем чаще всего из материалов, отличных от материалов основных термоэлектродов (вследствие достаточно высокой стоимости последних). При этом необходимо, чтобы места присоединения удлинительных электродов к основным имели одинаковую температуру, а сами удлинительные электроды были термоэлектрически идентичны основной термопаре. Например, для термопары хромель-амомель удлинительные электроды изготовлива- ются из меди и константана.

Измерительные цепи: магнитоэлектрические милливольтметры с предварительным усилением термоЭДС и потенциометры постоянного тока, в том числе автоматические.

Погрешности.

- Отличие от номинальной характеристики.

- Погрешность термоЭДС, обусловленная изменением температуры свободных концов термопары.

- Погрешность, обусловленная изменением внешнего сопротивления соединительных контактов и проводов в зависимости от температуры, степени окисления и т.д.).

Достоинства: широкий диапазон рабочих температур.

Недостатки.

- Относительно малая чувствительность.

- Необходимость обеспечения постоянства температуры свободных концов термопары (иногда применяется термостатирование).

Область применения. Для измерения температуры и других физических величин, которые преобразуются в температуру.

- Индукционные преобразователи

Принцип их действия основан на использовании закона электромагнитной индукции, согласно которому ЭДС, индуцированная в катушке

dw

e _	,

dt

где потокосцепление w _ соФ _ coBS, а со - число витков катушки, Ф - проходящий через нее магнитный поток, В - индукция магнитного поля, S - площадь, через которую проходит магнитный поток. ЭДС в катушке может наводиться при изменении любой из величин о, B и S .

Индукционные преобразователи служат для измерения скорости линейных и угловых перемещений. Если выходной сигнал проинтегрировать или продифференцировать во времени, то измеряться будет соответственно перемещение или ускорение. Наибольшее распространение нашли в приборах для
измерения угловой скорости (тахометрах) и в приборах для измерения параметров вибраций.

Пример схемы преобразователя линейной скорости вибраций приведен на рисунке 3.17.

X

N	S

| ■ |  |  |
| --- | --- | --- |
| §1 |  | / |
| шш | о оо о о |  |
| и |  |  |
| 1 | о оо о о |  |
| 11 | 1 |  |

Катушка

N

S

Рисунок 3.17

Катушка, намотанная на каркас, находится в цилиндрическом воздушном зазоре. Кольцевой постоянный магнит (N-S) создает постоянное магнитное поле. При движении катушки ЭДС наводится в той ее части, которая находится внутри магнитной системы, за счет изменения количества витков этой части. Так как ЭДС генерируется только при движении катушки в магнитном поле, то возможно измерение скорости вибрации, когда ее амплитуда меньше нескольких сантиметров. Для измерения угловой скорости вибраций катушку располагают на валу, который находится между полюсными наконечниками постоянного магнита. Вал поворачивается, потокосцепление катушки меняется, в ней возникает соответствующая ЭДС. Тахометрические преобразователи чаще всего представляют собой электромашинные генераторы. На рисунке 3.18 приведена схема синхронного преобразователя (т.е. частота ЭДС равна или кратна частоте вращения вала) с вращающимся постоянным магнитом.

Рисунок 3.18

Такие преобразователи состоят из статора с обмоткой и ротора с постоянным магнитом (или наоборот). При вращении ротора, жестко связанного с валом, частоту вращения которого необходимо измерить, изменяется магнитный поток, проходящий через обмотку, и в ней индуцируется переменная ЭДС. Частота ЭДС определяется соотношением

n • p

f

60

где n - частота вращения об/мин; p - число пар полюсов обмотки.

Существуют тахометрические генераторы и постоянного тока. В таких преобразователях об угловой скорости судят по величине ЭДС.

Достаточно широкое распространение нашли и импульсные тахометриче- ские преобразователи. Такой преобразователь (рисунок 3.19) представляет собой катушку с разомкнутым сердечником, установленную возле вала, частота вращения которого измеряется.

м

t

Рисунок 3.19

t

На валу монтируются один или несколько ферромагнитных зубцов. При вращении вала зубец проходит вблизи зазора намагниченного сердечника катушки и уменьшает магнитное сопротивление Zм сердечника. В соответствии с этим изменяется магнитный поток, проходящий через катушку, и в ней индуцируется ЭДС в виде двуполярных импульсов, частота которых пропорциональна частоте вращения вала и измеряется частотомером.

Измерительные цепи: милливольтметры постоянного или переменного напряжения, иногда с предварительным усилением ЭДС, частотомеры для импульсных тахометрических преобразователей.

Погрешности.

- За счет изменения магнитного поля во времени и от температуры.

- Погрешность, определяемая величиной потребляемого измерителем от преобразователя тока. Измерительный ток, проходя через катушку, создает магнитное поле, направленное, согласно правилу Ленца, против основного по
ля. Это явление называется реакцией якоря. Характеристика преобразования становится нелинейной.

- Изменение сопротивления обмоток за счет изменения температуры.

Достоинства:

- простота конструкции, высокая надежность;

- высокая чувствительность.

Недостаток: ограниченный частотный диапазон измеряемых величин.

- Пьезоэлектрические преобразователи

Принцип действия таких преобразователей основан на использовании прямого пьезоэлектрического эффекта, который заключается в свойстве некоторых материалов, называемых пьезоэлектрическими, преобразовывать механические деформации в изменение электростатических зарядов на их гранях (рисунок 3.20).

F

Рисунок 3.20 - Прямой пьезоэффект

Это явление обратимо: при приложении электрического напряжения к граням пьезоэлектрики деформируются (обратный пьезоэффект). Прямой пьезоэффект знакозависим, то есть при замене растяжения сжатием знаки зарядов на гранях изменяются на противоположные. К пьезоэлектрическим материалам относятся кристаллы кварца SiO2, турмалина, сегнетовой соли и др. Пьезоэлектрическим эффектом обладают также некоторые поляризованные керамические материала, например, титанат бария BaTiO3, цирконат-титанат свинца ЦТС. Для поляризации керамические изделия помещаются в сильное электрическое поле, после чего они приобретают свойства пьезоэлектриков. Эти материалы сохраняют свои пьезоэлектрические свойства только при температурах ниже некоторого значения, называемого точкой Кюри.

Если из кристалла кварца вырезать пластину в форме параллелепипеда с гранями, расположенными перпендикулярно оптической оси OZ, механической OY, и электрической ОХ осям кристалла (рисунок 3.21), то при воздействии на пластинку усилия F^ направленного вдоль электрической оси, на гранях Х появляются заряды

Qx = dnFx, где d11 - пьезоэлектрический модуль.

При воздействии на пластинку усилия Fy вдоль механической оси, на тех же гранях возникают заряды

Ох = ё^уа/Ь, где а и Ь - размеры граней пластины.

Механическое воздействие вдоль оптической оси появление зарядов не вызывает.

Первая цифра в индексе пьезомодуля обозначает номер грани, на которой возникает заряд, а вторая цифра - номер оси, вдоль которой приложена сила.

При этом выходной величиной преобразователя является на напряжение

E q	й С

на электродах E = c , где q - пьезоэлектрический заряд, а С - емкость между электродами.

Электрическое напряжение, возникающее на электродах пьезоэлектрического преобразователя, довольно значительно - единицы вольт. Однако, если измеряемая сила постоянна, то измерить напряжение трудно, поскольку заряд мал и быстро стекает через входное сопротивление вольтметра. Если же сила переменная, то процесс утечки почти не влияет на измерение, поэтому пьезоэлектрические преобразователи применяются только для измерения быстропеременных процессов.

Таким образом, измерение неэлектрических величин, которые предварительно могут быть преобразованы в переменную силу, действующую на пьезоэлектрический преобразователь, сводится к измерению переменного напряжения.

Пьезоэлектрические измерительные преобразователи находят широкое применение для измерения параметров линейного и вибрационного движения, ударов, акустического давления.

Находят применение и пьезорезонаторы, в которых используется одновременно и прямой и обратный пьезоэффекты. Обратный пьезоэффект заключается в том, что при подаче на пластинку переменного напряжения, возникают механические колебания, резонансная частота fp, которых определяется толщиной пластины h, модулем упругости E и плотностью ее материала р. При включении пластины в контур генератора, при изменении значений h, E, р под влиянием механических или температурных воздействий частота fp изменится. То есть выходным параметром преобразователя в этом случае становится частота.

Измерительные цепи: электронные вольтметры с высоким входным сопротивлением, электронные частотомеры.

Погрешности.

- За счет нестабильности параметров входной цепи измерителя. Вибрация соединительных кабелей, изменения температуры и влажности изменяют Rex и Cex, что приводит к изменению выходного напряжения преобразователя (изменяется чувствительность ИП).

- Гистерезис или нелинейность характеристики преобразования из-за несовершенства материала преобразователя.

- Погрешность, обусловленная поперечным пьезоэффектом.

- За счет наводок от внешних электромагнитных полей.

- Погрешность, обусловленная зависимостью характеристик материала от температуры.

Достоинства: высокая стабильность свойств.

Недостатки:

- Возможность измерения только переменных величин.

- Достаточно жесткие требования к измерительным приборам в части стабильности входных параметров.

Области применения: используются для измерения переменных усилий, давлений, параметров вибраций, ускорений, температур и т.д.

- Гальванические преобразователи

Измерения основаны на зависимости ЭДС гальванической цепи от химической активности ионов электролита, т.е. от концентрации ионов и окислительно-восстановительных процессов в электролите.

Применяются для определения реакции раствора (кислая, нейтральная, щелочная), которая зависит от активности водородных ионов раствора, а также для измерения концентрации ионов в растворе.

Суть процессов, происходящих при погружении металлического электрода в раствор, состоит в следующем. Положительные ионы металла переходят в раствор, и электрод получает отрицательный заряд. Образованная разность потенциалов между электродом и раствором препятствует переходу ионов метал-

- концентрации соответствующих ионов в моль/л, постоянно и при t°=22°C k = 10 14. Для чистой воды aH + = aOH - = 4к = 10_7. Если в воде растворить кислоту, то концентрация

ионов H + увеличится, а концентрация ионов OH- станет меньше за счет воссоединения части ионов H + с ионами OH -.

раствора aH + > aO

при постоянстве k .

ла и при определенной разности потенциалов растворение электрода прекращается. При равновесии электрический потенциал электрода зависит от концентрации ионов в растворе и поэтому может служить для определения их концентрации.

Дистиллированная вода имеет хоть и небольшую, но вполне определенную проводимость за счет диссоциации на ионы Н2О -»Н+ +ОН-. Причем ионное произведение k = a

+ aOH-,где aH+

lg aH+

Так как измерить абсолютное значение пограничного потенциала нельзя, то измеряют его относительное значение по отношению к раствору с известными характеристиками. Каждый полуэлемент содержит платиновый электрод, покрытый платиновой чернью, погруженный в электролит и обдуваемый водородом, и трубку с раствором КС1, гальванически соединяющую растворы по- луэлементов.

Развиваемая разность потенциалов

а приборы для его измерения называются рН-метрами. Их первичными преобразователями служат гальванические преобразователи, в которых роль металлического электрода играет водород с ионами H +.

Гальванический преобразователь (рисунке 3.22) состоит из двух полуэле- ментов.

Е

H2

H2

Рисунок 3.22

и a

OH -

H

Для кислого раствора aH + > aOH-, соответственно для щелочного рас

твора aH + < a

H	OH

За единицу измерения кислотности принят водородный показатель

pH

a +

E = C ■ T ■ ln H X ,

aH+обр

где С - газовая постоянная;

Т - температура в К;

a +v - измеряемая концентрация ионов;

HX

aH+обр - образцовая концентрация ионов.

Если измерение производится при использовании в качестве образцового раствора с нормальной концентрацией ионов aH + =1 г/л при t=18°Q то

E = 0,058 ln a + = -0,058pH .

HX

В приборах промышленного типа вместо водородных электродов используются более удобные сурьмяные, хлорсеребряные или стеклянные электроды. Они позволяют измерять pH в пределах от 0 до 14 с высокой точностью.

Измерительные цепи: электронные вольтметры, компенсаторы, потенциометры.

Погрешности.

- За счет конечного Rex измерительной цепи. При измерении ЭДС через раствор протекает ток, происходит электролиз, что приводит к погрешности. Для уменьшения используются электронные вольтметры с предварительным усилением с Rex >1011 Ом.

- При протекании измерительного тока на большом внутреннем сопротивлении электролита падает напряжение, что приводит к погрешности измерения.

- Температурная погрешность. При изменении температуры значительно меняется активность ионов (окислительно-восстановительные процессы). Для уменьшения погрешности вводятся термокомпенсирующие цепи или вносятся температурные поправки.

- Преобразователи Холла

Эффект Холла заключается в возникновении ЭДС на боковых гранях помещенной в магнитное поле полупроводниковой пластинки, если по ней протекает ток. Эффект Гаусса, или магниторезистивный эффект, проявляется в аналогичных условиях в изменении электрического сопротивления пластины. Оба эффекта проявляются одновременно, и каждый из них ослабляет другой. Выбирая соответствующим образом конструкцию и состав материала преобразователя, усиливают один эффект, ослабляя другой, и получают либо преобразователь Холла, либо магниторезистивный преобразователь. Магниторезистивные преобразователи не получили широкого распространения, поэтому более подробно рассмотрим преобразователи Холла (рисунок 3.23).

В

■о U О

Рисунок 3.23

Через полупроводниковую пластину (или пленку), плоскость которой расположена перпендикулярно магнитному полю с индукцией В протекает постоянный ток I . Токовые электроды выполняются по всей ширине граней пластинки, что обеспечивает равномерное распределение входного тока по сечению преобразователя. Потенциальные (холловые) электроды расположены в центральной части других граней пластинки. В магнитном поле носители заряда под действием сил Лоренца изменяют свою траекторию, вследствие чего на одной из боковых граней концентрация зарядов одного знака увеличивается, в то время как на противоположной грани уменьшается. Возникающая при этом ЭДС Холла определяется выражением

R хл IB

E =

VT7

h

' хл

Rхл - постоянная Холла, зависящая от материала пластинки;

h - толщина пластинки.

Таким образом, выходная величина преобразователя пропорциональна произведению тока и магнитной индукции, что может быть использовано для измерения различных физических величин.

Измерительные цепи: милливольтметры с предварительным усилением, потенциометры.

Погрешности:

- Нелинейность характеристики (0,1-10% при изменении индукции В в пределах 0-10 Тл).

- Нестабильность чувствительности (0,1-1 % в год).

- Наличие и дрейф остаточного напряжения (ЭДС Холла при В=0).

- Температурная погрешность.

Основная погрешность при малых В обычно составляет десятые доли процента.

где

Достоинства. Возможность измерения как постоянных, так и переменных магнитных полей. Хорошее пространственное разрешение благодаря малым размерам преобразователя.

Недостаток. Сравнительно большая зависимость ЭДС Холла от температуры.

Область применения. Измерение магнитных полей и измерение неэлектрических величин, которые могут быть преобразованы в ток и магнитную индукцию.

В дальнейшем рассмотрим некоторые виды приборов для измерения конкретных неэлектрических величин с применением вышеуказанных измерительных преобразователей.

4 ИЗМЕРЕНИЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

  - Измерение температуры

    - Общие сведения

Температурой называется величина, определяющая тепловое состояние вещества и характеризующая степень его нагретости. Измерить температуру вещества непосредственным сравнением с единицей измерения, как измеряют другие физические величины, например, длину, массу, объем, невозможно, так как для измерения температуры не существует образца. Поэтому для измерения температуры обычно используют изменение какого-либо физического свойства тела, зависящего от его температуры и легко поддающегося измерению.

При измерении температуры тело, для которого хорошо изучены зависимость его физических свойств от температуры, приводится в соприкосновение с веществом, температуру которого необходимо измерить. В результате соприкосновения через некоторое время наступает тепловое равновесие, и физические свойства тела изменяются. По изменению физических свойств и определяют температуру вещества.

К числу свойств, положенных в основу работы приборов для измерения температуры, относится объемное расширение тел, изменение давления в замкнутом объеме, возникновение термоэлектродвижущей силы, изменение электрического сопротивления проводников и полупроводников, интенсивность излучения нагретых тел и другие.

В промышленности широкое применение нашли средства измерения температуры, классификация которых в зависимости от использования термометрического свойства и диапазона измерения, приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Термометрическое свойство | Наименование средства | Диапазон о/-"1 измерений, С |
| --- | --- | --- |
| Изменение давления рабочего вещества при постоянном объеме | Манометрические термометры: газовые жидкостные конденсационные | -150...600 -150...600 -50.350 |
| Изменение электрического сопротивления | Металлические термопреобразователи сопротивления | -200.1100 |
|  | Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления | -240.300 |
| Термоэлектрический эффект (термоЭДС) | Термоэлектрические преобразователи | -200.2200 |
| Тепловое излучение | Пирометры излучения: |  |

|  | оптические | 700...6000 |
| --- | --- | --- |
|  | спектрального отношения | 1400...2800 |
|  | радиационные | 50.3500 |

4.1.2 Манометрические термометры

Манометрические термометры предназначены для непрерывного дистанционного измерения температуры газов, жидкостей и паров. Принцип действия их основан на изменении давления рабочего вещества в замкнутом объеме термометра при изменении температуры.

Манометрические термометры - достаточно простые устройства, позволяющие осуществлять автоматическую регистрацию измерений и передачу показаний на расстояние. В настоящее время промышленностью выпускаются манометрические термометры с унифицированными пневматическим и электрическим выходными сигналами классов точности 1; 1,5; 2,5. Важное достоинство этих термометров - возможность использования их на взрывоопасных объектах.

К их недостаткам относят необходимость частой поверки из-за возможной разгерметизации прибора и сложность ремонта. Периодичность поверки устанавливается не реже одного раза в 6 месяцев. В интервале от -30 до 300 оС манометрические термометры поверяют образцовыми ртутными термометрами; в интервале от -60 до -30 оС - образцовыми медь константановыми термометрами и в интервале от 300 до 500 оС - платиновыми термометрами сопротивления. При поверке показаний манометрических термометров их вместе с образцовыми термометрами устанавливают в термостат, а затем сравнивают их показания, определяя приведенную погрешность.

Передаточная функция манометрических термометров может быть представлена в виде

W = —K—ет Tp +1 ’

где Т - постоянная времени;

Т - время запаздывания;

К - коэффициент передачи.

Значения постоянной времени Т и времени запаздывания т приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Условия определения характеристик | Т, с | Т ,с |
| --- | --- | --- |
| Нагрев от 30 до 100 оС в баке с водой | 1 | 8 |
| Нагрев от 40 до 60 оС в потоке воздуха | 2 | 12 |
| (скорость 8 м/с) |  |  |

- Термометры сопротивления

Принцип действия термометров сопротивления основан на свойстве проводников и полупроводников изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры. Зная зависимость сопротивления от температуры и измерив их каким-либо прибором, можно судить о температуре среды, в который помещен этот проводник. В отличие от манометрических термометров термометр сопротивления не показывает температуру, а лишь служит первичным измерительным преобразователем.

Термометры сопротивления работают в комплекте с вторичными электроизмерительными приборами, измеряющими сопротивления термометра и показывающими соответствующую этому сопротивлению температуру.

Промышленностью выпускаются стандартные термометры сопротивления из медной (ТСМ) и платиновой проволоки (ТСП). Платиновые преобразователи сопротивления используются для измерения температуры от -260 до +1100оС. Медные термопреобразователи сопротивления предназначены для измерения температуры в диапазоне от -50 до +200оС.

Динамическая характеристика термопреобразователей может быть представлена передаточной функцией вида

W = -^e4’

Tp +1 •

Значения постоянной времени Т и время запаздывания т зависят от размеров защитного чехла и его материала, теплоемкости элементов, находящихся в чехле, а также от условий теплообмена. Так, при скачкообразном нагреве от 30 до 100 оС в баке с водой для термопреобразователя со стальным чехлом т =8 с и Т=120 с, а для латунного чехла т = 3 с и Т=33 с.

В практике технологических измерений температуры с использованием термопреобразователей сопротивления широкое применение нашли мосты (уравновешенные и неуравновешенные), логометры и нормирующие преобразователи. Для точных измерений температуры и метрологической аттестации термопреобразователей сопротивления, проводимых обычно в лабораторных условиях, получили применение потенциометры постоянного тока. Уравновешенные мосты подразделяются на неавтоматические и автоматические. В них используется нулевой метод измерения. С помощью неавтоматических мостов измеряют сопротивления от 0,5 до 10 Ом, в частности производят градуировку термопреобразователей сопротивления и измеряют температуру.

Выпускаемые автоматические мосты отличаются друг от друга конструкцией, размерами, точностью измерения и другими техническими характеристиками, однако измерительные схемы отличаются незначительно. Классы точности автоматических мостов равны 0,25: 0,5; 1, а время пробега стрелки всей шкалы 1; 2,5; и 10 с.

Неуравновешенные мосты не требуют уравновешивания тока, проходящего в его измерительной диагонали, и они относительно редко используются для измерения температуры.

Для введения информации, получаемой с помощью термопреобразователя сопротивления, в ЭВМ или систему автоматического регулирования используются нормирующие токовые преобразователи, формирующие на своем выходе сигнал постоянного тока 0 - 5 мА. Токовый сигнал нормирующего преобразователя пропорционален сопротивлению термопреобразователя сопротивления. Классы точности 0,6 - 1,5.

- Термоэлектрические термометры

Термоэлектрический метод измерения температуры основан на возникновении электродвижущей силы в цепи, состоящей из двух разнородных проводников, при неравенстве температур в местах соединения концов проводников.

В промышленности в основном применяются пять стандартных градуировок термоэлектрических преобразователей, характеристики которых приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Термоэлектрический преобразователь | Диапазон измеряемых температур при длительном измерении, С | Предельная температура при кратковременном применении, С | Допустимые отклонения, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Хромель-копель | -50...600 | 800 | (2,2-5,8) |
| Хромель-алюмель | -50... 1000 | 1300 | (4.0-9,7) |
| Платинор одий- платина | 0.1300 | 1600 | (1,2-3,6) |
| Платинор одий- платинородий | 300.1600 | 1800 | (3,2-5,2) |
| Вольфрамрений- вольфрамрений | 0.2200 | 2500 | (5,4-9,7) |

Динамические характеристики термоэлектрических преобразователей в общем виде описывается передаточной функцией

W = -^eT Tp +1 •

Значения постоянной времени Т и транспортного запаздывания т зависят от конструктивных размеров и используемых материалов защитного чехла. Для выпускаемых термоэлектрических термометров эти величины находятся в пределах Т = 1,5 мин и Т =9 - 30 с.

В качестве средств измерений, работающих в комплекте с термоэлектрическим преобразователем, используются милливольтметры магнитоэлектрической системы, потенциометры и нормирующие преобразователи.

Милливольтметры, предназначенные для работы в комплекте с термоэлектрическими преобразователями, по конструктивному исполнению бывают переносными и стационарными (щитовыми). Стационарные милливольтметры имеют только градусную шкалу. Промышленностью выпускаются показывающие, самопишущие и регулирующие милливольтметры классов точности 0,5; 1,0; 1,5; 2,0.

Переносные милливольтметры имеют две шкалы (градусную и милли- вольтовую) или только одну милливольтовую. Эти приборы выполняют как показывающие и имеют классы точности 0,2; 0,5; 1,0.

Принцип действия потенциометров основан на уравновешивания (компенсации) измеряемой ЭДС известным падением напряжения, создаваемым током от дополнительного источника тока. Потенциометры с ручным уравновешиванием имеют высокий класс точности, вплоть до 0.0005. Автоматические потенциометры в зависимости от модификаций выпускаются классов точности 0,25; 0.5; 1,0.

Для введения информации от термоэлектрических преобразователей в ЭВМ или систему автоматического регулирования широко применяются нормирующие измерительные токовые преобразователи. Они предназначены для преобразования естественного выходного сигнала термопреобразователя в унифицированный сигнал постоянного тока 0 - 5 мА.

- Пирометры излучения

Пирометрами называют приборы для бесконтактного измерения температуры, работа которых основана на измерении энергии излучения нагретых тел. Бесконтактные методы измерения температуры основаны на законе увеличения интенсивности излучения при возрастании температуры тела. При увеличении температуры нагретого тела изменяется его цвет и возрастает его монохроматическое излучение (излучение определенной длины волны), а также его полное световое и тепловое излучение.

Достоинством пирометров является то, что они не искажают температурного поля объекта за счет бесконтактного измерения и не имеют ограничения для расширения предела измерений в сторону высоких температур.

Следует отметить, что количество энергии в лучах длиной волны от Л до (Л + АЛ) при АЛ ^ 0 излучаемой телом с единицы поверхности в единицу времени называют монохроматической интенсивностью излучения Jл . Количество лучистой энергии, излучаемой при данной температуре единицей поверхности тела в единицу времени для всех длин волн (Л от 0 до да) называют интегральной интенсивностью излучения S. Величины Jл и S определяются температурой тела. Причем излучение реальных тел отличается от излучения теоретического абсолютно черного тела, т.е.

JA = £lJ 1ч ; S ~£' Sh

где s^ и £ - коэффициенты неполноты излучения, они меньше 1, а JЛч и Sч -

энергии излучения абсолютного черного тела.

Измерение температуры путем измерения монохроматической интенсивности J^ проводят оптическими цветовыми пирометрами. Измерение температуры путем измерения интегральной чувствительности излучения S проводят радиационными пираметрами.

Значения £ и s различны для разных тел, определяются большим количеством трудно учитываемых факторов (состав вещества, состояние поверхности тела, температура и т.д.), поэтому градуировку пираметров производят по излучению абсолютно черного тела.

а)	Оптический пирометр

Оптический метод измерения температуры основан на зависимости интенсивности монохроматического (одноцветного) излучения от температуры поверхности тела. Если два тела имеют в одном направлении одинаковую яркость, то, согласно закону монохроматического излучения, они имеют и одинаковую температуру. При измерении температуры этим методом сравнивают яркость (интенсивность излучения) исследуемого тела с яркостью нити лампочки накаливания, расположенной между глазом наблюдателя и телом, температура которого измеряется. Используемый при этом красный светофильтр пропускает излучение только определенной длины волны и срезает коротковолновую часть спектра, обеспечивая восприятие глазом оператора практически монохроматического излучения. Существующие в настоящее время оптические пирометры ОППИР имеют различные модификации с различными пределами измерений. Класс точности оптических пирометров 1,5 - 4,0. В таких приборах яркость исследуемого тела сравнивают с образцовой яркостью нити фотометрической лампы. Схема прибора приведена на рисунке 4.1.

3 4

5

6

I

I

2

8

Л

У У

7

1 - исследуемое тело; 2 - диафрагма; 3 - объектив;

4 - ослабляющий светофильтр; 5 - фотоэлектрическая лампа; 6 - окуляр; 7 - красный светофильтр; 8 - плоскость изображения

Рисунок 4.1

В телескопе пирометра имеются объектив и окуляр, с помощью которых добиваются получения четкого изображения тела и лампы в одной плоскости. Изменяя ток в лампе реостатом R, добиваются совпадения яркости нити лампы и исследуемого тела. Отсчет производится по шкале вольтметра, проградуированного в градусах температуры абсолютно черного тела. Иногда для повышения точности применяют компенсаторы постоянного тока. Для создания монохроматического излучения используют красный светофильтр (Л =0,62-0,73 мкм). Нить лампы может нагреваться только до температуры порядка 1400°С. Поэтому для увеличения диапазона измерения применяется ослабляющий светофильтр, уменьшающий яркость исследуемого тела в известное число раз. Прибор отличается высокой точностью - относительная погрешность до 1%. Основная причина погрешности - неполнота излучения реальных тел (из-за того, что £л < 1).

Недостаток - трудность автоматизации измерений.

Существуют фотоэлектрические яркостные пирометры, использующие уравновешивающее преобразование и работающие в автоматическом режиме. В них яркость исследуемого тела компенсируется яркостью образцовой лампы, включенной в цепь обратной связи прибора. Погрешность порядка	1 %.

Обычно такие приборы имеют несколько диапазонов измерений, переключаемых сменой диафрагмы.

б)	Радиационные пирометры

Радиационный метод измерения температуры основан на зависимости интенсивности полного (интегрального) излучения нагретого тела от его температуры. При измерении температуры радиационным методом испускаемые нагретым телом лучи собираются линзой и направляются на чувствительный элемент пирометра. Чувствительным элементом пирометра является миниатюрная термобатарея, состоящая их нескольких последовательно соединенных термопар. В термобатарее энергия, излучаемая поверхностью нагретого тела, преобразуется в электродвижущую силу, по которой судят о температуре.

Классы точности радиационных пирометров 1,0 и 1,5. Постоянная времени этих приборов составляет 0,3 - 1,5 с. При установки телескопа между ним и объектом не должно быть паров влаги, дыма, пыли и т.д., так как последние поглощают лучистую энергию.

В качестве вторичных приборов, работающих с телескопом, могут применяться милливольтметры, автоматические потенциометры и мосты, если в качестве тепловоспринимающего элемента в телескоп встроен термометр сопротивления. В промышленности используются пирометры с телескопами ТЕ- РА и ПИРС.

Схема прибора приведена на рисунке 4.2.

1

3

1

2

1 - исследуемое тело; 2 - диафрагма, 3 - объектив; 4

- термобатарея, 5 - светофильтр, 6 - окуляр

Рисунок 4.2

Интегральная интенсивность излучения исследуемого тела воспринимается термобатареей (батареей последовательно включенных термопар). Прибор с помощью объектива и окуляра настраивают так, чтобы вся энергия излучения попадала на термопары. Возникающую при этом термоЭДС E измеряют милливольтметром или компенсатором (иногда с предварительным усилением), проградуированным в значениях температуры. Для защиты глаз при наводке оптической системы прибора на объект предусмотрен светофильтр.

Основная погрешность - за счет неполноты излучения реальных тел (s < 1). Точность радиационных пирометров ниже точности оптических пирометров, но в них существует возможность автоматизации измерений.

  - Измерение толщины

Для измерения толщины в зависимости от диапазона изменения измеряемой величины, материала тел и покрытий, условий измерений применяются различные ИП.

На рисунке 4.3 приведен пример использования дифференциального индуктивного ИП, включенного в неравновесный мост, питаемый стабилизированным источником переменного напряжения СИН.

исунок 4.3

При изменении толщины детали 1 подпружиненный контактирующий стержень 2 и жестко связанный с ним якорь 3 опускается или поднимается относительно своего начального положения (начальной толщины детали). Изменяются величины индуктивностей L1 и L2, появляется напряжение разбаланса моста (Lb L2, Rb R2), которое после усиления усилителем У измеряется вольтметром V, проградуированным в значениях либо самой толщины Х, либо в значениях отклонения толщины АХ от начального значения Х0.

Измеряемые изменения толщины при использовании такого ИП невелики (до 1 мм), погрешность измерения - единицы мкм. Основной недостаток - прямой контакт датчика с измеряемой деталью, причем требуется определенное давление на деталь. Возникают проблемы износа, особенно если деталь движется.

Индуктивные и трансформаторные датчики нашли широкое распространение при измерении толщины изделий из ферромагнитных материалов или при измерении толщины немагнитных покрытий таких материалов. В таких приборах полюса магнитных сердечников прижимаются к поверхности деталей или покрытий без зазоров (например, рисунке 4.4).

L

Рисунок4.4

Датчики включают в измерительные цепи в виде равновесных или неравновесных мостов, иногда используют аналоговые или цифровые измерители индуктивности. Выходное напряжение трансформаторных датчиков измеряют вольтметрами. Все приборы градуируются в значениях толщины.

Для уменьшения погрешностей применяют дифференциальные преобразователи. Дифференциальное включение ИП применяется также при измерении отклонения толщины изделий от номинального значения - один датчик прикладывается к измеряемой детали, другой - к образцовой.

Для измерения толщины диэлектрической ленты может быть использо-

Рисунок 4.5

Величину емкости плоского конденсатора С можно представить в данном случае последовательным соединением двух конденсаторов - одного с воздушным зазором 8в, другого с диэлектриком толщиной 8л и диэлектрической проницаемостью £л. Естественно, что при изменении толщины ленты Зл общая емкость С конденсатора будет меняться. Характеристика преобразования нелинейна. В качестве измерительных цепей используются измерители емкости.

Для измерения толщины могут использоваться и ионизационные датчики. Ослабление излучения определяется плотностью вещества и его толщиной и не зависит от рода вещества и его состояния:

J = J 0 е -рх,

где J0 и J - интенсивности начального излучения и излучения на выходе изделия, цм - коэффициент ослабления, р - плотность вещества, X - толщина.

у-излучение обладает высокой проникающей способностью, применяется для измерения толщины тяжелых металлов и листов большой толщины.

P-излучение применяется для определения толщины легких металлов, картона, текстиля, кожи и т.д. (максимальная толщина алюминия - 4,5 мм).

  - Измерение уровня

    - Общие сведения

Уровнем называют высоту заполнения технологического аппарата рабочей средой - жидкостью или сыпучим телом. Путем измерения уровня можно получить информацию о массе жидкости в резервуарах. Уровень измеряют в единицах длины. Средства измерения уровня называют уровнемерами.

Различают уровнемеры, предназначенные для измерения уровня рабочей среды, измерений массы жидкости в технологическом аппарате, сигнализации предельных значений уровня рабочей среды - сигнализаторы уровня.

По диапазону измерения различают уровнемеры широкого и узкого диапазонов. Уровнемеры широкого диапазона предназначены для проведения товароучетных операций, а уровнемеры узкого диапазона обычно используются в системах автоматического регулирования.

В настоящее время измерение уровня во многих отраслях промышленности осуществляют различными по принципу действия уровнемерами, из которых распространение получили поплавковые, буйковые, гидростатические, электрические, ультразвуковые и радиационные.

    - Поплавковые средства измерений уровня

Принцип действия поплавковых приборов основан на использовании выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

Поплавковые уровнемеры узкого диапазона обычно представляют собой устройства, содержащие шарообразный поплавок диаметром 80 - 200 мм, выполненный из нержавеющей стали. Поплавок плавает на поверхности жидкости и через штангу и специальное сальниковое уплотнение соединяется либо со стрелкой измерительного прибора, либо с преобразователем угловых перемещений в унифицированный электрический или пневматический сигнал. Минимальный диапазон измерений этих уровнемеров -10 - 0 - 10 мм, максимальный -200 - 0 - 200 мм. Класс точности 1,5.

- Поплавковые уровнемеры широкого диапазона представляют собой поплавок, связанный с противовесом гибким тросом. минимальный диапазон измерений 0 - 12 м, максимальный 0 - 20 м. Абсолютная погрешность + 4 мм и +10 мм.

    - Буйковые средства измерений уровня

В основу работы буйковых уровнемеров положено физическое явление, описываемое законом Архимеда. Чувствительным элементом в этих уровнемерах является цилиндрический буек, изготовленный из материала с плотностью, большей плотности жидкости. Буек находится в вертикальном положении и частично погружен в жидкость. При изменении уровня жидкости в аппарате масса буйка в жидкости изменяется пропорционально изменению уровня. Преобразование веса буйка в сигнал измерительной информации осуществляется с помощью унифицированных преобразователей «сила - давление» и «сила - ток». В соответствии с видом используемого преобразователя силы различают пневматические и электрические буйковые уровнемеры.

Минимальный верхний предел измерений пневматических и электрических уровнемеров с унифицированным сигналом составляет 0,02 м, максимальный 16 м.

Верхние пределы измерений уровнемера с унифицированным электрическим сигналом ограничены значениями 0,02 - 16.

Буйковые средства измерения применяются при температуре рабочей среды от -40 до 400оС и давлении рабочей среды до 16 МПа. Классы точности буйковых уровнемеров 1,0 и 1,5.

    - Гидростатические средства измерения уровня

Измерение уровня гидростатическими уровнемерами сводится к измерению гидростатического давления Р, создаваемого столбом h жидкости постоянной плотности р, согласно равенству

Р= Pgh.

Измерение гидростатического давления осуществляется:

- манометром, подключаемым на высоте, соответствующей нижнему предельному значению уровня;

- дифманометром, подключаемым к резервуару на высоте, соответствующей нижнему предельному значению уровня, и к газовому пространству над жидкостью;

- измерением давления газа (воздуха), прокачиваемого по трубке, опущенной в заполняющую резервуар жидкость на фиксированное расстояние.

Измерение гидростатического давления манометрами целесообразно в резервуарах, работающих при атмосферном давлении. В противном случае, показания манометра складываются из гидростатического и избыточного давлений.

Для измерения уровня жидкости в технологических аппаратах, находящихся под давлением, широкое применение получили дифференциальные манометры.

Уровнемеры, в которых измерение гидростатического давления осуществляется путем измерения давления газа, прокачиваемого по трубке, погруженной на фиксированную глубину в жидкость, заполняющую резервуар, называют пьезометрическими. Пьезометрические уровнемеры позволяют измерять уровень в широких пределах от нескольких десятков сантиметров до 10 - 15 м.

    - Электрические уровнемеры

По виду чувствительного элемента электрические средства измерений уровня подразделяют на емкостные и кондуктометрические.

В емкостных уровнемерах используется зависимость электрической емкости от уровня жидкости. Конструктивно емкостные чувствительные элементы выполняют в виде коаксиально расположенных цилиндрических электродов или параллельно расположенных плоских электродов. Преобразование электрической емкости чувствительных элементов в сигнал измерительной информации осуществляется мостовым, резонансным или импульсным методом.

Емкостные уровнемеры имеют классы точности 0,5; 1,0; 2,5. Их минимальный диапазон измерений составляет 0 - 0,4 м, максимальный 0 - 20 м; давление рабочей среды 2,5 - 10 МПа; температура от -60 до 100оС или от 100 до 250оС.

Разработаны емкостные уровнемеры сыпучих сред. Верхние пределы измерений уровнемеров ограничены значениями 4 - 20 м. Класс точности 2,5.

Кондуктометрические сигнализаторы предназначены для сигнализации уровня электропроводящих жидких и сыпучих сред с удельной проводимостью более 10 См/м. Электроды, применяемые в кондуктометрических сигнализаторах уровня, изготавливают из стали специальных марок или угля, причем угольные электроды используются только при измерении уровня жидких сред.

    - Акустические уровнемеры

В настоящее время предложены различные принципы построения ультразвуковых уровнемеров, из которых широкое распространение получил принцип локации.

В соответствии с этим принципом измерение уровня осуществляют по времени прохождения ультразвуковыми колебаниями расстояния от излучателя до границы раздела двух сред и обратно до приемника излучения. Локация границы раздела двух сред осуществляется либо со стороны газа (воздуха), либо со стороны рабочей среды ( жидкости или сыпучего материала). Уровнемеры, в которых локация границы раздела двух сред осуществляется через газ, называют акустическими, а уровнемеры с локацией границы раздела двух сред через слой рабочей среды - ультразвуковыми.

Преимуществом акустических уровнемеров является независимость их показаний от физико-химических свойств и состава рабочей среды. Это позволяет использовать их для измерения уровня неоднородных и выпадающих в осадок жидкостей. К недостаткам следует отнести влияние на показания уровнемеров температуры, давления и состава газа.

Диапазоны измерений уровня 0 - 1; 0 - 2; 0 - 3 м. Класс точности 2,5. Температура контролируемой среды 10 - 50оС, давление в технологическом аппарате до 4 МПа.

Акустические уровнемеры сыпучих сред по принципу действия и устройству аналогичны акустическим уровнемерам жидких сред. Классы точности 1,0;

- Минимальный диапазон измерений 0 - 2,5 м, максимальный

- - 30 м. Контролируемая среда - гранулы диаметром 2 - 200 мм.

    - Радарные уровнемеры

Как и акустические радарные уровнемеры используют принцип локации границы раздела двух сред, но реализуют его с помощью СВЧ-сигналов. В радарных системах контроля уровня применяются две технологии: с непрерывным частотно-модулированным излучение и импульсным излучением сигнала.

В первом случае уровнемер излучает микроволновый сигнал, частота которого изменяется непрерывно по линейному закону между двумя значениям частот. Отраженный от поверхности контролируемой среды сигнал принимается той же антенной и обрабатывается. Его частота сравнивается с частотой сигнала, излучаемого в данный момент времени, и разность частот прямо пропорциональна расстоянию до поверхности.

В радарных уровнемерах импульсного типа используется метод определения расстояния, основанный на непосредственном измерении времени прохождения СВЧ-импульса от излучателя до контролируемой поверхности и обратно.

Радарные уровнемеры импульсного типа обладают рядом преимуществ. Во-первых эхо-сигналы разнесены во времени, что обеспечивает их более простое разделение. Во-вторых среднее энергопотребление импульсных уровнемеров на 1-2 порядка ниже. И в-третьих, электронная часть для обработки сигналов намного проще, и надежность прибора получается потенциально выше.

  - Измерение силы

Для прямого измерения силы применяются магнитоупругие и пьезоэлектрические ИП. Но для работы магнитоупругих датчиков необходимы сравнительно большие величины сил. Диапазон таких измерителей силы (динамометров) порядка 105-106 Н. Точность относительно мала. Применение пьезоэлектрических датчиков ограничивается измерением динамических (изменяющихся) сил. Поэтому широкое применение нашли динамометры с промежуточным преобразованием силы в перемещение (преобразователь - пружина). Деформа-

F

ция X Пружины X = C, где F - приж—я си™, С - ж*™,™ пружины.

На рисунке 4.6 приведена конструкция такого динамометра. При растягивании пружины, якорь дифференциального трансформаторного ИП смещается, вызывая изменение выходного напряжения датчика. Измеритель этих изменений может быть проградуирован в значениях силы.

1

- - кольцевая пружина; 2 - якорь дифференциального трансформаторного датчика Рисунок 4.6

Находят применение также динамометры с промежуточным преобразованием силы в деформацию материала, которая определяется тензорезистора- ми, включенными в измерительный мост. Параллелограммный упругий элемент (рисунок 4.7) представляет собой пластинку с двумя ослабленными сечениями (два сквозных отверстия, соединенные прорезью).

- - ослабленные сечения;

- - тензорезисторы Рисунок 4.7

На ослабленные сечения наклеиваются четыре тензорезистора, по два на каждое сечение (с обоих сторон). При приложении силы к упругому элементу, одни тензорезисторы работают на растяжение, другие на сжатие. Все четыре тензорезистора включаются в мост, что увеличивает чувствительность и уменьшает температурную погрешность.

  - Измерение давления

    - Общие сведения

Давление характеризуется силой, равномерно распределенной по поверхности. В системе СИ за единицу давления принят Паскаль (Па). Паскаль - давление силы в 1 ньютон на площадь в 1 квадратный метр.

В технических измерениях допускается единица давления килограмм- сила на квадратный метр (кгс/м ) и внесистемные единицы: килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см ), которую называют технической атмосферой (ат), миллиметр водного столба (мм вод. ст.), миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.).

Средства измерения давления классифицируют по виду измеряемого давления и принципу действия. По принципу действия средства измерений давления подразделяются на: жидкостные, поршневые, деформационные, ионизационные, тепловые, электрические. В настоящее время существует большой парк средств измерений давления, позволяющий осуществить измерение давления в диапазоне 10-12 - 1011 Па.

    - Деформационные приборы

Принцип действия деформационных средств измерения давления основан на использовании упругой деформации чувствительного элемента (ЧЭ) или
развиваемой им силы. Мерой измеряемого давления является деформация ЧЭ или развиваемая им сила. Различают три основных формы ЧЭ, получивших распространение в практике измерений: трубчатые пружины, сильфоны и мембраны.

Измерительные приборы с одновитковой трубчатой пружиной предназначены для измерения избыточного давления и разрежения неагрессивных жидких и газообразных сред. Диапазоны измерений манометров от 0,1 до 10 МПа. Классы точности приборов: 0,5; 1,0: 1,5; 2,5; 4,0.

Измерительные приборы с сильфонным чувствительным элементом предназначены для измерения избыточного давления, разрежения и разности давлений. Верхний предел измерений сильфонных приборов ограничен давлениями 0,025 - 0,4 МПа. Классы точности сильфонных манометров: 1,5; 2,5.

4

2

Измерительные приборы с мембранным чувствительным элементом предназначены для измерения атмосферного и избыточного давлений и разряжения. Максимальный диапазон измерений мембранных манометров 0 - 2,5 МПа. Классы точности приборов 1,5 и 2,5. Схема манометра с мембраной приведена на рисунке 4.8.

- - перегородка;

- - мембранные коробки;

- - плунжер;

- - сердечник дифференциаль

ного трансформаторного датчика

Р2	Рисунок 4.8

Давление р и Р2 подводятся к разным отделам корпуса манометра, разделенным перегородкой. Под влиянием разности давлений наполненные водой мембранные коробки деформируются и приводят в движение плунжер, жестко связанный с сердечником дифференциального трансформатора ИП. Выходное напряжение ИП усиливается и измеряется. Примерно аналогично действуют и манометры с другими видами манометрических пружин. Диапазон измерений пружинных манометров широк, примерно 1,6-630 кПа. Основная погрешность порядка 2%.

    - Измерительные преобразователи давления

Используемые в промышленности измерительные преобразователи давления различаются как видов упругого элемента, так и способом преобразования его перемещения или развиваемого им усилия в сигнал измерительной информации. Для преобразования перемещения или деформации чувствительного
элемента в сигнал измерительной информации широко применяются индуктивные, дифференциально-трансформаторные, емкостные, тензорезисторные и другие преобразовательные элементы. Преобразование усилия, развиваемого чувствительным элементом, в сигнал измерительной информации осуществляется пьезоэлектрическими элементами.

Индуктивные измерительные преобразователи давления применяются при давлениях до 30 МПа, основная погрешность (0,2 - 5) %, постоянная времени 92,2 - 3)10-4 с.

Измерительные преобразователи давления дифференциальнотрансформаторного (ДТ) типа имеют унифицированный сигнал в виде напряжения переменного тока в диапазоне -1 - 0 - 1 В. Преобразователи давления ДТ-типа работают в комплекте с ДТ вторичными приборами. Классы точности 1,0 и 1,5.

Емкостные измерительные преобразователи давления применяют для измерения давления до 120 МПа. Преобразователи давления данного типа используются для преобразования быстро изменяющихся давлений. Постоянная времени преобразователя 10-4 с, основная погрешность (0,2 - 5) %.

Тензорезисторные измерительные преобразователи давления представляют собой деформационный чувствительный элемент, чаще всего мембрану, на которую наклеиваются или напыляются тензорезисторы. В основе принципа работы тензорезисторов лежит явление тензоэффекта, суть которого состоит в изменении сопротивления проводников и полупроводников при их деформации. Классы точности тензорезисторных измерительных преобразователе избыточного давления, разряжения и разности давлений 0,6; 1 ,0; 1,5. Время установления выходного сигнала при скачкообразном изменении измеряемого параметра 0,5 и 2,5 с. Диапазоны измерений: избыточного давления - 0 -10 до 0

- 60 МПа; разряжения - от -1 - 0 до -10 - 0 кПа; абсолютного давления от 0 -

- кПа до 0 - 2,5 МПа; разности давлений- от 0 - 1 кПа до 0 - 2,5 МПа. Тензо- резисторный преобразователь избыточного давления от 0 -2,5 кПа до 0 - 100 МПа имеет унифицированные токовые сигналы 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА. Классы точности преобразователи 0,25; 0,5; 1.0.

В основу работы пьезоэлектрических измерительных преобразователей положено преобразование измеряемого давления в усилие посредством деформационного чувствительного элемента и последующего преобразования этого усилия в сигнал измерительной информации пьезоэлектрическим преобразовательным элементом. Верхние пределы измерений пьезоэлектрических преобразователей давления с кварцевыми чувствительными элементами 2,5 - 100 МПа. Классы точности 1,5; 2,0. Из-за утечки заряда с кварцевых пластин преобразователи давлений этого типа не используются для измерения статических давлений.

Деформационные измерительные преобразователи давления, основанные на методе уравновешивающего преобразования, имеют унифицированные пневматические и электрические выходные сигналы. Отличительной особенностью этих преобразователей является блочный принцип построения с использованием унифицированных преобразователей «сила - давление» или «сила - ток». Классы точности пневматических измерительных преобразователей давления: 0,5; 1,0; 1,5; разности давлений: 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; разряжения: 1,0; 1,5. Классы точности измерительных преобразователей давления, разности давлений, разряжения с унифицированным токовым сигналом: 0,5; 1,0; 1,5.

  - Измерение расхода и количества вещества

    - Общие сведения

Для контроля за ходом технологического процесса, для автоматического регулирования процесса и управления им необходимо измерять расход топлива, воздуха, воды, расход исходных материалов и получаемой продукции. Под расходом подразумевают количество материалов, проходящее в единицу времени по каналу, трубопроводу и т.п.

Различают объемный и массовый расход. Под объемным расходом Q понимают количество вещества, проходящее в единицу времени через попе-

3 3

речное сечение трубопровода (канала и т.п.) и измеряемое в м /ч, м /мин, л/мин, л/с. Под массовым расходом М понимают количество вещества, проходящее в единицу времени через поперечное сечение трубопровода и измеряемое в т/ч, кг/с и т.п. . Различают объемный расход Q (количество вещества измеряется в единицах объема) и массовый расход М (количество вещества измеряется в единицах массы).

Q = V ■ S, M = р- Q = р- V ■ S,

где V - скорость потока;

S	- площадь сечения потока; р - плотность вещества.

Приборы для измерения расхода называются расходомерами. В зависимости от метода, принятого для измерения расхода газов, жидкости и пара, различают следующие виды расходомеров:

- расходомеры переменного перепада давления;

- расходомеры постоянного перепада давления;

- расходомеры скоростного напора;

- расходомеры переменного уровня;

- электромагнитные (индукционные) расходомеры;

- ультразвуковые расходомеры.

Для измерения количества вещества, проходящего через поперечное сечение трубопровода или канала за какой-то промежуток времени (сутки, смену, год), применяют счетчики или интегрирующие устройства, встраиваемые в расходомеры. Интегрирующие устройства суммируют мгновенные расходы, измеряя суммарный расход, т.е. количество вещества в кубических метрах, литрах, килограммах.

    - Расходомеры переменного перепада давления

Принцип переменного перепада давления на сужающем устройстве является наиболее распространенным для измерения расхода жидкостей, газов и паров. Это связано со следующими преимуществами:

- простота и надежность;

- легкость серийного изготовления средств измерений практически на любые давления и температуры окружающей среды;

- низкая стоимость;

- возможность измерения практически любых расходов.

В соответствии с принципом переменного перепада давления в трубопровод устанавливают сужающее устройство. При протекании измеряемого потока через отверстие сужающего устройства создается перепад давления до и после сужающего устройства, зависящий от расхода потока. Таким образом, измерив перепад давления дифманометром и зная зависимость между перепадом и расходом, можно определить расход вещества. В качестве сужающих устройств применяются диафрагмы (рисунок 4.9,а), стандартные сопла (рисунок 4.9,б), и трубы Вентури (рисунок 4.9,в).

а)	б)	в)

Рисунок 4.9

При сужении возрастает скорость потока, т. е. падает давление по сравнению с давлением в потоке без сужения. В таких расходомерах скорость потока (или что-то же самое расход) преобразуют в разность давлений до и после сужающего устройства, которую измеряют дифференциальным манометром (например, изображенным на рисунке .

Достоинством таких расходомеров является их универсальность. Они применяются в трубах любого сечения, при любом давлении, для любых однофазных, а в ряде случаев и двухфазных сред.

Однако функция преобразования у них нелинейна, мало отношение максимального и минимального расходов —— < 3.

Qmin

Основная приведенная погрешность 1-3 %.

    - Расходомеры постоянного перепада давления

Расходомеры постоянного перепада давления, называемые также расходомерами обтекания или ротаметрами, предназначены для измерения малых расходов жидкости и газа в трубопроводах диаметром не более 70-100 мм. В этих расходомерах обтекаемое тело ( поплавок, поршень, клапан, шарик и др.) воспринимает со стороны набегающего потока силовое воздействие, которое при возрастании расхода увеличивается и перемещает обтекаемое тело, в результате чего перемещающая сила уменьшается и вновь уравновешивается противодействующей силой. в качестве противодействующей силы служит вес обтекаемого тела при движении потока вертикально снизу вверх или сила противодействующей пружины в случае произвольного направления потока. Выходным сигналом рассматриваемых преобразователей расхода служит перемещение обтекаемого тела.

Расходомеры обтекания имеют несколько разновидностей.

В ротаметрах со стеклянной конической трубкой, предназначенных для измерения газов или прозрачных жидкостей, шкала нанесена непосредственно на внешней стороне стекла.

Для измерения расхода газов жидкостей на технологических потоках применяются ротаметры, снабженные передающими преобразовательными элементами с электрическим или пневматическим выходными сигналом. Класс точности ротаметров с электрическим выходным сигналом в комплекте со вторичным прибором равен 2,5. Ротаметры с выходным пневматическим сигналом 0,02 - 0,1 МПа выпускаются классов точности 1,5 и 2,5.

Правильные показания от ротаметра можно получить только в том случае, если он установлен строго вертикально. в процессе работы ротаметров на внутренних поверхностях, по которым протекает измеряемая жидкость, могут осесть твердые частицы, что вызывает дополнительную погрешность измерений. Поэтому ротаметр необходимо периодически чистить, промывать и продувать.

    - Электромагнитные расходомеры

Принцип действия электромагнитных (индукционных) расходомеров основан на законе электромагнитной индукции, согласно которому в проводнике, пересекающем магнитные силовые линии, индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости движения проводника. Если использовать в качестве проводника поток электропроводящей жидкости, текущей между полюсами магнита и измерить наведенную в жидкости ЭДС, то можно определить скорость потока или объемный расход жидкости.

В трубе из немагнитного материала протекает электропроводная жидкость, которая пронизывается магнитным полем, создаваемым электромагнитом (рисунок 4.10). В потоке между электродами, вставленными в трубу до касания с жидкостью друг напротив друга возникает ЭДС, действующее значение которой

E = B ■ d ■ V,

где B - действующее значение индукции магнитного поля; d - внутренний диаметр трубы;

V - средняя (по сечению) скорость жидкости.

ЭДС преобразователя усиливается и измеряется.

Видно, что генерируемая ЭДС не зависит от свойств жидкости, поэтому индукционные измерители могут быть применены для самого широкого класса жидкостей. Однако свойства жидкостей определяют внутреннее сопротивление преобразователя и приводят к ограничению точности измерения ЭДС. Для измерения жидких металлов используют питание электромагнита постоянным током, для воды и электролитов с целью исключения возникновения напряжения поляризации электромагнит питают переменным током (10^1000 Гц). Чувствительность индукционных преобразователей порядка 0,5^1,5 мВ/(м/с).

Электромагнитные расходомеры обладают рядом преимуществ. Прежде всего при измерении объемного расхода жидкости нет необходимости в измерении плотности потока. Кроме того, на показания расходомеров не влияют взвешенные в жидкости частицы и пузырьки газа, а также параметры измеряемого потока жидкости ( давление, температура, вязкость, плотность и т.п.), если они не изменяют ее электропроводности. Такие расходомеры могут применяться в трубопроводах различного диаметра и могут измерять расход агрессивных и абразивных жидкостей.

Электромагнитные расходомеры позволяют проводить измерение без потерь давления, они практически безынерционны и поэтому могут быть использованы при измерении быстро меняющихся потоков.

Выпускаемые в настоящее время электромагнитные расходомеры позволяют измерять расход в широком диапазоне 1 - 2500 м /ч для трубопроводов с диаметром 10 - 1000 мм при линейной скорости движения 0,6 - 10 м/с. Классы точности расходомеров 1,0 - 2,5.

Электромагнитные расходомеры непригодны для измерения расхода га-

5	3

зов, паров и жидкостей с электропроводностью менее 10 - 10 , например нефтепродуктов, спиртов и т. п.

- Скоростные счетчики

Скоростные счетчики применяют для определения объемного количества измеряемой среды. Чувствительным элементом скоростных счетчиков является аксиальная или тангенциальная турбинка, приводимая во вращение потоком жидкости, протекающем через счетчик. Принцип действия скоростных счетчиков основан на том, что число оборотов турбинки в единицу времени пропорционально скорости потока, омывающего турбинку. Таким образом, измеряя суммарное число оборотов турбинки, можно получать информацию об объемном количестве вещества. Существенным недостатком скоростных счетчиков является зависимость показаний от вязкости измеряемой жидкости.

Счетчики с аксиальной турбинкой изготавливают с диаметрами условного прохода 50 - 300 мм для измерения количества вещества при расходах 3 - 1300 м /ч, классы точности 1,0; 1,5, 2,0.

Для измерения количества жидкости при малых расходах используются скоростные счетчики с тангенциальными турбинками. В этих счетчиках поток жидкости тангенциально подводится к турбинке и приводит ее во вращение. Счетчики с тангенциальной турбинкой имеют диаметр условного прохода 15 - 40 мм, верхний предел измерений по расходу 3 - 20 м /ч.

2 1

1 - труба; 2 - турбина; 3 - импульсный индукционный ИП

Рисунок 4.11

В турбинных расходомерах (рисунок 4.11) датчиком служит турбинка на стальной оси в трубе из немагнитного материала, по которой протекает жидкость. Снаружи на трубе располагается импульсный индукционный преобразователь. Частота вращения турбинки пропорциональна скорости движения среды в трубе. Вращение стального стержня изменяет магнитное сопротивление намагниченного сердечника и генерирует в катушке импульсы напряжения. Их

частота пропорциональна скорости потока, а, следовательно, и расходу. Импульсы усиливаются усилителем У и измеряются частотомером. Погрешность турбинных расходомеров порядка 0,3-1,5 %.

- Ультразвуковые расходомеры

Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на том, что при распространении ультразвуковых колебаний в движущейся среде скорость ультразвука относительно трубопровода равна векторной сумме скоростей ультразвука в среде и скорости самой среды. Поэтому, если на трубопроводе на некотором расстоянии друг от друга установить две пары пьезоэлектрических элементов, служащие излучателями и приемниками, то сигналы к приемнику против потока будут приходить с акустической разностью хода, которая является однозначной функцией скорости среды.

Измерение акустической разности хода сводится к измерению разницы времени распространения ультразвука по потоку и против потока. Для определения акустической разницы хода используются электронные блоки, реализующие следующие методы:

- частотно-импульсный;

- фазовый;

- времяимпульсный.

  - Методы измерения влажности твердых и сыпучих материалов

    - Общие сведения

Твердые и сыпучие тела характеризуются влагосодержанием или влажностью. Под влагосодержанием d понимают отношение массы влаги, содержащейся в теле массы М, к массе абсолютно сухого тела М0

d= М/М0.

Под влажностью W принимается отношение массы влаги М, содержащейся в теле, к массе влажного материала М1

W=M/ М1=М/(М0-М),

где М1 - масса влажного материала.

Влажность W и влагосодержание d иногда выражают в процентах. Методы измерения влажности твердых и сыпучих тел определяются видом и состоянием материала (кусковой, листовой, сыпучий, липкий и др.), его физическими и химическими свойствами, требованиями к измерению по времени и точности.

Наиболее простой и надежный метод - высушивание образца (навески) материала с определением влажности по разности массы до и после сушки. Однако этот метод требует значительного времени (от 5 до 30 мин в зависимости от навески, свойств материала, способа взвешивания и просушки), что делает этот метод малопригодным для автоматического контроля и регулирования технологических процессов.

Для непрерывного и быстрого измерения влажности материала в технологическом потоке пользуются косвенными методами, основанными на измерении какого-либо параметра, зависимость которого от влажности известна. Наибольшее распространение из косвенных методов измерения влажности получили кондуктометрический, емкостной, радиоизотопный методы.

    - Кондуктометрический метод

Кондуктометрический метод основан на зависимости удельной объемной проводимости тела от содержания в нем влаги. При измерении влажности этим методом образец вводят между электродами датчика (преобразователя). Влажность определяется по сопротивлению образца, измеряемого вторичным прибором в виде логометра, моста, омметра и т.п. На показания влагомера влияют такие факторы, как степень уплотнения материала между электродами, наличие примесей, загрязнения, воздушные включения, неоднородность химического состава и т.п. Поэтому погрешность измерения у влагомеров, использующих кондуктометрический метод измерения влажности, обычно составляет 6.8% и более.

    - Емкостной метод

В основе емкостного метода лежит отличие диэлектрической проницаемости воды от диэлектрической проницаемости твердых и сыпучих тел в сухом состоянии. В качестве измерительного преобразователя (датчика) обычно применяют конденсатор, заполненный исследуемым веществом.

Емкостной метод положен в основу промышленного влагомера ВПП-1, предназначенного для определения влажности керамических пресс- порошков в потоке после распылительных сушилок. Влагомер ВПП-1 автоматически отбирает пробу порошка, уплотняет его, измеряет влажность, записывает показания и возвращает порошок в технологическую линию. Датчик влагомера выполнен в виде плоского конденсатора с вибрирующими электродами для постоянного и равномерного уплотнения порошка.

    - Радиоизотопный метод

В радиоизотопных приборах для измерения влажности могут использоваться методы ослабления интенсивности радиоактивных излучений при прохождении через исследуемый материал, нейтронный метод и метод ядерного магнитного резонанса.

Нейтронный метод основан на замедлении быстрых нейтронов атомами водорода, содержащимися в воде. Влагомер «Нейтрон-3-1», в основу которого положен этот метод, предназначен для автоматического измерения влажности сырьевых материалов. В датчике влагомера установлен миниатюрный плуто- ний-бериллиевый источник излучения быстрых нейтронов. Датчик погружается внутрь бункера, заполненного материалом, который облучается потоком быстрых нейтронов. В результате соударений с ядрами элементов, входящих в состав контролируемого материала, быстрые нейтроны теряют свою энергию и превращаются в тепловые нейтроны. Наиболее эффективными замедлителями являются ядра водорода, по сравнению с ядрами других элементов входящих в вещество, влажность которого определяется.

По числу медленных нейтронов, полученных в результате рассеяния нейтронного потока в материале, можно определить число атомов водорода в нем. Так как подавляющее большинство атомов водорода содержится во влаге, то по числу атомов водорода можно определить влагосодержание материала.

Основная погрешность влагомера «Нейтрон-3-1» не более 5% от диапазона измерения. Пределы измерения относительной влажности 2.15%.

  - Измерение концентрации растворов

Простейший измеритель концентрации растворов, использующий зависимость плотности раствора от его концентрации (рисунок 4.12), представляет собой резервуар, в котором налит раствор, и манометр, измеряющий давление раствора на дне резервуара.

Показания манометра при постоянной высоте налива h определяются концентрацией раствора P - P0 = gph, где Р - давление в жидкости, Р0 - давление в воздухе (атмосферное), g - ускорение свободного падения, p - плотность

раствора (т.е. концентрация).

Для измерения концентрации растворов используют рН-метры, измерительным преобразователем которых служат гальванические преобразователи. Для измерения ЭДС гальванических преобразователей часто применяют автоматические компенсаторы с большим входным сопротивлением (Rex > 1010 Ом).

Схема измерения (рисунок 4.13) работает по принципу уравновешивающего преобразования. На вход усилителя У подается напряжение

AU = Ex - Uк,

где Ex - выходное напряжение гальванического преобразователя;

Рисунок 4.13

UK - падение напряжения на сопротивлении R (компенсирующее напряжение цепи обратной связи).

При большом коэффициенте усиления усилителя

Ex - U к = IR .

Так как Ex является функцией концентрации раствора (рН), то величина

- определяется этой концентрацией. Миллиамперметр градуируется в единицах концентрации (рН=0-14). Для автоматической компенсации температурной погрешности (наибольшая погрешность ИП), используют в качестве сопротивления R медный терморезистор, помещаемый в контролируемый раствор вместе с электродами преобразователя. Сопротивление R выбирается таким образом, чтобы изменения Uк и Ex взаимно компенсировались при изменении температуры.

  - Измерение концентрации газа

Основные газы, которые наиболее часто измеряются в процессе экологического мониторинга и контроля параметров воздушной среды на производстве, а также при контроле технологических процессов, приведены в таблице 4.4. Нормативная база устанавливает предельные уровни загрязнения, воздействие которых на человека не вызывает нежелательных последствий. Например, для химических веществ предельно допустимая концентрация (ПДК) — это количество вредного вещества в окружающей среде, отнесенное к массе и объему ее конкретного компонента, которое при постоянном контакте или при воздействии в определенный промежуток времени практически не оказывает влияния на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.

Для воздушной среды существует следующие ПДК:

- максимальная разовая в рабочей зоне — ПДКр.з;

- максимальная разовая на площадке (территории) предприятия - ПДКп.п = 0,ЗПДКр.з;

- в атмосферном воздухе населенного пункта — ПДКа.в;

- максимальная разовая в жилой зоне — ПДКжз;

- максимальная разовая для крупных городов и курортов — 0,8ПДКж.з;

- среднесуточная в жилой зоне — ПДКсс.

Таблица 4.4

| Название газа | ПД | К, мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для человека (максимальная разовая) | для растений | для биосферы |
| Сернистый газ (SO2) | 0,5 | 0,02 | 0,02 |
| Аммиак (NH3) | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
| Оксид азота (NO2) | 0,085 | 0,02 | 0,02 |
| Хлор (С 12) | 0,1 | 0,025 | 0,025 |
| Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,02 | 0,008 |
| Метанол | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,02 | 0,02 |
| Циклогексан | 1,4 | 0,2 | 0,2 |
| Пары (H2SO4) | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Оксид углерода (СО) | 3,0 | 4 000,0 | 3,0 |

Максимальная разовая концентрация — это концентрация вещества, которая не приводит к рефлекторным действиям организма и нежелательным последствиям при воздействии на человека в течение до 20 мин.

Метод измерения химического загрязнения воздуха — это стратегия получения адекватной информации об объекте исследования, основанная на знаниях химических реакций и физических процессов.

Все методы можно разделить на две группы: контактные и бесконтактные. В контактных методах принципиальным моментом является взаимодействие вещества в анализируемой пробе с веществом, находящимся в преобразователе и изменяющим одно из свойств:

- отражающую способность поверхности;

- спектр отражения;

- электрическое сопротивление;

- электрический потенциал;

- способность излучать гамма-кванты и т.д.

Объектом классической молекулярной спектроскопии являются изолированные молекулы, не испытывающие влияния межмолекулярных взаимодействий. Исследуемая молекула испытывает воздействие внешних электромагнитных полей и полей внешних воздействий окружающих частиц. Таким образом, спектры характеризуют не индивидуальную молекулу, а систему молекула— окружающая среда. Взаимодействие электромагнитного излучения с частицами образца может быть упругим и неупругим. Упругие взаимодействия лежат в основе оптических волновых явлений и вызывают изменения направления распространения электромагнитных волн или энергетически эквивалентных частиц, кинетическая энергия которых остается неизменной. При неупругих взаимодействиях определенный обмен энергиями между излучением и частицами исследуемого образца протекает на основе квантово-оптических процессов. Это происходит в ограниченной части электромагнитного спектра, охватывающего определенную область энергий. Межмолекулярные взаимодействия проявляются в изменении спектра молекул, приводя:

- к сдвигу полос поглощения и испускания;

- изменению формы полос;

- возникновению новых или исчезновению полос.

В современных приборах находят применение следующие методы измерений.

Микроволновая спектроскопия. Область исследования микроволновой спектроскопии находится в дальнем инфракрасном и микроволновом диапазоне. Разрешающая способность достигает 10~8 см"1, что позволяет с большой определенностью идентифицировать химические соединения и определять структуру молекул. Микроволновые спектры также эффективно используются для изучения изотопного состава. Ограничениями использования данного метода является необходимость перевода исследуемого вещества в газообразное состояние и необходимость наличия у данной молекулы постоянного диполь- ного момента в основном состоянии.

Инфракрасная (ИК) спектрометрия. Исследует колебательные и вращательные переходы в молекулах, используя спектры испускания, поглощения и отражения. Анализ ИК-спектров позволяет проводить идентификацию молекул, анализировать смеси количественно.

Оптико-акустические методы. Оптико-акустический эффект возникает в результате преобразования части энергии возбужденных под действием излучения молекул в тепловую энергию среды за счет безызлучательной деактивации. Поглощение модулированного на звуковой частоте потока ИК-излучения приводит к возникновению пульсаций в замкнутом объеме абсорбционной ячейки (спектрофоне).

Флуоресцентный метод. Разграничение люминесценции (излучение света материальными системами, избыточного над тепловым при данной температуре) на флуоресценцию и фосфоресценцию носит условный характер и связано с длительностью послесвечения.

Хемилюминесцентны й метод. Хемилюминесценция представляет собой свечение, возникающее при возбуждении продуктов химической реакции в результате переноса энергии от других продуктов реакции или компонентов, участвующих в реакции. При хемилюминесценции происходит прямое преобразование химической энергии в световую, что позволяет изучать элементарные акты химических превращений, строение молекул, перераспределение энергии в продуктах реакции, измерять скорости реакций и определять концентрации веществ, участвующих в реакции.

Электрохимический м е т о д. В преобразователях данного типа протекают окислительно-восстановительные реакции.

Фотоколориметрический метод. В преобразователях, использующих данный метод изменяются отражающие свойства поверхности чувствительного элемента.