3.1 Особенности измерения термо-э.д.с.

магнитоэлектрическими милливольтметрами

Чтобы определить термо-э.д.с. Е(t:t0), развиваемую термопарой, необходимо знать общее сопротивление измерительной цепи, складывающееся из сопротивлений милливольтметра Rг и цепи вне милливольтметра – внешней цепи Rвн

Тогда сила тока

, 					(3.2)

или в общей форме

(3.3)

В свою очередь термо – э.д.с.

(3.4)

Где М – материал термопары

Сопротивление милливольтметра Rг складывается из сопротивления рамки Rр и добавочного сопротивления Rдоб:

(3.5)

Внешнее сопротивление Rвн складывается из сопротивления термопары Rг, сопротивления компенсационных Rк.п и соединительных Rс.п.  проводов, сопротивления  Rд.у..  переключателей и других дополнительных устройств (если они имеются в цепи), в, наконец, сопротивления Rп.к подгоночной катушки. Последняя служит для того, чтобы довести     (подогнать) общую величину внешнего сопротивления до значения, при котором был отградуирован милливольтметр. Таким образом:

(3.6)

Нормальная (без дополнительных устройств) схема прямого измерения термо-э.д.с. показана на рисунке 8.

1 – термопара; 2 –компенсационные провода: 3 – соединительные провода; 4 – милливольтметр

Рисунок 8 - Нормальная схема прямого измерения термо – э.д.с.

3.2 Разновидности схем

прямого измерения термо-э.д.с.

Кроме нормальной схемы измерения термо-э.д.с. (рисунок 9) на практике встречаются и различные ее разновидности. Чаще всего приходится иметь дело со схемами для поочередного подключения нескольких термоэлектрических термометров к одному милливольтметру.

а – однопроводная; б – двухпроводная; t02 , t03 – температуры свободных концов термопар Рисунок 9. - Упрощенные схемы включения нескольких термопар на один прибор:

.

Принципиально такие схемы можно было бы выполнить либо по однопроводной, либо по двухпроводной схеме подключения термопар (рис.4).

Для n подключаемых термопар при однопроводной схеме включения надо иметь  соединительных жил, а при двухпроводной – 2n жил. Однопроводная схема в этом отношении более экономична. Однако в эксплуатации нередки случаи касания рабочим концом термопары металлического защитного чехла и замыкания электрической цепи на корпус (технологический объект, трубопровод).       Если две термопары одной цепи замкнулись на корпус, то при однопроводной схеме включения образуется новая постоянная замкнутая цепь, которая является источником паразитовой термо-э.д.с., возникающей при различных температурах t1 и t2 (пунктир на рисунке 9, а — новый участок цепи). Новая цепь будет искажать основные цепи и вносить трудно определяемые погрешности измерения. Поэтому при термоэлектрических измерениях температур принято строгое правило: никогда не применять однопроводные схемы включения термопар, даже если нельзя предположить образование новой паразитной термо–э.д.с.

При двухпроводной схеме включения термопар, когда все термопары, кроме одной, полностью отключены, замыкание на корпус даже всех термопар никаких искажений не вносит.

В реальных схемах подключения нескольких термопар к одному прибору необходимо подгонять до установленного значения сопротивление цепи каждой термопары. Компенсационные провода от провода

всех термопар доводят до общей сборки зажимов. Тогда температура t0 для всех термопар будет

одинаковой, что облегчает введение поправки на температуру свободных концов термопар, в том числе и автоматически с помощью одного общего устройства.