2.2Термоэлектрический метод измерения температур

Термоэлектрический метод измерения температур основан на возникновении электродвижущей силы (э.д.с.) в цепи, составленной из разнородных проводников, при нарушении теплового равновесия (при неравенстве температур в местах соединения проводников).

а- двух проводников при температурахt и t0 б- трех проводников при температуре t

Рисунок.1- Термоэлектрические цепи

Результирующая термо-э.д.с. в цепи, составленной из двух различных проводников (рисунок 1,а), однородных по длине, равна сумме контактных разностей потенциалов:

EAB(t ; t0)=eAB(t)+eBA(t0)					(2.1)

или имея ввиду, что

eBA(t0)= - eAB(t0)						(2.2)

EAB(t ; t0)=eAB(t)-eAB(t0)					(2.3)

где  eAB(t)- контактная разность потенциалов от проводника А к проводнику В при температуре t.

eBA(t0) – контактная разность потенциалов от проводника В к проводнику А при температуре t0.

Если составить цепь из трех проводников А, В, С (рисунок 1,б) с одинаковой температурой t в местах их соединения, то, исходя из закона сохранения энергии, нет никаких оснований ожидать результирующей термо-э.д.с. Электрическая энергия в данном случае может возникнуть из тепловой, а тепловая энергия возникает лишь при наличии разности температур. Тогда сумма контактных разностей

eAB(t)+eBC(t)+eCA(t)=0					(2.4)

или

eAB(t)=- eBC(t) - eCA(t)					(2.5)

Чтобы измерить термо-э.д.с. в цепи термопары – в цепи из двух разнородных проводников (термоэлектродов) – необходим измерительных прибор. Включение прибора, которое вызывает появление в цепи, обычно, по меньшей мере, еще одного нового третьего проводника С, можно выполнить одним из двух способов: либо разъединив на одном из концов термоэлектр оды А и В (Рис.2,а), либо разорвав один из термоэлектродов (Рис.2, б). В первом случае (применяемом чаще) температура места присоединения третьего проводника будет равна температуре концов термоэлектродов, а во втором – будет иметь некоторое неопределенное значение t1.

Следует подчеркнуть, что если в местах присоединения обоих концов третьего проводника температура не будет одинаковой, то образуются паразитные термопары, и термо–э.д.с. основной термопары искажена. Поэтому всегда стремятся обеспечить одинаковую температуру мест присоединения третьего проводника. Величина температуры при этом не имеет значения.

а – в разъединении одного из концов;б – в разъединении одного из термоэлектородов.

Рисунок .2 - Схема включения третьего проводника в термоэлектрическую цепь:

2.3 Выбор материала для термоэлектродов

Существует бесчисленное количество материалов и в чистом виде и в различных комбинациях, которые можно использовать в качестве термоэлектродов. Если существует n термоэлектродов, сочетая их друг с другом, можно получить  пар.

Чтобы облегчить подбор материалов для термоэлектродов, необходимо определить их термоэлектрические свойства  по отношению к одному материалу – нормальному термоэлектроду. В качестве материала для норального термоэлектрода принята чистая платина, химически инертная, имеющая хорошо изученные физические свойства и обладающая высокой температурой плавления. Получение платины в чистом виде не представляет большой трудности.

Все материалы по своим термоэлектрическим свойствам можно подразделить не положительные и отрицательные. Положительными условно называют материалы, у которых в паре с платиной ток более горячем конце (при температуре t>t0) течет от платины к этому материалу, а отрицательными – у которых ток течет в обратном направлении (рисунок.3, а и б).

Если известны термоэлектрические свойства для материала А и платины и для материала В для платины, то можно определить термоэлектрические свойства для пары из материалов А и В. Термоэлектродвижущая сила такой цепи (Рис.3,в), где платина играет роль третьего проводника.

а– с положительным термоэлектродом А;б – с отрицательным термоэлектродом В ;

в – с термоэлектродами  А и В.

Рисунок 3 - Схема соединения нормального платинового проводника П:

В таблице 2 приведены значения термо-э.д.с. для некоторых чистых металлов, металлических сплавов и других материалов в паре с платиной при температурах t=100ºС и  t0=0ºС.

Таблица 2 Термоэлектрические свойства материалов при температуре  t=100ºС и  t0=0ºС.

| Наименование | Состав | Термо-э.д.с. |
| --- | --- | --- |
| Железо | Практически чистое | +1.80 |
| Медь | То же | +0.75 |
| Никель | - | -1.49 |
| Кобальт | - | -1.8 |
| Висмут | - | -7.30 |
| Олово | - | +0.43 |
| Золото | - | +0.75 |
| Серебро | - | +0.72 |
| Платинородий | 90%Pt+10%Rh | +0.64 |
| Константан | 60%Cu+40%Ni | -3.35 |
| Копель | 56%Cu+44%Ni | -4.05 |
| Нихром | (75÷88)%Ni+(10÷20)%Cr+(2÷5)%Fe | +(1.6÷2.4) |
| Манганин | 84%Cu+13%Mn+2%Al+1%Fe | +0.80 |
| Алюмель | 94.5%Ni+2%Al+2%Mn+1%Si+0.5%Co | -1.20 |
| Хромель | 90.5%Ni+9.5%Cr | +2.90 |
| Уголь | - | +0.30 |
| Кремний | - | +44.8 |

Однако не только величина развиваемой термо-э.д.с. определяет возможность использования того или иного материала в качестве термоэлектродного,  но и ряд следующих требований;

- постоянство термоэлектродных свойств на протяжении практически безграничного времени;

- высокое значение развиваемой термо-э.д.с.;

- высокая жароупорность(висмут, развивающий высокую термо-э.д.с., практически неприменим из-за низкой температуры плавления +270ºС);

- высокая электропроводность (из-за этого практически неприменим кремний);

- возможность воспроизводства сплавов одинакового состава;

- легкость технологической обработки;

- дешевизна.

Обычно подбирают два подходящих материала, которые образуют термопару, обладающую определенными термоэлектрическими свойствами. Соединенные между собой концы термопары, погружаемые в измеряемую среду, называют рабочим концом. Концы, находящиеся в окружающей среде (атмосфере), к которым обычно присоединяют провода то измерительного прибора, называют свободными концами.