7.7 Организация рабочего места

Приборы ремонтируют в приспособленных для этого помещениях. Слесарные, токарные и сверлильные работы, как указывалось выше, а также разного рода механические ремонты и работы должны производиться в отдельных помещениях или в одном помещении с токарными работами. Ремонт приборов и другие работы, связанные с применением ртути, вредных газов и кислот, в соответствии с правилами техники безопасности должны производиться обязательно в отдельном изолированном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Работающие в этом помещении проходят регулярный медицинский осмотр для предупреждения возможного отравления.

Ремонт электроизмерительных приборов, милливольтметров, логометров, потенциометров, мостов, оптических и радиационных пирометров производят в светлом, сухом и теплом помещении, температура в котором поддерживается постоянной и близкой к 20°.

Рабочее место оборудуют специальным столом или верстаком, удобным для расположения инструмента, мелких деталей, запасных частей, а также ящиками для хранения технической документации и инструмента. Рабочее место должно иметь хорошее естественное, а также индивидуальное электрическое освещение. В ремонтном помещении и на рабочем месте следует всегда поддерживать чистоту, необходимую для качественного ремонта приборов.

7.8 Ремонт и наладка приборов для измерения температуры

Манометрические газовые термометры проверяют на месте установки, главным образом, на герметичность термосистемы, отсутствие которой занижает показания прибора.

Прибор, не имеющий герметичности, направляют в мастерскую (лабораторию) для ремонта и проверки. Возможные неполадки в работе газовых манометрических термометров, их причины и способы устранения приведены в табл. 4.

Термометры сопротивления работают в комплекте с показывающими логометрами типа ЛПр-53 или ЛПр-54, а также с уравновешенными самопишущими мостами. Ремонт термометров сопротивления сводится к устранению обрыва подводок и проверке сопротивления при определенной температуре. Поврежденный каркас заменяют, обрыв в сопротивлении устраняют перемоткой. После ремонта сопротивление термометров, проверенное при 0°С,, должно быть: медных, градуировки 2а—53 ом, платиновых, градуировки на–46 Ом и градуировки 12а – 100 Ом.

Логометры при ремонте разбирают и детально осматривают. При этом проверяют качество соединений электрической схемы, прочность паек, очищают детали прибора от пыли, грязи, ржавчины, удаляют посторонние частицы из магнитного зазора, заменяют дефектные детали в подвижной системе. После ремонта производят сборку, балансировку и проверку прибора.

В процессе работы (на месте установки) проверяют правильность показаний стрелки логометра на нулевом делении шкалы, сопротивление внешней линии и производят подгонку сопротивления при помощи катушек RBH или Ryv. Термоэлектрические пирометры налаживают в комплекте, состоящем из термопар, милливольтметров или потенциометров. На месте установки проверяют:

а)правильность измерений термопарой при помощи переносной контрольной термопары, устанавливаемой в резервное отверстие рядом с рабочей термопарой, надежность крепления термопары, плотность в кладке;

б)работу термостатирующего элемента (термостата, компенсационной коробки и др.);

в)  внешнее сопротивление соединительных проводов;

г)показания стрелки милливольтметра на нулевом делении шкалы;

д)температуру среды, окружающей милливольтметр.

Радиационные пирометры работают в комплекте, состоящем из телескопа (первичный прибор), панели сопротивлений и вторичных приборов (милливольтметры, потенциометр). Вышедший из строя телескоп заменяют другим или направляют его на ремонт и проверку в мастерскую.

Поврежденные милливольтметры или потенциометры также ремонтируют и проверяют в мастерской или лаборатории. Обслуживание и проверка радиационных пирометров на месте установки сводится в основном к уходу за телескопом. Необходимо обеспечить постоянство нагрузки телескопа при помощи сопротивлений, находящихся    на    панели    сопротивлений.

а — расстояние от телескопа до излучателя  большое; б — правильная установка  телескопа;  в — телескоп смещен влево.

Рисунок 23 -. Вид излучателя через телескоп радиационного пирометра типа РАПИР:

Сопротивления включают в схему в строгом соответствии с инструкцией и в зависимости от количества и типов вторичных приборов, работающих в комплекте с телескопом.

Необходимо регулярно очищать линзу объектива телескопа от пыли и грязи, занижающих показания вторичного прибора. Линзы необходимо протирать мягкой тряпочкой так, чтобы не сделать царапин, также занижающих показания прибора. Линзы телескопа РАПИР, изготовленные из фтористого лития, протирать не рекомендуется, их следует обметать мягкой беличьей кисточкой. Загрязненные линзы следует протирать спиртом.

При продувке телескопа необходимо следить за тем, чтобы воздух был чистым и имел непрерывный поток, иначе возможно осаждение на поверхность линзы частиц пыли и грязи. Линзу объектива телескопа, имеющую царапины или трещины, следует немедленно заменить исправной, а телескоп отградуировать заново. Необходимо следить за тем, чтобы телескопы в кожухе или с патрубком водяного охлаждения обеспечивались достаточным потоком воды, иначе температура телескопа будет выше допустимой по инструкции. При излишнем количестве протекающей воды переохлаждение телескопа вызовет конденсацию водяного пара на поверхности линзы.

Периодически следует проверять правильность наводки телескопа на объект измерения температуры. Лепестки термобатареи телескопа должны полностью перекрываться излучателем (рис. 2). При неполном поступлении потока излучаемой энергии излучателя на термоэлемент телескопа (рис. 2, а и в) показания прибора будут значительно занижены. В табл. 5 перечислены возможные неисправности радиационного пирометра типа РАПИР, их причины и способы устранения.

7.9 Ремонт и наладка приборов для измерения давления

Наладка в работе приборов для измерения давления (тягометров, манометров) в значительной степени связаны с неисправностью отборных первичных устройств и импульсных соединительных линий.

К таким неисправностям относятся:

а) засорение и закупорка золой, смолистыми осадками и т. п. заборных трубок;

б) скопление конденсата, образование водяных пробок в газовых импульсных линиях, вызванное неправильным или недостаточными уклонами при монтаже;

в) выделение воздуха, образование воздушных мешков в водяных импульсных линиях, вызванные неправильными или недостаточными уклонами при их монтаже, а также отсутствием  устройств для выпуска воздуха в наивысших точках импульсных линий.

статочными уклонами их при монтаже, а также отсутствием устройств для выпуска воздуха'в наивысших точках импульсных линий.

Установки для контроля давлений необходимо регулярно проверять, чистить и периодически ремонтировать первичные отборные устройства и импульсные соединительные линии. Обслуживание вторичных приборов сводится к непрерывному наблюдению за их работой, периодической проверке, плановым ремонтам и поверке в мастерской или лаборатории.

Ремонт и регулировка мембранных тягомеров и напоромеров типа ТМ и НМ с горизонтальной профильной шкалой. Ремонт мембранных тягомеров и напоромеров сводится в основном к смене неисправных деталей прибора. Прибор регулируют в следующем порядке:

1)проверяют соответствие мембраны и пружины заданным пределам давления (разрежения) и надежность крепления всех деталей прибора.

Волосок (пружинку), установленный на оси стрелки, предварительно закручивают на угол 90°, соседние спирали волоска не должны касаться друг друга при любом повороте оси со стрелкой;

- устанавливают на место шкалы тарировочный (проверочный) картонный диск с предварительной разметкой равномерной шкалы;

- устанавливают стрелку при помощи корректора на нуль. Сообщают прибору давление (разрежение), соответствующее предельному значению шкалы. Давление отсчитывают по контрольному микроманометру или U-образному манометру.

Если стрелка не устанавливается на конечном делении шкалы, то необходимо переставить тягу на коленчатом рычаге на соседнее отверстие. Стрелка должна на 2—3 мм переходить за конечное деление шкалы.

Проверка приборов для измерения давления. Все приборы, находящиеся в эксплуатации, необходимо регулярно проверять сравнением их показаний с показаниями    образцовых приборов. Приборы можно проверять в рабочих условиях на месте установки и в лаборатории.

На месте установки приборы, особенно работающие в тяжелых условиях или в условиях, где неисправность их может привести к аварии, проверяют часто. В лаборатории приборы проверяют в плановые сроки, а также после каждого ремонта на соответствие положения стрелки нулевой точке, а также остальным точкам шкалы. На рабочем месте проверяют соответствие стрелки нулю и рабочей точке.

На рабочих манометрах с трубчатой пружиной, имеющих на месте установки трехходовой    кран,    проверяют    соответствие стрелки нулевой и рабочей точкам. Для проверки нулевой точки манометр при помощи трехходового крана сообщают с атмосферой. Манометры, работающие на паровых котлах, а также на других ответственных агрегатах, необходимо проверять не реже трех раз в сутки. Показания рабочего манометра сравнивают с показаниями контрольного, для чего перекрывают трехходовой кран, к боковому его фланцу присоединяют контрольный манометр и медленным вращением рукоятки крана оба манометра в'ключают в. работу. Во избежание повреждения пружин давление на оба манометра следует включать и выключать медленно. Тягомеры U-образные, однотрубные и с наклонной стеклянной трубкой при правильной установке обеспечивают необходимую точность показаний. Соответствие стрелки нулевой точке шкалы проверяют периодически отключением прибора от места измерения и сообщения его с атмосферой. Нулевые точки у тягомеров и напоромеров мембранных проверяют так же, как и у U-образ-ных приборов. Рабочие точки шкалы проверяют сравнением показаний рабочего прибора с контрольным. Контрольными приборами для тягомеров и напоромеров со шкалой до 150 мм вод. ст. служат микроманометры, а для приборов со шкалой выше 150 мм вод. ст. U-образные тягомеры. Неисправные приборы отправляют в лабораторию для ремонта, последующей тарировки и полной поверки.

Порядок проверки и градуировка в лаборатории рабочих манометров с трубчатой пружиной при помощи образцового поршневого манометра следующий.

Сначала убеждаются в том, что вентиль колонки и вентили штуцеров для проверяемых манометров открыты, а спускной вентиль закрыт. Затем до отказа ввинчивают поршень винтового пресса, вынимают шток из колонки и заливают в воронку масло до тех пор, пока оно не появится в переходных гайках штуцеров. Это будет свидетельствовать о том, что прибор полностью заполнен маслом.

Проверяемые манометры ввинчивают в переходные гайки штуцеров сначала легко от руки, а затем при помощи гаечных ключей, держа одним ключом переходную гайку, а другим ключом вращая ниппель манометра. После этого поворачивают манометр циферблатом в сторону проверяющего, вращая одновременно обоими ключами поворотную гайку и ниппель манометра. В воронку колонки доливают масло до тех пор, пока уровень его не установится на 5 мм ниже верхнего края воронки и отсчитывают нулевое положение проверяемых манометров. Затем осторожно вставляют шток в канал колонки, до погружения на глубину не менее Уз его длины. Это достигается вывинчиванием поршня винтового пресса.

На тарелку штока кладут грузы, вес которых вместе с весом штока и тарелки должен соответствовать первой проверяемой точке шкалы. Легко вращают рукой тарелку с грузом и со штоком и производят отсчет показаний проверяемых манометров. Затем проверяют смещение стрелки, слегка постукивая по корпусу манометра, и снова производят отсчет показаний. Разность в показаниях до и после постукивания даст величину смещения стрелки. Смещение стрелки будет свидетельствовать о наличии в механизме зазоров и заеданий. Добавляя соответствующее количество грузов, в таком же порядке проверяют остальные точки шкалы.

При проверке манометров на давление свыше 50 кГ/см2 на один штуцер устанавливают проверяемый манометр, а на другой—образцовый. В начале проверки создают при помощи грузов давление на шток 3—4 кГ/см2. Затем выключают колонку, закрывают вентиль и давление повышают вращением за рукоятку поршня винтового пресса. Показания рабочего манометра сравнивают с показаниями образцового манометра.

Манометр как грузами, так и винтовым прессом проверяют сначала при возрастающем давлении до предельной, точки шкалы, на которой прибор выдерживают в течение 15 мин., затем при понижающемся давлении. По окончании проверки снова контролируют нулевое положение манометра во избежание возможной деформации пружины. Проверяют манометры не менее, чем в пяти равномерно расположенных точках шкалы. Точность проверки на грузовом манометре составляет +0,05% от точности образцового манометра.

Поршневой манометр является точным образцовым прибором, и за ним требуется хороший уход.

Обслуживание самопишущих манометров типа МГ. За самопишущими манометрами типа МГ с многовитковой (геликоидальной) трубчатой пружиной требуется более тщательный уход. Ежедневно следует сменять диаграммную бумагу, правильно устанавливать новую, заполнять перо чернилами и следить, чтобы оно хорошо записывало измеряемое давление в виде диаграммы. Перо при загрязнении следует промывать в спирте и заполнять только специальными чернилами. Прочищают засорившееся перо иглой, приложенной к прибору, или тонкой медной проволокой. Нельзя допускать перегрузки манометра, так как чувствительная пружина может выйти из строя. При повреждении пружины или внутренних механических .соединений (кинематики) прибор следует направить в ремонт и последующую регулировку и поверку.

7.10 Ремонт, наладка и обслуживание расходомеров

Для измерения расхода жидкостей, газов и пара в большинстве случаев применяются расходомеры переменного перепада, а для измерения вязких жидкостей — расходомеры постоянного перепада. Приборы этих групп, в отличие от других приборов, измеряющих расход и количество на иных принципах, имеют обычно более высокий класс точности ,и позволяют передавать результаты измерений на значительное расстояние.

В комплект измерительной установки входят различные элементы, от качества работы каждого из них зависит надежность работы установки в целом. К таким элементам относятся первичные устройства, датчики-дифманометры, вторичные приборы, трубные и электрические соединительные линии и различная вспомогательная аппаратура: фильтры, краны, вентили, конденсационные отстойные и разделительные сосуды, воздухосборники и другие. К эксплуатации расходомеров предъявляются большие требования.

Ремонт и проверка расходомеров. К общим видам ремонта, необходимого для всех типов расходомеров относятся: 1) периодические ревизии приборов для определения их исправности и выявления дефектов; 2) очистка приборов и фильтров от грязи и твердых наносов с последующей промывкой; 3) разборка и чистка счетного механизма, сборка и регулировка его после ремонта; 4) ремонт отдельных изношенных частей или при невозможности ремонта замена новыми; 5) ремонт соединительных трубных и электрических линий, включающий устранение неплотностей водяных пробок, воздушных мешков и т. п. в трубных линиях; устранение обрывов, коротких замыканий, нарушений контактов, подгонка сопротивлений и т. п. в электрических линиях.

Ремонт и проверка дроссельных органов. У дроссельного прибора, особенно диафрагмы, при длительной- работе часто изнашивается рабочее отверстие (истирание, разъедание или скруг-ление острой кромки). Это приводит к уменьшенным показаниям прибора по сравнению с истинным расходом. Поэтому необходимо не реже одного раза в год производить ревизию дроссельного органа. При ревизии проверяют: состояние отверстия диафрагмы (износ кромки), соответствие диаметра отверстия расчету, а также соответствие условий установки расчетным данным; правильность установки по отношению к направлению потока, центрирование, наличие выступающих прокладок, деталей, состояние трубопровода по обе стороны диафрагмы и т. д.

При износе кромки необходимо    расточить    отверстие   диафрагмы, при этом произвести вновь расчеты и переградуировки шкалы дифманометра или ввести соответствующий коэффициент к существующей шкале. 15.

Ревизию дросельного органа, а также характер ремонта заносят в паспорт расходомера, в комплекте с которым работает дроссельный орган.

Ремонт и проверка дифманометров с жидкостным заполнением. Дифманометры ремонтируют и проверяют в мастерской или лаборатории. Ремонт сводится к разборке прибора, очистке от грязи и ржавчины, исправлению изношенных или поврежденных деталей или замене их новыми, сборке, регулировке и поверке.

До разборки из дифманометра с ртутным заполнением осторожно выпускают ртуть через специальное спускное отверстие. У кольцевых дифманометров особое внимание следует обратить на состояние опорных призм и ножей, на которые подвешивается кольцо, а также на подводящие спиральные бронзовые трубки. Призмы и ножи должны быть совершенно чистыми и гладкими.

Спиральные бронзовые трубки необходимо тщательно проверить. При незначительных механичских повреждениях трубки следует исправить, а хрупкие вследствие попадания ртути следует заменить.

После ремонта и сборки дифманометры подвергают гидравлическому испытанию давлением, превышающим в полтора раза рабочее. Если в течение 10 мин. не будет замечено падения давления, то дифманометры считаются выдержавшими испытание. Проверяют дифманометры созданием искусственных перепадов давления, соответствующих проверяемым точкам шкалы прибора.

Ремонт и проверка расходомеров постоянного перепада типа ППЭ. Ремонт датчика ППЭ состоит из следующих основных операций:

- проверки соответствия сечения выходного отверстия расчетному;

- проверки состояния втулки (при износе внутренней поверхности втулку заменяют новой);

- проверки соответствия веса грузов и поршня расчетным данным.

Тарирование расходомера производят в комплекте с приключенным вторичным прибором при помощи набора мерных (тарировочных) шаблонов, каждый из которых соответствует определенному ходу поршня и определенной величине расхода по шкале вторичного прибора данного расходомера.

В начале тарирования стрелку прибора устанавливают в нулевое положение. Если стрелка или перо вторичного прибора при этом не становится на нуль, их устанавливают при помощи установочной гайки или регулированием кинематики вторичного прибора. Установив прибор в нулевое положение, ведут тарирование через каждые 10% расхода, начиная с 20% до максимальной точки шкалы, одевая на регулирующий стержень прямого хода поочередно мерные шаблоны и отмечая при этом положение стрелки или пера вторичного прибора.

Тарируют прибор при прямом и обратном ходе поршня, после чего берут среднеарифметические данные для каждой точки шкалы. Одновременно проверяют интеграторы вторичного прибора.

Наладка и обслуживание дифманометров. После установки поплавковых механических дифманометров типа ДП освобождают специальный винт (арретир), находящийся в крышке плюсового сосуда на месте пробки, которым во время монтажа прижимали поплавок. Прибор заполняют ртутью, а соединительные линии между дифманометром и дроссельным прибором — водой. При измерении расхода воздуха и газа соединительные линии водой не заполняют. Перед заполнением дифманометра ртутью закрывают вентили у дроссельного прибора и запорные вентили дифманометра и открывают уравнительный вентиль дифманометра. Проверяют плотность закрытия сливной пробки.

Через воронку, устанавливаемую в отверстие на место вывернутого арретира, в прибор заливают ртуть. Количество ртути, необходимое для прибора, обычно указывается на баллоне с ртутью, прилагаемом к каждому прибору. Если указаний не имеется, ртуть заливается в прибор до тех пор, пока стрелка или перо прибора не установится на нуль.

При этом необходимо следить по движению стрелки или пера, передвигающихся справа налево от максимального деления шкалы к нулю, за всплыванием поплавка.

После заливки в прибор примерно '/з требуемого количества ртути рекомендуется проверить всплытие предохранителя, для чего необходимо отвернуть сливную пробку и слить немного ртути в какой-либо сосуд. После этого сливную пробку плотно затягивают, а слитую ртуть заливают через воронку в прибор. Отсутствие ртути при отвертывании сливной пробки указывает на то, что предохранитель не всплыл. В этом случае остаток ртути необходимо залить небольшими порциями через минусовый сосуд.

Если в прибор налито больше чем требуется ртути, то стрелка (перо) установится ниже нулевой точки шкалы и излишек ртути сливают через сливную пробку. При недостатке ртути стрелка устанавливается выше нуля и в этом случае доливают ртуть. По окончании заливки на место вывернутого арретира плотно ввертывают специальную пробку.

Для включения в работу дифманометр отключают от дроссельного органа закрытием запорных вентилей, находящихся у дроссельного органа. Соединительные линии отключают от дифманометра и отводят в сторону. Открывают запорные вентили дифманометра и через один из вентилей    заливают    воду в прибор до тех пор, пока она не достигнет верхних отрезков вентилей и не будут удалены пузырьки воздуха.

При измерении расхода пара соединительные линии после заполнения дифманометра водой присоединяют к дифманометру яри помощи накидных гаек, которые не завертывают до конца, оставляя неплотности. Затем закрывают плотно все вентили дифманометра и, осторожно открывая один из вентилей у дроссельного прибора, продувают соответствующую соединительную линию. При этом смесь воздуха с паром или с жидкостью выходит через неплотные соединения трубок с дифманометром. В таком же порядке продувают и другую соединительную линию. Затягивают до конца соединительные гайки и следят за тем, чтобы не осталось неплотностей в соединениях.

При измерении расхода жидкости соединительные линии продувают через продувочные краны, установленные в наивысших точках системы. По окончании заполнения соединительных линий, одновременно осторожно и плавно открывают запорные вентили дифманометра и создают в нем перепад давления (в это время вентили у диафрагмы полностью открыты, а уравнительный вентиль дифманометра закрыт). Затем временно закрывают запорные вентили дифманометра, открывают уравнительный вентиль и выравнивают давление в плюсовой и минусовой камерах прибора и приводят поплавок в нулевое положение. После этого уравнительный вентиль плотно закрывают, запорные — открывают и приводят дифманометр в рабочее состояние. В процессе эксплуатации необходимо:

- ежесуточно сменять бумагу с диаграммой и заправлять чернилами перо, а также снимать показания счетчика;

- не реже одного раза в месяц проверять нулевое положение стрелки закрытием запорных вентилей и открытием уравнительного вентиля дифманометра;

- периодически продувать соединительные линии;

- не реже одного раза в год отсоединять прибор от линии и проводить полную ревизию: проверку состояния дроссельного органа, соединительных линий, чистку и промывку прибора, очистку или смену загрязненной ртути и т. д.

Неполадки, встречающиеся в работе механических дифманометров, их причины и способы устранения перечислены в табл. 8.

Наладка и обслуживание поплавковых дифманометров с электрической передачей типа ДПЭС. Дифманометры типа ДПЭС обслуживают аналогично дифманометрам типа ДП. Дополнительными элементами здесь является система электрической передачи и вторичные приборы.

Дифманометр рекомендуется соединять с вторичными электрическими приборами трехжильным контрольным кабелем марок

КСР, КСРА, КСРБ, КСРБГ, КСРП и КСРК- Для обеспечения точности измерения расхода необходимо, чтобы сопротивление-электрических соединительных линий не превышалд 3 ом на каждый провод. Поэтому при длине соединительных проводов до> 300 м сечение каждого провода должно быть не менее 1,5 мм2.

Выходные клеммы вторичных приборов и датчиков имеют одноименную нумерацию. Концы жил кабеля, идущие от катушки вторичного прибора, имеют разноцветную оплетку: желтую, красную и синюю. К жилам красного и желтого цвета подводят питание, а жила синего цвета является средним (нейтральным) проводом. В датчике провода, подведенные от вторичных приборов, присоединяют к клеммам: от желтой жилы—к клемме 1, от синей — к клемме 2, от красной — к клемме 3.

Прежде чем включить электрический ток в систему электропередачи, необходимо вторичные приборы совсем разарретировать, для этого открывают крышку прибора и вывертывают арретирные винты, расположенные с лицевой стороны, в левом верхнем секторе шкалы прибора. После этого следует осторожно передвинуть стрелку или перо прибора в любое положение, а перед включением   тока    устанавливают их примерно на середине

шкалы, а датчик —в нулевом положении. Если при нулевом положении стрелки датчика и при включенном питании током стрелка (перо) вторичного прибора не устанавливается точно на нуль, то необходимо отрегулировать весь комплект датчика с вторичным прибором.

Неполадки в работе индукционной передачи дифманометра ДПЭС и вторичных приборов и способы их устранения перечислены в табл. 9.

Наладка и обслуживание кольцевых механических дифманометров. Прибор с водяным или масляным заполнением включают в следующем порядке.

Снимают шкалу и механизм показывающего прибора у самопишущего прибора снимают с петель столик и, поддерживая внизу левой рукой, одевают на кронштейн вынутое из ящика кольцо. Необходимо следить при этом, чтобы на кольце не были повреждены острия ножей.

Надевают на кольцо обе резинки, подводящие плюсовое и минусовое давления к полости кольца. Убедившись в том, что кольцо вращается свободно и без лишних трений, отвертывают пробку и кольцо поворачивают в такое положение, при котором отверстия для заливки располагаются на одной горизонтали с остриями ножей.

При помощи стеклянной воронки заливают в кольцо воду или масло до появления жидкости из отверстия. После этого плотно закрывают пробку. Кольцо заполняют трансформаторным маслом или дистиллированной водой. Для предохранения кольца от ржавления изнутри рекомендуется добавлять к воде 1 % формалина.

В столик с обратной стороны закладывают рулон диаграммной бумаги, надевают столик на петли и свободный конец бумаги перфорацией накладывают на зубцы бумагоподающего барабана и заправляют в сматывающую катушку. Перекос бумаги не допускается. Ставят на место стрелку и перо, заливают в перо чернила, присоединяют при помощи резиновых трубок соединительные трубки от диафрагмы к крану.

Прибор с ртутным заполнением включают в следующем порядке. Устанавливают кольцо на кронштейны и, отвернув верхнюю левую пробку, заполняют при помощи воронки ртутью. При заливке арретиры с кольца не снимаются. Ртуть спускают из кольца через нижнюю пробку. Снимают осторожно с кольца арретиры, чтобы не повредить острия ножей. Опускают кольцо на подушку кронштейна, без ударов, слегка покачивая, и убеждаются в правильной его посадке.

При измерении расхода пара или воды, кольцо предварительно постепенно заполняют поверх ртути водой. Соединительные трубки заполняют водой в порядке, указанном для дифманомет-ров ДП и ДПЭС.

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

- ежесуточно осматривать прибор, добавлять в перо чернила, проверять по времени правильность движения диаграммной бумаги;

- периодически промывать перо в спирте;

- сменять диаграммную бумагу по мере израсходования вставленного в прибор рулона;

- не реже одного раза в неделю проверять состояние соединительных трубок и при необходимости их продувать;

- у приборов с водяным и масляным заполнением примерно два раза в год заменять резиновые трубки, подводящие давление к кольцу.

Неполадки, встречаемые в работе кольцевых дифманометров. их причины и способы устранений описаны в табл. 10

Дифманометры кольцевые бесшкальные типа ДКЭ работают в комплекте с вторичными приборами индукционной системы,, типов ЭВП, ЭВС, ЭВПС и ЭВСС.

Наладка и обслуживание дифманометров ДКЭ в основном аналогичны наладке и обслуживанию механических кольцевых дифманометров.

Наладка и обслуживание индукционной передачи и вторичных приборов были описаны выше.

Ремонт, наладка и обслуживание газоанализаторов

Газоанализаторы ремонтируют в условиях мастерской или лаборатории. При ремонте химических газоанализаторов заменяют разбитые стеклянные детали и устраняют неисправности механической и электрической части приборов. При ремонте электрических газоанализаторов производят смену, а при необходимости и изготовление плечевых элементов, последующую регулировку мостовой схемы. Одновременно устраняют мелкие неисправности, чистят прибор, красят корпус и отдельные детали.

В ремонт комплекта установки газоанализатора входит также устранение неплотностей подводящих газовых линий, ремонт электрических линий, внутренняя прочистка или пропарка засо- • ренных или засмоленных    газоподводящих    трубок,     заборных устройств, фильтров, отстойников и другой аппаратуры.

При наладке тщательно проверяют правильность соединений газовых и электрических линий и плотность газовых соединительных линий. До включения газоанализатора в работу механически устанавливают нулевые точки показывающих и самопишущих приборов. При помощи реостата и контрольного прибора устанавливают требуемое напряжение источника тока, регулируют показывающие приборы. Включив газоанализатор, устанавливают разрежение, создаваемое водоструйным насосом (эжектором)  в пределах 100 мм вод. ст.

Правильность показаний газоанализатора проверяют ручным контрольным газоанализатором, подключенным параллельно. Для нормальной работы газоанализаторов необходимо соблюдать следующие условия:

- разрежение газа, поступающего в датчик, не должно превышать 100 мм вод. ст. Перепад разрежения в датчике (до и после датчика) должен быть в пределах 30—40 мм вод. ст.;

- газ, подаваемый в датчик, предварительно очищают от водорода;

- установка должна иметь всю арматуру, необходимую для нормальной работы прибора;

- давление воды, подаваемой в прибор, должно поддерживаться в пределах от 0,5 до 3 ат;

- температура воды должна быть ниже не менее чем на 5° температуры окружающей среды в месте установки прибора.

Ежесуточно необходимо:

а) проверять величину тока по амперметру и регулировать его при помощи реостата, проверять аккумуляторные батареи, при значительном падении силы тока;

6)	проверять работу эжектора по манометру и регулировать
его при помощи крана, имеющегося на эжекторе;

в)	проверять нулевые точки прибора путем переключения
газоанализатора на воздух, для этого трехходовой кран газоза-
бсрного устройства устанавливают в положение «На воздух» и в
течение 5—'10 мин. регулируют нулевыми реостатами. После уста
новки нулевого положения поворотом трехходового крана^ прибо
ры включаются на «Газ»;

г)	контролировать наличие воды g конденсационных сосудах;

д) проверять чистоту ваты в контрольном фильтре. При загрязнении фильтра продувают заборное устройство и фильтр грубой очистки или заменяют фильтр исправным.