Лекция 4

Принципы построения электронных измерительных приборов.

Электронные измерительные приборы представляют собой сложные устройства, содержащие большое число преобразователей, выполняющих функции генерирования, усиления, выпрямления, преобразования электрических сигналов определенной формы, аналогового сигнала в дискретный и наоборот, сравнения и др. Электронные приборы разрабатываются на активных элементах —транзисторах, микросхемах и на пассивных элементах — резисторах, конденсаторах, катушках индуктивности.

Электронные измерительные приборы можно условно разделить на четыре группы:

1. Измерительные генераторы — маломощные источники сигналов различной формы, амплитуды и частоты, предназначенные для калиброванного воздействия на исследуемую или настраиваемую аппаратуру, питания измерительных цепей, измерения ряда параметров сигналов, использования в качестве меры и т. д.

2. Приборы, предназначенные для измерения значений физических величин, параметров и характеристик сигналов. К этой группе приборов относятся электронные осциллографы, вольтметры, частотомеры, фазометры, анализаторы спектров и др., предназначенные, как и аналогичные электромеханические приборы, для измерения значения почти всех физических величин. Если для электромеханических приборов характерны большая мощность потребления и применение для измерений на постоянном токе и в области низких частот (20—2500 Гц), то для электронных приборов характерны малая мощность потребления и применение для измерений на постоянном токе и в широкой полосе низких, высоких и сверхвысоких частот.

Электронные приборы данной группы обладают широким амплитудным диапазоном. Их можно использовать в цепях с различной формой сигнала; от цепи, в которой производится измерение, приборы потребляют мало энергии, т. е. обладают большим входным сопротивлением, благодаря чему ими можно выполнять измерения в цепях маломощных источников сигналов. Степень влияния включения прибора на режим работы маломощной цепи зависит от значения и характера входного сопротивления. Входное сопротивление электронного прибора ZBX при гармоническом сигнале на входе равно отношению напряжения Uвх, подаваемого на вход прибора, к току Iвх, вызываемому этим напряжением,

т. е. ZBX = Uвх / Iвх

Эквивалентная схема несимметричной входной цепи электронного прибора (рис. 1.7) в области ультравысоких частот отражает влияние индуктивности соединительных проводов и вводов LBX, активного сопротивления Rвх и емкости Свх прибора.

В случае, если   цепь   измеряемого объекта представляет собой колебательный контур,  настроенный   на определенную частоту, при подключении электронного прибора может произойти его расстройка, что приведет в свою очередь к изменению тока и напряжения в контуре.

Поэтому Свх и LBX прибора должны быть малы, собственная резонансная частота входной цепи

f0 = 1/(2π √LХСвх)

велика и значительно больше частоты, при которой выполняется измерение. При значениях Rвх в пределах от сотен килоом до десятков мегаом, Свх — от нескольких единиц до десятков пикофарад, Lвх — несколько микрогенри собственная частота входной цепи прибора составляет значение 300—1500 МГц, а частота колебаний в цепи измеряемого объекта должна быть значительно ниже. Сопротивление входной цепи прибора должно быть раз в 50—100 больше, чем сопротивление цепи объекта измерения.

3. Приборы, предназначенные для измерения характеристик и параметров компонент, входящих в радиоэлектронные цепи.

К приборам этой группы относят измерители емкостей конденсаторов, индуктивностей катушек, сопротивлений резисторов, добротности контуров и резонаторов, параметров электронных ламп, полупроводниковых приборов, цифровых и линейных интегральных схем, амплитудно-частотных характеристик, переходных характеристик.

4. Специальные элементы измерительных цепей, к которым относятся аттенюаторы (ослабители сигналов), фазовращатели и др.

3.3 Характеристики измерительных приборов.

Основными характеристиками измерительных приборов являются: уравнение преобразования (градуировочная характеристика), чувствительность, порог чувствительности, диапазон измерений, область рабочих частот, статические и динамические погрешности, собственная мощность потребления приборами, быстродействие, надежность, экономичность.

Рассмотрим перечисленные характеристики.

Уравнение преобразования (градуировочная характеристика)

Y = f (X) — функциональная зависимость между выходным сигналом Y и входным сигналом X. Идеальная функция преобразования—линейная зависимость. Эта зависимость может быть представлена; в табличной форме, графически или в виде различных аналитических зависимостей. Уравнение преобразования связывает X и Y с конструктивными параметрами прибора.

Чувствительность характеризует способность прибора реагировать на изменения входного сигнала. Чувствительность определяется из  уравнения   преобразования  и   представляет собой  отношение изменения сигнала ΔY на выходе прибора к вызвавшему его изменению сигнала ΔХ на входе прибора:

(1.7)

При линейном уравнении преобразования

S = Y/X.

Кроме абсолютной чувствительности S в практике измерений пользуются и относительной чувствительностью

(1.8)

где ΔХ/Х — относительное изменение входного сигнала.

Чувствительность SП прибора прямого преобразования (см. рис. 1.6, а) может быть представлена в виде

SП= S1* S2* ...*Sn

где S1, S2, ..., Sn — чувствительность отдельных преобразователей.

Чувствительность SK прибора компенсационного преобразования (см. рис. 1.6, б) может быть представлена в виде:

(1.10)

где Sn = Y/ΔХ и So6p = ХY/Y — соответственно чувствительности цепей прямого и обратного преобразований; k = 1/(1 + SnSo6p) — относительное неуравновешивание.

Чувствительность прибора уравновешивания в k раз меньше чувствительности прибора прямого преобразования.

Порог чувствительности — изменение входного сигнала, вызывающее наименьшее изменение выходного сигнала, которое может быть обнаружено наблюдателем с помощью данного прибора без дополнительных устройств.

Диапазон измерений — область значений измеряемого сигнала, для которой нормированы допускаемые погрешности. Эта область ограничена пределами измерений — наибольшим и наименьшим значениями диапазона измерений.

Диапазон измерений может состоять из нескольких поддиапазонов с разными погрешностями.

Полный диапазон измерения

где Хпор — порог чувствительности, Хкз — конечное значение шкалы.

Показание — значение измеряемой величины, определяемое по отсчетному устройству прибора и выраженное в единицах этой величины.

Вариация показаний — наибольшая возможная разность между отдельными повторными показаниями прибора, соответствующими одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях. Вариация характеризует устойчивость показаний прибора.

Область рабочих частот — полоса частот, в пределах которой погрешность прибора, вызванная изменением частоты, не превышает допускаемого предела.

По способу выражения различают абсолютную, относительную, приведенную, основную, дополнительную погрешности измерительных приборов.

Абсолютная погрешность Δп прибора — разность между показанием прибора Хп и истинным значением Х0 измеряемой величины:

(1.11)

Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком, называется поправкой:

(1.12)

Относительная погрешность γотн прибора — отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины и выражается в процентах либо в долях истинного значения:

(1.13)

Относительная погрешность обычно существенно изменяется вдоль шкалы прибора, с уменьшением значений измеряемой величины увеличивается.

Приведенная погрешность γпр прибора — отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению XN (некоторому установленному значению), по отношению к которому рассчитывается погрешность

(1.14)

Нормирующее значение принимается равным:

а) конечному значению шкалы прибора если нулевая отметка прибора находится на краю или вне шкалы;

б) номинальному значению, если прибор предназначен измерять величины, имеющие номинальное значение;

в) арифметической сумме конечных значений диапазона измерений, если прибор имеет двустороннюю шкалу, т. е. нулевая отметка находится на середине шкалы;

г) длине шкалы, если шкала имеет резко сужающиеся деления.

Основная приведенная погрешность γосн прибора — приведенная погрешность при нормальных условиях применения прибора. Для нормальных условий применения нормируются определенные влияющие на процесс измерения величины (температура окружающей, среды, относительная влажность, атмосферное давление, напряжение питания, нагрузка, входная и выходная мощности, частота, внешние электрические, магнитные поля и др.).

Дополнительная погрешность прибора γдоп — погрешность, вызываемая действием отдельных влияющих величин вследствие отклонения их значений от нормальных.

Класс точности прибора — его обобщенная характеристика, определяемая  пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность, значения которой устанавливаются в стандартах на отдельные виды средств измерений.

Класс точности характеризует свойства приборов в отношении; точности, но не является непосредственным показателем точности, измерений, выполняемых с помощью этих приборов. Приборам у которых пределы допускаемой основной погрешности задаются относительной основной или приведенной погрешностью, присваивают согласно ГОСТ 13600—68 классы точности, выбираемые из ряда: 1-10n; 1,5-10n-; 2-10n; 2,5-10n (3-10n); 4-10n; 5-10n; 6-10n, где п = 1; 0; —1; —2 и т. д. (классы точности, указанные в скобках, применять не рекомендуется).

Погрешность прибора в зависимости от текущего значения входной величины можно представить в виде аддитивной Δ0 и мультипликативной γsX составляющих

(1.15)

Аддитивная погрешность (погрешность нуля) Δ0 — погрешность, независимая от чувствительности прибора и постоянная для всех значений входной величины в пределах диапазона измерений.

Мультипликативная погрешность (погрешность чувствительности) γsX —- погрешность, зависимая от чувствительности прибора и изменяемая пропорционально текущему значению входной величины (γs — относительная погрешность чувствительности прибора).

Относительная погрешность прибора

(1.16)

На рис. 1.8 представлены уравнение преобразования — зависимость

Y = f (X) и составляющие погрешности: аддитивная Δ0 и мультипликативная γsX

В зависимости от временного поведения измеряемой величины  в процессе измерения определяют статические и динамические погрешности измерительного прибора.

Статические погрешности — погрешности, возникающие при измерении значения постоянной во времени величины. Примером  статической погрешности служит погрешность измерения напряжения постоянного тока или измерения частоты стабильного генератора частоты.

Динамические погрешности — разность между погрешностью прибора в динамическом режиме и его статической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени (погрешности в динамическом режиме — погрешности при измерении переменной во времени величины). Динамическая погрешность зависит как от свойств прибора, так и от характера изменения измеряемой величины во времени.

Например, если время установления  переходных процессов в  приборе больше,   чем  интервал изменения измеряемой  величины,  то  возникает динамическая   погрешность, обусловленная     инерционными    свойствами прибора  (изменение при регистрации сигнала, изменяющегося во времени). Подключение измерительного прибора к объекту  измерения (источнику измеряемой величины) не должно нарушать энергетического  режима   цепи, т. е. чем меньше   мощность потребления прибора, тем меньше погрешность измерений. Мощность потребления приборов электронной и электромеханической групп различна.

Быстродействие — время, затрачиваемое на одно измерение.

Для аналоговых приборов быстродействие определяется

временем установления показаний (временем успокоения) — промежутком времени с момента изменения измеряемой величины до момента установления показаний прибора.

Для цифровых приборов быстродействие Б определяется как отношение числа измерений п за некоторый промежуток времени Δt к этому промежутку времени:

Б = п! Δt.	(1.17)

Быстродействие цифровых приборов составляет от одного до десятков тысяч измерений в секунду и более.

Надежность — способность прибора сохранять эксплуатационные параметры в установленных пределах в течение заданного времени. Основные критерии надежности, по Государственной системе приборов (ГСП), следующие: вероятность безотказной работы в течение заданного времени, интенсивность отказов, среднее время безотказной работы. Оценка надежности производится в процессе разработки прибора.

Экономичность-простота конструкции в обращении и оправданная экономическая стоимость.

ЛЕКЦИЯ №4

IV Погрешности измерений и оценка результатов измерений

4.1 Погрешность измерений.

При практическом осуществлении процесса измерения независимо от точности измерительного прибора, правильности методики и тщательности выполнения измерений результат измерения отличается от истинного значения измеряемой величины, т. е. неизбежны погрешности измерения. Но так как истинное значение измеряемой величины всегда неизвестно, то при оценке погрешности взамен его принимают действительное значение. Следовательно, можно дать лишь приближенную оценку погрешности измерения. Определение погрешности измерения, т. е. оценка достоверности результата измерения, — одна из основных задач метрологии.

Погрешности измерения можно классифицировать по различным признакам.

По способу числового выражения различают:

абсолютные погрешности ΔХ, выраженные в единицах измеряемой величины,

(1.18)

где X и Х0 — измеренное и действительное значения измеряемой величины;

Если не учитывать значения измеряемой величины, то абсолютная погрешность не дает представления о степени точности измерения. Действительно, предположим, что абсолютная погрешность при измерении напряжения составляет U = 1 В. Если указанная погрешность получена при измерении напряжения в 100 В, то измерение произведено с достаточной степенью точности. Если же погрешность U = 1 В получена при измерении напряжения в 2 В, то степень точности недостаточна. Поэтому погрешность измерения принято оценивать не абсолютной, а относительной погрешностью.

относительные погрешности γx выраженные в долях или в процентах от действительного значения,

(1.19)

Значения X и Х0 близки друг к другу.

Относительная погрешность характеризует качество измерения.

Погрешности считаются положительными, если результат измерения превышает действительное значение.

Точность измерения количественно может быть выражена значением, обратным модулю относительной погрешности:

Если погрешность измерений равна 10-5, то точность равна 105.

В зависимости от источника возникновения погрешности делят на погрешности методические, инструментальные, субъективные, внешние.

Методические погрешности могут возникать из-за недостаточной разработанности теории явлений, положенных в основу метода измерения, и неточности соотношений, используемых для нахождения оценки измеряемой величины. К методическим погрешностям относят погрешности воздействия на объект измерения измерительного прибора; погрешности, связанные с некоторой неопределенностью параметров самого объекта измерения, и др.

Инструментальные (аппаратурные) погрешности — погрешности применяемых средств измерения, вызванные схемными и конструктивными недостатками измерительного прибора, состоянием прибора в процессе эксплуатации и др.

Субъективные (личные) погрешности — погрешности, связанные с несовершенством органов чувств оператора, его тренированностью, вниманием при измерениях, индивидуальными особенностями и др. При применении цифровых приборов личные погрешности отсутствуют.

Внешние погрешности, обусловленные влиянием внешних условий как на измеряемый объект, так и на измерительный прибор.

По закономерностям проявления погрешности измерения делят на систематические, случайные, грубые и промахи.

Систематические погрешности измерения — составляющие погрешности измерения, которые остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины. Закономерно изменяющиеся систематические погрешности, в свою очередь, подразделяются на прогрессирующие (возрастающие, убывающие), периодические и изменяющиеся по сложному непериодическому закону.

К постоянным систематическим погрешностям относят погрешность градуировки шкалы, погрешность, обусловленную неточностью подгонки значения меры, температурную погрешность и др.

К переменным систематическим погрешностям относят погрешность, обусловленную нестабильностью напряжения источника питания, влиянием электромагнитных полей и других влияющих величин. Анализ возможных причин появления систематических погрешностей, способы обнаружения и устранения их влияния на результат измерения — одна из основных задач каждого точного измерения.   Обнаружение   систематических   погрешностей   представляет собой сложную задачу, но если погрешности обнаружены, то обычно удается  их  оценить  и  устранить.   Систематические  погрешности можно исключить теоретическим анализом; поверкой прибора перед его применением в аналогичных условиях; предварительной калибровкой, установкой нуля; несколькими проведенными измерениями по различным методикам; использованием метода замещений; осуществлением компенсации знака погрешности.  В случаях, когда значение   систематической   погрешности   может   быть   достаточно точно определено, вводят поправку или поправочный множитель.

Поправка — значение  величины,   одноименной  с   измеряемой, прибавляемое к полученному при измерении значению величины с целью исключения систематической погрешности.

Поправочный множитель — число, на которое с целью исключения систематической погрешности умножают результат измерения. Полностью   устранить   систематические   погрешности   нельзя. Уменьшение влияния систематической погрешности может быть за счет перевода систематической погрешности в случайную.

Случайные погрешности измерений — составляющие погрешности измерения, изменяющиеся не по определенному закону, а случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины. Значение и знак случайной погрешности определить невозможно, так как случайные погрешности обязаны своим происхождением причинам, действие которых неодинаково в каждом эксперименте и не может быть учтено. Обнаруживаются случайные погрешности при многократных измерениях одной и той же величины, поэтому их влияние на результат измерений учитывается методами математической статистики и теории вероятностей.

Грубые погрешности — погрешности, существенно превышающие ожидаемые при данных условиях погрешности. Они могут возникать, например, при резком кратковременном изменении влияющей на результат измерения величины.

Промахи — погрешности, которые явно и резко искажают результат измерений — следствие неправильных действий экспериментатора, неисправностей в схемах и приборах.

Таким образом, погрешности измерения могут быть случайные Δ (в том числе грубые погрешности и промахи) — изменяющиеся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины; систематические Θ — остающиеся постоянными или закономерно изменяющиеся при повторных измерениях.

В процессе измерения систематические и случайные погрешности проявляются одновременно, и погрешность измерений можно представить в виде суммы двух составляющих:

ΔХ = Δ + Θ.

Для получения результатов, минимально отличающихся от истинных значений измеряемых величин, проводят многократные наблюдения за измеряемой величиной и последующую математическую обработку экспериментальных данных.

Оценка случайных погрешностей. Случайные погрешности проявляются при многократных и равноточных измерениях, т. е. при измерениях, выполненных по одной и той же методике, средствами одинаковой точности и при неизменных внешних условиях. Отдельные значения случайной погрешности предсказать невозможно, но большая их совокупность подчиняется определенным закономерностям. Они устанавливаются на основе методов математической статистики и теории вероятностей.

Задача оценки погрешности результата измерения состоит в том, чтобы охарактеризовать неопределенность полученного результата, т. е. указать границы изменения погрешности результата измерений при повторных измерениях.

Наиболее полной характеристикой случайной погрешности и любой случайной величины является

закон распределения их вероятностей, определяющий возможные значения случайной погрешности и вероятность их появления. В большинстве физических измерений случайные погрешности подчиняются закону нормального распределения — закону Гаусса, который основан на предположении, что случайные погрешности подчинены следующим закономерностям:

равные по абсолютному значению погрешности равновероятны; малые по абсолютному значению погрешности более вероятны, нежели большие;

вероятность появления случайных погрешностей, превосходящих по абсолютному значению некоторое определенное число (предел возможной погрешности), практически равна нулю;

среднее арифметическое из всех случайных ошибок ряда равноточных измерений стремится к нулю при неограниченном возрастании числа измерений.

Случайную погрешность Δ i-ro результата измерения х можно представить как разность между результатом измерения и математическим ожиданием М [X] измеряемой величины, относительно которого рассеиваются результаты измерения и которое при отсутствии систематических погрешностей принимается за истинное значение измеряемой величины:

Δ = х — М [X].

Дифференциальная функция распределения является более наглядной характеристикой погрешности, чем интегральная, так как максимум дифференциальной функции распределения обычно совпадает с истинным значением измеряемой величины. Плотность нормального распределения вероятностей случайных погрешностей  или дифференциальная функция нормального распределения р (Δ) выражается формулой Гаусса:

(1.20)

где Δ — случайная   абсолютная   погрешность;   а σ— среднеквадратичное отклонение.

Дисперсия D случайной погрешности, равная дисперсии результатов измерений, представляет собой математическое ожидание квадрата случайной погрешности и характеризует разброс результатов измерения из-за наличия случайных погрешностей:

(1.21)

На практике удобнее пользоваться среднеквадратичным отклонением случайной величины

σ = √D

имеющим размерность случайной величины.

Из анализа формулы (1.20) и кривых для двух значений σ1 и σ2, показанных на рис. 1.9, видно, что с уменьшением σ растет число малых погрешностей, а следовательно, увеличивается степень приближения к действительному значению измеряемой величины, т. е. уменьшается рассеивание результатов измерений.

Вероятность попадания случайной погрешности в некоторый заданный интервал между Δ1 и Δ2 равна

1.22

Вероятность попадания результата измерения или случайной погрешности в заданный интервал равна площади, ограниченной кривой плотности распределения, осью абсцисс и вертикалями на границах интервала. Вычисление Р по (1.22) связано с трудностями. Поэтому при практических расчетах широко применяется нормированное нормальное распределение, которое получается при переходе к случайной величине k = Δlj2/σ. Составляются таблицы значений доверительной вероятности Р (вероятности интервала погрешности, коэффициента надежности), определяемых из выражения

(1.23)

Следовательно, для характеристики случайных погрешностей необходимо найти значения σ и k. Коэффициент k обычно определяется задаваемой вероятностью Р и видом закона распределения вероятностей случайных погрешностей. Теоретический коэффициент k для закона нормального распределения случайных погрешностей имеет следующие значения:

| P | 0.5 | 0.68 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0.667 | 1 | 2 | 2.33 | 2.58 | 3 |

Для оценки случайных погрешностей, кроме среднего квадратичного отклонения Δ1,2= σ, иногда пользуются вероятной погрешностью Δ1,2= (2/3) σ ряда измерений (срединная погрешность) и наибольшей возможной предельной погрешностью

Δ1,2= 3 σ.

При Δ1,2= (2/3) σ следует, что появление случайных погрешностей в пределах и за пределами интервала ±(2/3) σ равновероятно, т. е. 50 % вероятности появления случайных погрешностей, меньших по значению (2/3) σ, и 50 %, больших (2/3) σ. Вероятность появления случайных погрешностей, абсолютное значение которых больше З σ, составляет 0,3 %, а меньших — 99,7 %. Интервал ±3σ в случае нормального распределения представляет собой интервал достаточно достоверного результата измерения. Поэтому принято считать, что при практических измерениях появление погрешности, большей Зσ, почти исключено.

В измерительной практике распространен также равномерный закон распределения плотности вероятности случайной погрешности, при котором функция р (Δ) постоянна внутри некоторого интервала (+Δ, — Δ) и равна нулю вне интервала.

4.2 Обработка результатов измерений.

Достаточными характеристиками случайных погрешностей являются их числовые характеристики: математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение. Определение математического ожидания и среднеквадратичного отклонения возможно только при бесконечно большом числе измерений. Практически число измерений п всегда ограничено. На основании   ограниченного  ряда  измерений   находятся   приближенные оценки математического ожидания, которые принимают за искомые вероятностные характеристики. К оценкам математического ожидания,  среднеквадратичного  отклонения   предъявляют требования, определяющие их пригодность: состоятельность, несмещенность и эффективность. Отсюда оценки математического ожидания называются состоятельной, несмещенной, эффективной.

Если при увеличении числа измерений оценка математического ожидания сходится по вероятности к значению оцениваемого параметра, то она состоятельная. Если оценка математического ожидания равна оцениваемому параметру, то она несмещенная. Если оценка дисперсии меньше дисперсии любой другой оценки данного параметра, то она эффективная.

Проведено п равноточных измерений значения х. Наиболее достоверным значением, которое можно приписать измеряемой величине, является среднее арифметическое значение ряда одинаковых

измерений X:

(1.24)

где x1 х2, ..., хп — результаты отдельных измерений; п — число измерений.

Оценкой математического ожидания М IX] измеряемой величины будет Xср; относительно этого значения рассеиваются результаты измерений, которое при отсутствии систематических погрешностей принимается за истинное.

Отклонение результата каждого измерения от среднего значения (по числовому значению и по знаку) определяется из выражения

(1.25)

где υi — остаточные погрешности.

Остаточные погрешности обладают следующими свойствами:

их сумма равна нулю

(1.26)

сумма их квадратов

(1.27)

Эти свойства используются при обработке результатов измерений для контроля правильности вычислений X. По сумме квадратов всех остаточных погрешностей определяют наиболее широко используемую оценку влияния случайной погрешности на результат измерения — оценку среднеквадратичного отклонения σ. Согласно теории вероятностей вычисление σ осуществляется по приближенной формуле Бесселя:

(1.28)

Эта оценка несмещенная, состоятельная и эффективная. Деление суммы квадратов остаточных погрешностей на п — 1 вместо п приближает вычисляемое значение σ к его теоретическому значению, и чем больше п, тем это приближение лучше.

Оценка среднеквадратичного отклонения σ характеризует точность ряда измерений и определяется всей совокупностью условий измерений (свойствами прибора, качествами экспериментатора, факторами, влияющими на измерения). Оценка σ характеризует степень рассеяния результата измерений вокруг среднеарифметического. Так как среднеарифметическое обладает некоторой случайной погрешностью, то вводится понятие оценки среднеквадратичного отклонения среднеарифметического, равное

(1.29)

и характеризующее погрешность результата измерения.

Рассмотренные оценки результата измерения, выражаемые одним числом, называются точечными оценками:

(1.30)

Точечная оценка погрешности измерения неполная, поскольку σ% указывает на границы интервала, в котором может находиться истинное значение Х0, но ничего не говорит о вероятности попадания Х0 в этот интервал. Точечная оценка позволяет сделать некоторые выводы о точности проведенных измерений.

При интервальной оценке определяется доверительный интервал, между границами которого с определенной вероятностью находится истинное значение Х0. Задавшись значением доверительной вероятности Р при нормальном распределении случайных величин и бесконечно большом числе измерений п ~> ∞, из данных на с. 24 определяют коэффициент k, а следовательно, и доверительный интервал Δli2 в долях от σ, равный Δ1>2 — k σ. При конечном числе измерений п >20 доверительный интервал приближенно равен

(1.31)

При технических измерениях, когда значение измеряемой величины определяется при малом числе измерений 2<п < 20, размер доверительного интервала увеличивается и правильнее определять его по формуле

(1.32)

где tPn — коэффициент распределения Стьюдента — зависит от задаваемой вероятности Р, числа измерений п и определяется по таблице (табл. 1.1),

При п -> ∞ (практически при п >20) распределение Стьюдента приближается к нормальному, и вместо коэффициента tPn можно использовать коэффициент k [см. формулы (1.29), (1.31)1.

Результат измерения с интервальной оценкой с помощью распределения Стьюдента записывается в виде

(1.34)

Из (1.34) следует, что вероятность того, что отклонение среднеарифметического от истинного значения измеряемой величины не превышает Δ1,2

При обработке результатов измерения определяется относительная квадратичная погрешность результата измерения

(1.35)

На рис. 1.10 показана схема обработки результатов измерения.

n измерений xi

Математическое ожидание M[X]=X

Среднеквадратичное отклонение среднеарифметического

Доверительный интервал

Остаточные погрешности υi=xi-X

Доверительная вероятность Р

Результат измерения

X=Xср±Δ1,2

РИС 1.10 Схема обработки результатов измерений