ЛЕКЦИЯ №12

ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИБОРЫ

Основные понятия и определения

В настоящее время широко применяются цифровые измерительные преобразователи (ЦИП), имеющие ряд преимуществ перед аналоговыми электроизмерительными приборами [1.5] .

В отличие от аналоговых приборов в ЦИП обязательно выполняются следующие операции:

квантование измеряемой величины по уровню;

дискретизация ее по времени;

кодирование информации.

Цифровыми называются измерительные приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации и представляющие показания в цифровой форме.

Значение выходной величины, отображаемое на цифровом отсчетном устройстве, соответствует коду, полученному в ЦИП. Представление измерительной информации в виде кода обеспечивает возможность ее регистрации и обработки, длительного хранения в запоминающих устройствах без потерь, передачи без искажения практически по любым каналам связи и ввода в ЭВМ для обработки, а также исключает вносимые оператором при отсчете субъективные погрешности.

Кроме того, к преимуществам ЦИП относятся:

удобство и объективность отсчета;

высокая точность результатов измерения;

широкий динамический диапазон в сочетании с высокой разрешающей

способностью;

высокое быстродействие;

возможность автоматизации, а в последние годы и интеллектуализации процесса измерения;

высокая устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям;

возможность использования новейших микроэлектронных технологий.

Переход от жесткой логики функционирования к программной ее реализации открывает большие перспективы перед цифровой измерительной техникой.

С момента своего появления цифровая измерительная техника развивалась в двух направлениях: создание автономных цифровых измерительных приборов и цифровых измерительных преобразователей. Различия между ними достаточно размыты, и заключаются в отсутствии у первых канала связи с ЭВМ, у вторых - цифровой индикации и автономности использования. В последние годы различия между ними в основном перенесены в область эргономических показателей, габаритов и др.

Являясь частью цифровых приборов, измерительные преобразователи выдают результат в виде кода. Кодирование может проводиться с помощью различных систем счисления, (десятичной, двоичной, двоично-десятичной и т.д.)

В настоящее время существуют различные классификации цифровых приборов,  основанные   на  выборе  основных  классификационных  признаков. На рис.  12.1   показана структурная схема цифрового измерительного   прибора.   При   отсутствии   необходимости   в  визуальном  контроле Результатов измерения АЦП применяют как самостоятельное устройство, обеспечивающее на выходе представление результатов измерения в коде, удобном для регистрации или ввода в ЭВМ.

Назначение узлов АЦП следующее. Во входном преобразователе Пр1Входная величина преобразуется  из одного вида в другой, например осуществляется масштабирование входного сигнала, преобразование напряжения в интервал времени или переменного напряжения, сопротивления, емкости и других величин в постоянное напряжение. Здесь может также осуществляться предварительная дискретизация по времени.

Само преобразование аналог—код выполняется в преобразователе Пр2. Если полученный код неудобен для дальнейшего использования, то применяют дополнительный преобразователь ПрЗ, служащий для получения нового кода. Последний является выходным кодом АЦП и поступает на УИ. Согласованную работу АЦП обеспечивают сигналы УУП. В зависимости от назначения и принципа действия приборов иногда функции отдельных узлов совмещают в одном или исключают их.

По роду измеряемой величины ЦИП подразделяют на вольтметры, частотомеры, фазометры, омметры и др. Приборы, измеряющие среднее значение напряжения за определенный интервал времени, называются интегрирующими. Кроме того, ЦИП подразделяют на группы по точности, быстродействию, надежности. В зависимости от способа организации процесса преобразования все ЦИП подразделяют на приборы циклические и следящие. В циклических приборах весь процесс преобразования протекает всегда независимо от значения измеряемой величины по заданной программе от начала до конца. Снятие показания в приборах циклического действия допускается лишь во время определенного такта - так называемого времени индикации. В следящих ЦИП переход к очередному преобразованию осуществляется под воздействием сигналов, вырабатываемых при изменении некоторых параметров входного сигнала на определенное приращение. Такими параметрами могут быть амплитуда сигнала, длительность периода и др. Характер процесса преобразования при этом зависит от значения отклонения измеряемой величины. Показания такого прибора готовы для последующего использования.