4 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЕЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Методы дозиметрии и виды детекторов

Для контроля получаемых доз облучения используются различные приборы, снабженные специальными детекторами, чувствительными к воздействию ионизирующих излучений. Основа регистрации любого вида излучения - его взаимодействие с веществом детектора. Детектор при этом рассматривается как устройство, на вход которого поступают ионизирующие частицы и на выходе появляются сигналы. По агрегатному состоянию вещества, которому передается энергия ионизирующего излучения, детекторы могут быть: газовые, жидкостные, твердотельные. По регистрируемому эффекту различают физические, химические и биологические методы дозиметрии (таблица 8).

Таблица 8 – Методы дозиметрии и виды детекторов ионизирующих излучений (ИИ)

| № | Метод дозиметрии | Вид детектора | Регистрируемый сигнал | Принцип действия | Подвиды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| физические |  |  |  |  |  |
| 1 | ионизационный | ионизационная камера, газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера, полупроводниковый детектор, камера деления | импульсы тока, изменение проводимости | при прохождении ИИ в газах в результате ионизации образуются электроны и ионы, которые двигаются к соответствующим электродам и в цепи возникает ток | токовые, импульсные, пропорциональные, газоразрядные (принцип действия); плоские, цилиндрические, сферические (конструктивное оформление); регистрация α-, β-, g-излучения (назначение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | люминесцентный | нитяные детекторы | световые вспышки | в люминофорах под действием ИИ происходит накопление поглощенной энергии, которая затем освобождается дополнительным внешним воздействием освещением или нагревом | фотолюминесцентные, термолюминесцентные (внешнее воздействие) |
| 3 | сцинтилляционный | сцинтилляционная камера, детектор на волокнах, пропорциональные счетчики | световые вспышки | после прохождения через вещество ИИ возбужденные атомы и ионы переходят в основное состояние, испуская световое излучение | органические, неорганические (используемые соединения), кристаллические, пластиковые, жидкостные, газовые |
| 4 | следовой | камера Вильсона, пузырьковая камера, искровая камера, многопроволочная камера | капельки жидкости, пузырьки пара, искры, стримеры | при прохождении в рабочем веществе вдоль траектории частицы возникает какой-либо эффект (образование сконденсированных капель, вскипание и образование пузырьков, искры) | пар, жидкость, фотоэмульсия, инертный газ (по рабочему веществу) |
| химические |  |  |  |  |  |
| 5 | фотографический | фотографические пластинки, кассеты, жетонные пленочные дозиметры, денситометры | оптическая плотность почернения | воздействие ИИ на фотоэмульсию приводит к ее почернению, степень которой пропорциональна экспозиционной дозе | с сцинцилирующими или органическими люминисцирующими фильтрами, с ядерными фотоэмульсиями (регистрация быстрых нейтронов) |
| 6 | химический | тканево эквивалентные детекторы, хроматографические, спектроскопические, вольтамперметрические и другие | по применяемому методу химического анализа | под действием ИИ протекают необратимые химические реакции, либо происходят другие изменения в химических системах | газовые (электронного захвата пламенно-ионизационный и другие), жидкостные (ферросульфатный, нитратный, цериевый и другие) |
| биологические |  |  |  |  |  |
| 7 | биологические | цитогенетические, молекулярно-генетические, гематологические, иммунобактериологические, биохимические, биофизические, популяционные | реакции, возникающие в тканях при облучении их определенной дозой ИИ | воздействие ИИ на человека и другие живые организмы вызывает в тканях и органах различные изменения | наблюдение за природными популяциями растений, животных и микроорганизмов, исследования на клеточном и молекулярно-генетическом уровнях, ЭПР-дозиметрия, оценка кожных реакций на облучение, цитологические эффекты, выживаемость, средняя продолжительность жизни |

Наиболее сложна регистрация альфа-частиц. Это связано с малой длиной их пробега в веществе. Поэтому стенки детектора должны быть крайне тонким, чтобы альфа-частицы могли попасть в рабочее вещество, вызвать какой-либо регистрируемый эффект.

Детектирование бета-частиц, обладающих большей длиной пробега, несколько проще. Однако, надо иметь в виду, что длина пробега бета-частиц зависит от их энергии. Поэтому обнаружить бета-частицы, возникающие при распаде цезия, проще чем при распаде стронция, поскольку максимальная энергия последних намного меньше, и эти бета-частицы практически полностью поглощаются миллиметровыми слоями вещества.

Наиболее просто детектируется гамма-излучение, возникающее при радиоактивном распаде, т.к. гамма-кванты обладают большой длиной пробега. Они могут быть зарегистрированы даже в том случае, когда излучающие их радионуклиды расположены глубоко внутри исследуемого образца.

4.2 Приборы дозиметрического контроля

Дозиметрические приборы предназначаются для:

- контроля облучения - получения данных о поглощенных или экспозиционных дозах излучения,

- контроля радиоактивного заражения радиоактивными веществами,

- радиационной разведки - определения уровня радиации на местности,

- определения наведенной радиоактивности облученных нейтронными потоками различных технических средств, предметов и грунта.

По области применения выделяют четыре типа дозиметров:

- профессиональные, предназначенные для всех видов радиационного контроля с высокой точностью,

- бытовые, предназначенные для измерения мощности дозы ионизирующего излучения при проверке продуктов питания, строительных материалов, радиационной обстановки дома с невысокой точностью измерения,

- промышленные, устанавливаемые рядом с такими объектами, как АЭС, для непрерывного мониторинга радиационной обстановки,

- военные, рассчитанные на применение в условиях военных действий, в частности на работу в условиях произошедшего ядерного взрыва.

По типу детектирования дозиметрические приборы условно можно разделить на три группы:

- следовые, позволяющие наблюдать траекторию движения частиц радиоактивного излучения. К ним относятся: камера Вильсона, пузырьковая камера, искровая камера, фотопластинки и фотоэмульсии.

- счётчики, регистрирующие каждый случай попадания в объём детектора отдельных частиц и квантов ионизирующего излучения. К ним относятся: сцинтилляционные счётчики, полупроводниковые, черенковские, газоразрядные счётчики.

- интегральные детекторы, позволяющие зафиксировать суммарную энергию ионизирующего излучения за какое-то время. К ним относятся: ионизационная камера, счётчик Гейгера-Мюллера, фотодетектор.

Дозиметрические приборы по измеряемым показателям подразделяют на:

- индикаторы – приборы для обнаружения и ориентировочной оценки радиационного поля. Это простейшие приборы радиационной разведки, при их помощи главным образом обнаруживаются β- и γ–излучения. Они снабжены световой или звуковой индикацией. Пример: Датчик–счетчик Гейгера-Мюллера.

- спектроскопы – служат для определения вида излучения и его энергетического спектра.

- рентгенометры – применяются для измерения экспозиционной дозы и мощности рентгеновского и γ-излучения. В качестве датчиков в них используются ионизационные камеры или газоразрядные счетчики.

- радиометры – предназначены для измерения активности нуклида или плотности потока частиц. Датчиками в радиометрах служат газоразрядные и сцинцилляционные счетчики.

- дозиметры – используются для измерения дозы или мощности дозы ионизирующего излучения. Индивидуальные дозиметры представляют собой малогабаритные ионизационные камеры или фотокассеты с пленкой.

- комбинированные (универсальные) приборы для измерения ионизирующего излучения совмещают функции дозиметра и радиометра, радиометра и спектрометра и пр.

По функциональному назначению, дозиметры можно разделить на группы:

- индикаторы, предназначенные для определения выраженных радиоактивных аномалий.

- сигнализаторы, предназначенные для оповещения о возникновении источника радиоактивного излучения с уровнем выше установленной нормы.

- измерители, предназначенные для измерения радиационных характеристик с достаточно высокой точностью.

- поисковики, предназначенные для поиска очагов радиации, различных полезных ископаемых (геологические работы) и т.п. Его особенность в быстрой реакции на изменение уровня радиоактивности.

По конструктивным особенностям приборов и характеру проведения контроля радиационной обстановки приборы делят на четыре группы:

- индивидуальные (карманные), предназначенные для измерения дозы облучение, полученной за время их ношения;

- носимые группового дозиметрического контроля, с автономным питанием, предназначенные для измерения дозы во время их ношения;

- переносные группового дозиметрического или радиационного технологического контроля, конструкция которых позволяет переносить их в выключенном состоянии, например, настольные приборы;

- стационарные и многоканальные установки для непрерывного дистанционного дозиметрического и радиационного контроля, конструкция которых не предусматривает возможности их переноски. К стационарным так же относятся приборы на катках и роликах.

В соответствии с проверочной схемой по методологическому назначению приборы для регистрации ионизирующих излучений подразделяются на:

- рабочие, предназначенные для регистрации и исследования ионизирующих излучений в экспериментальной и прикладной ядерной физике и многих других областях,

- образцовые, предназначенные для поверки по ним других средств измерений, как рабочих, так и образцовых, менее высокой точности. Заметим, что образцовые приборы запрещается использовать в качестве рабочих.

По оформлению приборы для регистрации ионизирующего излучения подразделяют на стационарные, переносные и носимые, а также на приборы с автономным питанием, питанием от электрической сети и не требующие затрат энергии.

Дозиметрические приборы для населения предназаначены для оценки радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях. На практике наибольшее распространение получили бытовые дозиметричесике приборы для регистрации внешнего γ – излучения. При спользовании этих дозиметров следует иметь в виду, что портативные дозиметрические приборы для населения являются средствами измерения индикаторного типа. Следует помнить, что результаты измерений, полученные с помощью бытовых дозиметров, предназначенных для населения, не могут быть использованы для выдачи официальных заключений о радиационной обстановке.

Классификация приборов дозиметрического контроля по перечисленным показателям кратко представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Классификация приборов дозиметрического контроля

| Приборы дозиметрического контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| область применения | тип детектирования | измеряемые показатели | функциональное назначение | конструктивные особенности | методологическое назначение |
| профессиональные | следовые | индикаторы | индикаторы | индивидуальные | рабочие |
| бытовые | счетчики | спектроскопы | сигнализаторы | носимые | образцовые |
| промышленные | интегральные | радиометры | измерители | переносные |  |
| военные |  | рентгенометры | поисковики | стационарные |  |
|  |  | дозиметры |  |  |  |
|  |  | комбинированные (универсальные) |  |  |  |