Практическая работа №8

Оценки уровня радиационной безопасности

Цель работы: Изучить уровень радиационной безопасности рабочего места при помощи индикатора радиоактивности «РАДЭКС РД 1008».

Общие сведения:

Человек и все живое на Земле всегда развивались в условиях постоянно действующего естественного радиационного фона. Радиационной фон складывается из естественного и связанного с деятельностью человека.

Основная доля эквивалентной дозы от искусственных источников, воздействующих на человека, приходится на медицинские обследования с целью диагностики и лечения. Затем следуют ядерные испытания, радиоактивные отходы и атомные электростанции.

Предельно допустимая доза облучения для людей в населенных пунктах - 5 мЗв/год или 0,5 бэр/год. Для специалистов, чья работа непосредственно связана с источниками излучения, эти дозы на порядок выше и составляют 50 мЗв/год (5 бэр/год). Различные источники радиации приводят к повышенному облучению человека, превышающему как фоновое облучение, так и предельно допустимую дозу.

Для измерения уровня радиационного фона и радиоактивной загрязненности часто применяют приборы дозиметры - радиометры (типа «Белла», «ЭКО», ИРД-02Б1 и др.), радиометры-рентгенометры (ДП-5А). Принцип работы этих приборов схож. Мы изучим работу одного из новых приборов «РАДЭКС РД 1008»

Выполнение работы:

Извлечь прибор из укладочного ящика, ознакомиться с расположением и назначением органов управления согласно прилагаемой инструкции. Произвести внешний осмотр. Открыть шторку бета-детектора. Включить прибор. Провести обследование учебной аудитории, в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ».

Предварительно, чтобы получить результаты с учетом фона, произвети оценку уровня фона, для этого из режима «ИЗМЕРЕНИЕ» переходим в «МЕНЮ» - «ФОН» - «ОЦЕНКА ФОНА» и нажимаем «оценить».

Оценку проводим в пяти точках помещения, где в дальнейшем будем проводить измерения. Для точной оценки фона необходимо проводить 8 и более циклов измерения («стаканчик полон»), это займет для каждой точки около 4 мин.

Затем вернуться в режим «ИЗМЕРЕНИЕ», и в этих же пяти точках снять показания дозиметра.

Что бы провести замеры без учета фона переходим в меню «ФОН» и отключаем его (откл), возвращаемся в  режим «ИЗМЕРЕНИЯ» и проводим опыт. После завершения цикла измерения на дисплее появятся абсолютные показания безотносительно к фону.

Заполнить таблицу 1 и сделать вывод о радиационной обстановке в учебной лаборатории.

Естественный усредненный радиационный фон обычно лежит в пределах 0,10-0,16 мкЗв/час. Нормой радиационного фона принято считать значение не превышающее 0,20 мкЗв/час.

Безопасным уровнем для человека считается порог в 0,30 мкЗв/час, т.е. облучение дозой 0,30 мкЗв в течение часа. При превышении этого уровня рекомендуемое время нахождения в зоне облучения падает пропорционально величине дозы. Например, абсолютно безопасное время нахождения в зоне облучения уровнем 0,60 мкЗв/час не должно превышать 30 минут (0,60 в 2 раза больше нормы 0,30, значит время нахождения должно быть меньше в 2 раза или по-другому: предельная часовая доза в 0,30 при облучении уровнем в 0,60 наберется в организме человека уже за полчаса). Второй пример по аналогии, при нахождении человека в зоне 1,2 мкЗв/час время не должно превышать 15 минут и т.д.

Таблица 1 – Результаты замера радиационного фона

| № точки измерения | Оценка фона |  | С учетом фона |  | Без учета фона |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гамма, мкЗВ/час | Бета, мкЗВ/час | Гамма, мкЗВ/час | Бета, мкЗВ/час | Гамма, мкЗВ/час | Бета, мкЗВ/час |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: В режиме с учетом фона на дисплей выводятся не абсолютные величины мощности дозы и плотности потока, а превышение над величиной фона.

Задание:

По данным таблицы 1 сделайте вывод о радиационной обстановке в учебной лаборатории, сравнивая показатели замеров с нормативными значениями уровня радиационного фона.