В ходе испытания теплотехнического оборудования часто бывает необходимо измерять скорости и давления в различных точках движущегося потока. Для этого применяют различные пневматические зонды. Измерения посредством зондов осно-ваны на определении давления на поверхности зонда, установленного в различных точках потока.

Рис. 10-5. Пневмометрическая трубка и схема ее установки

1 — воздухопровод; 2 — пневмометрическая трубка; 3 — канал для измерения полного давления; 4 — канал для измерения статического давления; 5 — канал для отвода ста¬тического напора; 6 — канал для отвода полного напора; 7 — кольцо для установки пневмометрической трубки; 8 — разрезной сальник; 9 — резиновый шланг; 10 — тройник; 11— U-образный   манометр;   12 — микроманометр

Зонды выполняются в виде трубок, а также цилиндрических или шаровых насадков. Для измерения скоростного и статического напора одномерного потока чаще всего применяют пневмометрическую трубку с по-лусферической головкой (трубка Прандтля), показанную на рис. 10-5. Трубка Прандтля состоит из полусферического на¬садка с двумя каналами; один канал направлен навстречу потоку, а второй перпендикулярно ему. Каждый канал через дер¬жавку выведен отдельно. Канал полусферического насадка, на-правленный навстречу потоку, предназначен для измерения полного давления, и вывод его обозначен знаком плюс. Канал, расположенный перпендикулярно потоку, предназначен для из-мерения статического давления, и вывод его обозначен знаком минус. Для измерения скорости потока в месте установки трубки каналы ее резиновым шлангом соединяют с соответст-вующими штуцерами микроманометра и, кроме того, канал, из-меряющий статическое давление, соединяют через тройник с U-образным манометром. Микроманометр измеряет разность полного и статического давления, а U-образный манометр — статическое давление. Разность полного и статического напора представляет собой скоростной напор (динамический напор), по которому подсчитывается скорость (в м/с) в месте уста¬новки трубки:

где Крг—тарировочный коэффициент трубки Прандтля; при тщательном ее изготовлении в соответствии с рекомендованными в специальной литературе соотношениями он близок к единице; йд — динамический напор, Па; р — плотность среды измеряе¬мого потока, кг/м3; рм—плотность жидкости, которой заполнен микроманометр, кг/м3; А — показания микроманометра при из¬мерении, мм; ао — начальное показание микроманометра, мм; а — угол наклона трубки микроманометра к горизонтали; обычно sin а называют масштабом микроманометра и указы¬вают в паспорте или на шкале прибора для каждого угла на¬клона трубки.

При измерении трубкой Прандтля необходимо следить за правильностью ее установки. Полусферический насадок трубки должен быть направлен навстречу потоку параллельно его оси. Угол смещения трубки относительно оси потока не должен пре-вышать 15°. Для определения направления и скорости двумер-ного потока применяются цилиндрические зонды, а трехмер-ного — шаровые зонды. Однако измерение посредством ци-линдрических и шаровых зондов в эксплуатационных условиях сложно, поэтому они применяются только при исследованиях. Описание цилиндрических и шаровых зондов, а также мето-дика измерений приведены в специальной литературе.

Для определения средней скорости потока необходимо выя-вить средний динамический напор по сечению. Для этого сече-ние трубопровода разбивают на равновеликие площадки. Круг-

* Эстеркин Р. И., Иссерлин А. С, Певзнер М. И. Методы теплотехниче¬ских измерений и испытаний при сжигании газа и мазута. 2-е изд. Л.: Недра, 198

лое сечение разбивают на равновеликие кольца, прямоуголь-ное— на квадраты или прямоугольник с длиной стороны 150— 200 мм. Число колец, на которое разбивается круглое сечение, зависит от диаметра трубопровода. Трубопроводы диаметром от 300 до 1000 мм разбивают соответственно на 6 —16 колец. В круглом трубопроводе измерения динамического напора про-изводят по одному из диаметров, в каждом кольце в двух точ-ках, "расположенных симметрично по обе стороны от центра трубопровода.

Расстояние точки замера в каждом кольце от центра тру-бопровода (в мм)

Точность измерений трубкой Прандтля среднего динамиче-ского напора в значительной мере зависит от расположения сечения, в котором производятся измерения, по отношению к различным местным сопротивлениям (повороты, шиберы, вне-запные изменения сечения и др.). Сечение, в котором произво-дится измерение, должно быть расположено на прямом участке длиной около четырех диаметров трубопровода (два диаметра до места установки трубки и два за ним). Перед измерениями следует проверить плотность микроманометра и соединитель-ных линий. Для этого поочередно подключают каждую из ли-ний к микроманометру и, создавая в них давление (или разре-жение), пережимают соединительный шланг возможно ближе к трубке Прандтля. Если в течение 2—3 мин показания микро-манометра останутся неизменными, соединительная линия и микроманометр герметичны. В спирте, залитом в микромано-метр, не должно быть пузырьков воздуха. Удаление пузырьков достигается перемещением спирта взад и вперед по наклонной трубке микроманометра (12 на рис. 10-5). Перед началом из-мерений следует также проследить, чтобы в соединительных линиях не было капелек воды или спирта.

При наладке и испытании теплотехнического оборудования необходимо измерение температуры различных потоков. Кроме приборов, выпускаемых промышленностью, при отдельных из¬мерениях приходится применять нестандартные приборы, пред¬назначенные для измерения высоких температур, температур газового потока, твердого тела, факела и т. д. Для указанных целей широко применяются термопреобразователи, конструи¬руемые и изготовляемые персоналом наладочной организации. При конструировании и изготовлении нестандартных термопре¬образователей необходимо выбрать термоэлектроды и термо¬электродные провода, их изоляцию, вторичный прибор и изго¬товить рабочий спай. В настоящее время в различных наладоч¬ных организациях и институтах накоплен опыт применения нестандартных термопреобразователей для  разных  измерений.

При измерении температур в твердом теле применяют тер-мопреобразователи, изготовленные из проволоки диаметром 0,1—0,2 мм. Для измерения температуры поверхности металла, обогреваемого с одной стороны и охлаждаемого с другой (раз¬личные теплообменные аппараты, экранные трубы паровых котлов, поверхности нагрева бойлеров и других подогревате¬лей или охладителей жидкости), установку термопреобразова¬теля производят посредством его зачеканки или приварки. Для этого на поверхности металла делают канавку глубиной 0,5— 0,6 мм и длиной не менее 50 диаметров термоэлектрода. Укла¬дывая термопреобразователь в заготовленную канавку, изоли¬руют его термоэлектроды тонкой слюдой или зубным цементом. Затем сверху канавку закрывают пластинкой, изготовленной из материала стенки. Для плотного примыкания пластинки к телу ее зачеканивают или приваривают.