2 УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температуру измеряют с помощью устройств, использующих различные термометрические  свойства жидкостей, газов и твердых тел. Существуют множество различных устройств, применяемых в промышленности, при научных исследованиях и для специальных целей. Рассмотрим таблицу, к которой приведены наиболее распространенные устройства для измерения температур и практические пределы их применения.

Таблица 1 – Практические пределы применения распространенных устройств для промышленных измерений температур.

| Термометрическое свойство | Наименования устройств | Пределы длительного применения, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нижний | верхний |
| Тепловое расширение | Жидкостные стеклянные термометры | -190 | 600 |
| Изменение давления | Манометрические термометры | -160 | 600 |
| Изменение электрического сопротивления | -Электрические термометры сопротивления; -Полупроводниковые термометры сопротивления | -200 -90 | 500 +180 |
| Термоэлектрические эффекты (термо- э.д.с.) | -Термоэлектрические термометры (термопары) стандартизованные; -Термоэлектрические термометры (термопары) специальные. | -50 1300 | 1600 2500 |
| Тепловое излучение | - Оптические пирометры; - Радиационные пирометры; -Фотоэлектрические пирометры; - Цветовые пирометры; | 700 20 600 1400 | 6000 3000 4000 2800 |

Чувствительным элементом термометра называют часть термометра, преобразующую тепловую энергию в другой вид энергии для получения информации о температуре.

Различают термометры контактные и бесконтактные. Чувствительный элемент контактного термометра входит в непосредственное соприкосновение с измеряемой средой.

Пирометром называют бесконтактный термометр, действие которого основано на использовании теплового излучения нагретых тел.

Термокомплектом называют измерительную установку, состоящую из термометра, не имеющего собственной шкалы, и  вторичного прибора, преобразующего выходной сигнал термометра в численную величину.

2.1 Жидкостные стеклянные термометры.

Действие жидкостных термометров основано на различии коэффициентов теплового расширения термометрического вещества и оболочки, в которой оно находиться (стекло или реже кварц).

В качестве термометрического вещества могут применяться такие вещества как толуол, этиловый спирт, метиловый спирт,  керосин, петролейный эфир, пентан и др., но чаще всего применяют химически чистую ртуть.

Ее основными преимуществом является:

1) Не смачивает стекла;

2) Сравнительно легко получается в чистом виде;

3) При нормальном атмосферном давлении остается жидкой в широком интервале температур;

4) Давление насыщенных паров ртути при температуре  превышающей +356,58ºС (температура кипения ртути) невелико по сравнению с давлением насыщенных паров других жидкостей. Это дает возможность повысить температуру кипения ртути,  а вместе с тем расширить температурный интервал применения ртутных термометров путем небольшого увеличением давления над ртутью в капилляре.

Однако существует и недостаток – малый коэффициент расширения.

Термометры жидкостные стеклянные по назначению области применения могут быть разделены на следующие группы: образцовые, лабораторные, специального назначения, технические, метрологические, термометры для сельского хозяйства, бытовые.

Термометры в зависимости от назначения и диапазона измерений изготавливают из стекла различных марок.

По конструкции термометры различают двух видов: палочные и со вложенной шкалой.

В зависимости от метода градуировки и применения стеклянные жидкостные термометры делятся на две группы:

- термометры, применяемые при полном погружении;

- термометры, применяемые при неполном (частичном погружении).

Ртутные технические термометры изготавливаются только со вложенной шкалой, прямыми или угловыми, нижняя часть выполняется различной длины (от 66 до 2000 мм). При измерении нижняя часть термометра погружается в    измеряемую среду полностью.

Стеклянные термометры, применяемые в технике бывают следующих разновидностей:

1) Термометры, применяемые без введения поправок, к их показаниям (термометры широкого применения):

а) ртутные (от -35 до +600ºС);

б) жидкостные с органическим наполнителем (от -185 до +300ºС).

2) Термометры, к показаниям которых вводятся поправки:

а) ртутные с повышенной точностью (от -35 до +600ºС);

б) ртутные для точных измерений (от 0 до +500ºС);

в) жидкостные с органическим наполнителем (от -50 до +100ºС).

Основным достоинством стеклянных жидкостных термометров является простота в использовании и достаточно высокая точность измерения. К недостаткам можно отнести  плохую видимость шкалы и невозможность автоматической записи показаний, передачи показаний на расстояние и ремонт (разбитый термометр восстановить нельзя)