4 ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ

4.1Общие понятия

Давление характеризуется силой, равномерно распределенной по поверхности. Кроме единиц измерений принятых в системе СИ – н/м2 = Па, применяются такие единицы измерения как бар, миллиметр ртутного столба или миллиметр водяного столба, кгс/м2 или техническая атмосфера кгс/см2= 104 кгс/м2.

Соотношения с единицей системы СИ:

1 бар =105 н/м2;

1 мм. рт. ст. = 133,322 н/м2;

1 мм. вод. ст. = 9,806 н/м2;

1 кгс/см2 = 9,806 ·104 н/м2;

1 кгс/см2 = 0,9806 бар;

1 кгс/см2 = 735,563 мм. рт. ст.;

1 кгс/см2 = 104 мм. вод. ст.

По принципу действия устройства для измерения давления подразделяются на следующие группы:

жидкостные – в которых измеряемой давление уравновешивается давлением столба жидкости соответствующей высоты;

деформационные  – в которых измеряемое давление определяется по величине деформации различных упругих чувствительных элементов или по развиваемой ими силе;

грузопоршневые – в которых, измеряемое или воспроизводимое давление уравновешивается давлением, создаваемым массой поршня или грузов;

электрические – действие которых основано на зависимости электрических параметров манометрического преобразователя от измеряемого давления.

По наименованию различают следующие основные устройства (приборы) для измерения давления:

манометры – устройства для измерения давления или разности давлений;

барометры –  для измерения барометрического (абсолютного) давления атмосферного воздуха;

манометры избыточного давления – для измерения избыточного давления (выше атмосферного – барометрического), равного разности между абсолютным и барометрическим (атмосферным) давлением;

вакуумметры – для измерения вакуумметрического давления (ниже атмосферного), равного разности между барометрическим и абсолютным давлением или для измерения абсолютного давления ниже 100 кгс/м2.

мановакуумметры – для измерения избыточного и вакуумметрического давления;

дифференциальные манометры – для измерения разности двух давлений, ни одно из которых не является давлением окружающей среды.

4.2 Стеклянные жидкостные манометры

Стеклянные жидкостные приборы широко применяются в лабораториях и в промышленности при эпизодических измерениях. Как стационарные приборы в промышленности они используются редко.

Простейшим прибором для измерения давления, вакуума (разрежения) или разности давлений является стеклянный U-образный жидкостной манометр (рисунке 10) измеряемое давление  определяется высотой столба (м) уравновешивающей жидкости, ее плотностью (кг/м3) и плотностью среды      над уравновешивающей жидкостью

Рисунок 10 - Cтеклянный U-образный жидкостной манометр

,				(4.1)

где  – среднее значение ускорения силы тяжести. Если , то (1) упрощается и принимает вид:

(4.2)

Погрешность показаний стандартных U-образных стеклянных манометров не превышает ± 2 мм высоты h при температуре 20±5°С.  Верхний предел измерения манометров установлен в 100; 160; 250; 400; 600; 1000 мм. В этом случае приведенная погрешность измерения лежит в интервале от 2 до 0,2%.

Погрешность показаний возникает из-за неточности градуировки шкалы, влияния капиллярных сил (0,1—0,2 мм), не строгой вертикальности положения манометра (при отклонении на 2° — погрешность порядка 0,06%) и главное неточности отсчетов.

Отсчет трудно произвести без специальных приспособлений точнее ±  1мм.

Отсчет необходимо производить по двум уровням. Нельзя отсчитать уровень в одной трубке и результат умножить на два. Неодинаковый диаметр стеклянных трубок (внутренний диаметр может изменяться от 8,8 до 10,2 мм) может привести к большим дополнительным погрешностям.

Основной эксплуатационный недостаток U–образных манометров (отсчет по двум уровням) устраняется, если применить однотрубные (чашечные) манометры рисунок 11. Измеряемое избыточное давление Р в этом случае определяется по высоте изменения уровня в узкой трубке сечением  f от начального уровня.

а – с вертикальной трубкой; б – наклонной трубкой.

Рисунок. 11 - Схемы чашечных манометров:

(4.3)

где  F – сечение широкого сосуда.

Обычно отношение , что практически не вызывает заметных дополнительных погрешностей при отсчетах по одному уровню.

Для измерения малых давлений применяют стеклянные однотрубные манометры с наклонной трубкой (рис.2,б).

Измеряемое избыточное давление (при ) определяется

(4.4)