5.2 Пневмометрические трубки

Простые пневмометрические  трубки Пито, измеряющие динамическое давление имеют существенный недостаток их положение должно строго соответствовать направлению потока — отверстие одной трубки должно располагаться строго перпендикулярно к потоку, а другой строго параллельно даже небольшой перекос может внести существенные дополнительные погрешности.

Принципиально пневмометрические трубки можно применить для измерения расхода любых сред, давлений и температур. Однако обычно их используют лишь для газовых и жидких сред при небольшом статическом давлении.

В современной практике как правило применяют газообразные пневмометрические комбинированные трубки, позволяющие измерять динамическое давление потока. Одна из наиболее распространенных конструкций комбинированных пневмометрических трубок приведена на рисунке. 15.

Рисунок 15 – Пневмометрическая трубка

Трубка устанавливается входным отверстием навстречу потоку. Статическое давление измеряется рядом небольших отверстий на внешней поверхности трубки. Допустимо несовпадение оси трубки с направлением потока на несколько угловых градусов (по некоторым данным до 15°), при этом не должно возникать ощутимых дополнительных погрешностей.

Наружный диаметр трубки обычно равен 5—12 мм. Пневмометрическая трубка не будет заметно искажать поток, если  или если площадь трубки не превышает 0,25% площади трубопровода или канала.

Погрешности измерения расхода с помощью пневмометрических трубок определяются, в основном, погрешностями измерения динамического давления манометрами и погрешностями пересчета местных скоростей на среднюю.

5.3 Особые случаи измерения расхода с помощью сужающих устройств

Измерение при низких числах Рейнольдса. На практике возникает необходимость измерения расходов сред с повышенной вязкостью. В этих случаях использование стандартных сужающих устройств часто оказывается невозможным.

При малых числах Рейнольдса можно применить некоторые нестандартные сужающие устройства, обладающие постоянством коэффициента расхода  в достаточно  широком интервале чисел Рейнольдса. К таким устройствам, в первую очередь, относятся сдвоенные диафрагмы (двойные) диафрагмы и сопла с профилем в четверть круга.

Сдвоенные диафрагмы (рисунок 16) представляют собой две последовательно расположенные стандартные диафрагмы. Первая диафрагма с большим диаметром  проходного отверстия отстоит на расстоянии от второй с диаметром .Перепад давления определяется по давлениям до первой и после второй диафрагм. Основной диафрагмой является вторая; расчеты ведут по ней. Размеры первой диафрагмы устанавливаются в зависимости от второй и расстояния .

Значения чисел Рейнольдса, при которых коэффициент расхода остается постоянным, у сдвоенных диафрагм значительно ниже, чем у стандартных.

К сожалению, точные расчетные значения коэффициентов расхода остаются неизвестными из-за неясностей в оценке влияния шероховатостей внутренней поверхностей трубопроводов и  в  оценке поправок на остроту входных кромок диафрагм. Поэтому достоверные измерения расхода с помощью сдвоенных диафрагм можно производить лишь при индивидуальной их градуировке вместе с отрезками труб достаточной длины.

Сопла с профилем в четверть круга (рисунок 17) имеют простую геометрическую форму. Радиус профильной кривой зависит от диаметра  проходного отверстия сопла. При модулях  профиль сопла получается несколько меньше 90°. При соплах с профилем в четверть круга возможно считать коэффициент расхода постоянным при еще более низких значениях числа Рейнольдса, чем у сдвоенных диафрагм.

Такие сопла требуют точного изготовления, иначе может существенно измениться коэффициент расхода. Поправочный множитель на шероховатость трубопровода принимается при равно .

Для достоверных измерений рекомендуется проводить индивидуальную градуировку сопла вместе  с участками трубопроводов.

Рисунок 16 - Сдвоенные диафрагмы

а – для модуля m<0.4, б – для модуля m >0.4

Рисунок 17 -Сопла с профилем в четверть круга

Измерения на входе и выходе из трубопроводов.Измерения на входе и выходе имеют место, если сужающее устройство устанавливается у присоединения трубопровода к большим резервуарам или, обобщая, к неограниченному пространству. Схема установки стандартной диафрагмы на входе в трубопровод показана на рисунке 18. давление Р1 измеряется непосредственно в резервуаре, а давление Р2  – с помощью кольцевой камеры. Со стороны входного торца диафрагмы на диаметре d' 1,5d не должно быть никаких выступов от крепежных или других деталей. Перед диафрагмой, по ее оси, не должно быть никаких препятствий на расстоянии не 10 d, а в направлении, перпендикулярном оси,— на расстоянии l=4D. Измерения расхода на входе в трубопровод допустимы при условии, что число Рейнольдса, отнесенное к диаметру D трубопровода, будет Re 55000.

Рисунок. 18. - Схема установки стандартной диафрагмы на входе в трубопровод из резервуара.

Поправочный множитель k2 на шероховатость  принимают равным единице.

Чтобы провести измерения расхода на выходе из трубопровода, необходимо диафрагму установить, повернув ее на 180° и взаимно поменяв места измерения давлений Р1 и Р2. диафрагму рассчитывают обычным порядком.

Можно заменить стандартную диафрагму стандартным соплом (кроме случая истечения жидкости в газовую среду). Коэффициент  расхода сопла на входе в трубопровод принимается равным 0,99. На выходе из трубопровода коэффициент расхода сопла принимают по соответствующим таблицам с уменьшением на 0,5%.