9 Классы точности средств измерений

Класс точности средств измерений - обобщенная характеристика средств измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на точность, значения которых устанавливают в стандартах на отдельные виды средств измерений.

Класс точности средств измерений характеризует их свойства в отношении точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых с помощью этих средств.

Общие положения о делении средств измерений на классы точности и способы нормирования метрологических характеристик регламентированы ГОСТ 8.401-80.

Классы точности предложено обозначать числом, представляющим собой предел допускаемой относительной приведенной основной погрешности. Например, класс 1,5; допускаемая погрешность равна ±1,5%. Этот способ обозначения применяется для средств измерений с равномерной шкалой, и если погрешность определяется по формуле:

или                                           (7)

где Р выбирается из ряда 1·10n; 1,5·10n; 2·10n; 2,5·10n; 4·10n; 5·10n; 6·10n(n = 1,0;-1; -2 и т.д.), на циферблате таких приборов наносится число 1,5.

Если шкала прибора неравномерная, погрешность определяется по формуле (7), но за нормирующее значение принимается длина шкалы, класс точности обозначается также 1,5, а на циферблате наносится

В тех случаях, когда для нормирования используется допускаемая относительная основная погрешность, определяемая по формуле:

.                                            (8)

класс точности на циферблате прибора обозначается числом, помещенным в кружок 1,5.

Если пределы допускаемой относительной погрешности устанавливаются по формуле:

,                                                        (9)

где Хк - больший (по модулю) из пределов измерений; X - значение измеряемой величины на входе (выходе) средств измерений; с и d -положительные числа, выбираемые из ряда 1·10n; 1,5·10n; 2·10n; 2,5·10n; 4·10n; 5·10n (n = 1,0; -1; -2 и т.д.), то в документации обозначается «Класс точности c/d», а на циферблате прибора - c/d.

Единообразие средств измерений достигается путем:

- государственных испытаний;

- поверки;

- метрологической аттестации;

- калибровки средств измерений.