10 R, C, L  ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ САНДЫҚ ӨЛШЕГІШТЕРІ

Өлшегіш белдіктер электрлік тізбектің: кедергілер, индукциялығы, сыйымдылығы сияқты элементтерінің, яғни пассив электрлі шамалардың параметрлерін өлшеуге арналған. Олай болса, оларды белсендіру қажет, оның нәтижесінде пассив шамалар актив шамаларға - их кернеуге немесе Ix токқа түрленеді.  Белсендіру кезінде өлшеу нысанына қосымша қорек көзінен қуат беріледі. Дәл осылайша, теңестірілген белсенді шамалар да қалыптасады. Белсенді шаманың түріне қарай теңдестірудің контурын немесе торабын жасайды. Нәтижесінде, 10.1 суретте көрсетілген құрылымдық сызбаны алады.

Қорек

көзі

Басқару сызбасы

Қорек көзі

Салыс

тыру элементі

10.1 сурет - Көрсетілген белдікті теңдестіру шарты

,

мұндағы – кешенді кедергілер. 
 өлшенетін болсын, онда

теңдеуінен белдік теңдестіру күйіне  кедергілерінің кез-келгенін немесе олардың екеуін, немесе барлығын бірге өзгерту арқылы келтірілетіндігін көреміз.

10.2 сурет - Белдіктің сызбасы

Айнымалы токтың белдіктерін теңестіру модуль бойынша ғана емес, сонымен бірге фаза бойынша да жүзеге асырылады.

Егер белдік тұрақты токпен жұмыс істесе, теңдеу төмендегідей болады:

мұндағы – тұрақты токтың кедергілері.

Белдіктер автоматтандырылуы мүмкін.

Токтарды теңдестіретін белдіктердің негізгі артықшылығы тепе-теңдік индикаторының, қорек көзінің және кейбір иіндердің ортақ нүктесі болатындығында. Ортақ нүктені тұйықтау сызбалардың бөгеттерден қорғанысын арттыруға және оларды жиілік диапазонының кең ауқымында пайдалануға мүмкіндік береді. Оларды кешенді кедергілерді өлшеуге ғана қолдануға болады.

Өлшеудің сандық әдісі өлшенетін параметрді уақыттық интервалға ұқсас түрлендіруге және оны алдағы уақытта сандық тәсілмен өлшеуге болатындығында.

Белсенді кедергілер мен сыйымдылықтарды өлшеу үшін түрлендіру конденсатордың қайталанбайтын разрядтарының негізінде жүзеге асырылады. Түрлендіргіштің жұмыс істеуінің қағидаты конденсатор разряды тізбегінің  тұрақты уақытын белсенді кедергі арқылы анықтауға негізделген. Үлгі элементі ретінде резисторды, не болмаса конденсаторды таңдайды.

Сыйымдылықтың электронды-есептеу өлшегішінің құрылымдық сызбасы (11,3 сурет) екі бөліктен: өлшеу түрлендіргіші мен уақыттық интервалдың өлшеуішінен тұрады.

Уақыт интервалының сандық өлшеуіші

10.3 сурет - Сыйымдылықты электронды-есептеу өлшегішінің құрылымдық сызбасы

Бастапқы күйінде S1   кілті 1 жағдайда болады, ал Сx  конденсатор Е тұрақтандырылған кернеуге дейін зарядталған. Өлшеу басы басқару қондырғысынан беріледі, оның дабылымен кілт 2 жағдайына ауыстырылады да, конденсатордың Rобр резисторы арқылы экспоненциалдық заң бойынша разряды басталады.

.

Бұл кернеу салыстырушы қондырғының кіруіне келеді, оның екінші бір кіруіне  салмақ түскен кернеуі кіреді, мұндағы e = 2,7172…   кернеудің тепе-теңдік кезінде салыстырушы қондырғы импульс өндіреді, ол конденсатор разрядының басынан  уақыт интервалындағы қашықтықта орналасқан.  Осылайша, сыйымдылықты өлшеу конденсатордың разряд басымен берілген басқару қондырғысынан және салыстыру қондырғысының интервалды импульсымен түйістіріледі. Бастапқы импульспен бір мезгілде басқару қондырғысы уақыттық интервалдардың сандық өлшеуішінің көрсеткішін нольге апаратын  импульс шығаруды орындайды.

Сыйымдылықты өлшеу қателігі келесі құрамдас бөліктерден тұрады: салыстырушы қондырғының істен шығу шегінің тұрақсыздығы, үлгілі кедергінің қателігі, сандық өлшеуіштің қателігі. Тәжірибе жүзінде барлық қателік кіші есептеу  разрядының  1 (бірлік) өлшеу шегінің шамамен 1%  құрайды. Өлшенетін сыйымдылықтардың шамасы  100 пФ – 100 мкФ шегінде. Аспапты сондай-ақ белсенді кедергілерді өлшеуге де пайдалануға болады.  Бұл үшін  Cx орнына конденсатор орнату ғана қажет, ал өлшенетін резисторды Rобр қосу қажет.

Әдебиеттер

1 Кончаловский. В.Ю    .Цифровые   измерительные  устройства. –М.: Энергоатомиздат, 1985.

2 Шляндин. В.М.Цифровые измерительные устройства. –М.: Высшая школа, 1985.

3.Орнатский. П.П Автоматические измерения и приборы. Киев. Вища школа, 1986.

4 Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. –М: Высшая школа, 1985.

5  Федорков Б.Г. и др. Микросхемы ЦАП и АЦП:  Функционирование, параметры, применение. –М.: Энергоатомиздат, 1990.

6  Измерения в электронике: Справочник. Под ред. В.А.Кузнецова. -М.: Энергоатомиздат, 1987.

7  Мелик А.М., Шахназаров и др. Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. Энергоатомиздат. –М.: 1985.

8  Алиев Т.М.. Измерительная техника. –М.: Высшая школа, 1991.

9  Мирский Г.Я. Электронные измерения. –М:. Радио и связь, 1985.