3 ПОГРЕШНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Результат измерения любой величины будет отличаться от истинного значения измеренной величины. Отклонения результата измерения от истинного значения измеряемой величин называет погрешностью измерений.

Погрешности измерений связаны как с погрешностью измерительных приборов, так и с воздействием внешних влияющих величин, с неправильной фиксацией результата измерений и другими факторами. Следовательно, получить погрешность измерений меньше  чем погрешность средств измерений нельзя.

Следует отличать погрешность результата измерения данным прибором от погрешности самого прибора. Типичный пример: погрешность результата измерений стрелочным прибором включает в себя погрешность прибора и субъективную погрешность отсчета. В ЦИП эта составляющая исключена (объективный отсчет), но остаются другие. Погрешность результата содержит динамические и  статические составляющие, причем первые зависят не только от свойств прибора, но и от поведения исследуемого сигнала во времени. Давая характеристику точности собственно прибора, обычно имеют в виду только статические погрешности, а динамические свойства прибора характеризуют отдельно как реакцию на какой-либо стандартный входной сигнал (скачок, синусоиду) или в других формах (для ЦИП - количество измерений в секунду или время одного цикла измерения).

Таким образом, погрешность результата может быть больше погрешности прибора за счет динамических составляющих. Другой пример: методическая погрешность измерения напряжения, обусловленная    конечным    значением входного сопротивления вольтметра, входит в погрешность результата  измерения, но не является  погрешностью самого вольтметра.

Как уже отмечалось любое измерение сопряжено с округлением непрерывной величины Н до ближайшего уровня дискретной величины Д. Само это округление—не что иное, как некая погрешность, но в аналоговых приборах эту погрешность совершает человек, ее количественные характеристики субъективны, и естественно относить ее к погрешностям измерения, но не прибора. В ЦИП, где процесс НДК преобразования происходит автоматически, эта погрешность объективна и является одной из составляющих статической   погрешности  прибора.

Ее можно называть погрешностью округления, или погрешностью квантования, или погрешностью дискретности. Будем придерживаться последнего названия. Кроме погрешности дискретности общая статическая погрешность ЦИП содержит еще «инструментальную» (или «аппаратную») составляющую, вернее, множество составляющих — от несовершенства, неидеальности элементов прибора. Далее увидим, что сюда можно также отнести составляющую, обусловленную несовершенством не самих элементов, а как бы структурной схемы прибора, так что при усовершенствовании структурной схемы    ее можно    исключить.

Чтобы правильно оценивать погрешности, необходимо ясно представлять их происхождение. Классифицируют погрешности измерений по ряду признаков: форме выражения, причинам возникновения, характеру проявления, условиям применения и другим признакам.

По форме выражения погрешности измерений подразделяют на абсолютные и относительные. Погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины, называется абсолютной погрешностью измерения. Она определяется формулой

где  xизм– значение, полученное при измерении;  x – истинное значение измеряемой величины.

Поскольку истинное значение измеряемой величины остается неизвестным, на практике можно найти лишь приближенную оценку погрешности измерений.

Но абсолютная погрешность мало говорит о действительной точности измерений, если не сопоставить её с измеряемой величиной. Поэтому удобнее характеризовать качество измерений относительной погрешностью – отношением абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины

где  хg  – действительное значение измеряемой величины.

Относительная погрешность может бить выражена в процентах

Относительная погрешность измерений характеризует качество измерений: чем она меньше, тем качество выше.

Погрешность метода измерений (методическая) – это составляющая погрешности измерения, происходящая от несовершенства метода измерений. К ним относятся составляющие погрешностей, вызываемые влиянием средства измерения на измеряемую цепь. Например, погрешность измерения ЭДС источника вольтметром с конечным входным сопротивлением. При измерении другим методом, например, нулевым, эту погрешность можно исключить. Часто к методическим относят и погрешности, связанные с принятой моделью реального объекта измерения.

Инструментальная погрешность измерения - это составляющая погрешности измерения, зависящая от погрешностей применяемых средств измерения.

В соответствии с характером зависимости погрешностей средств измерений от значения измеряемой величины различает аддитивные и мультипликативные погрешности.

Аддитивная погрешность не зависит от значения входной величины средства измерения Она может быть вызвана смещением стрелки прибора, действием   термоЭДС и наводок в контурах сравнения, дрейфом нуля электронных усилителей.

Мультипликативная погрешность зависит от значения входной величины х и вызывается изменением чувствительности S средства измерения.

Итак, общая статическая погрешность ЦИП содержит погрешность дискретности и инструментальные погрешности.

Рассмотрим  погрешность дискретности. Возьмем времяимпульсный метод измерения. Обратим внимание на два обстоятельства: а) сигналы 1 и 2 (рисунок 3.1а) несинхронизированы, т. е. их взаиморасположение во времена произвольно; б) сигнал 1 неизменен, а длительность импульса в сигнале 2 может принимать бесчисленное множество значений — это непрерывная величина (H). На рисунке 3.1а) показано наихудшее в некотором смысле взаиморасположение сигналов 1 и 2 и соотношение между t и Т0 (t равно целому  количеству  периодов Т0).   Действительно,  в  этой ситуации малейшие

Рисунок 3.1 Погрешности дискретности

смещения сигнала 2 и малейшие изменения t могут давать три результата: N—1; N; N+1. Поскольку само значение t,  неизменно, это означает, что может возникать абсолютная погрешность ±q.

Здесь действуют два упомянутых выше фактора: во-первых, асинхронность сигналов 1 и 2; во-вторых, округление непрерывной величины t до ближайшего уровня дискретной величины NT0. Первый фактор обусловлен некоторым несовершенством структуры преобразования t в код, и его можно устранить, усовершенствовав эту структуру (рис 3.1б). Здесь начало интервала времени t определяется первым после фронта импульса Пуск переходом 1-0 сигнала 1 (рис. 3.1в), а на счетчик импульсов воздействуют переходы 0-1, Этим достигается не только синхронизация, но и такое взаиморасположение сигналов 1 и 2, при котором остается только второй фактор — округление t до ближайшего уровня NT0, что обусловливает абсолютную погрешность, не выходящую за пределы ±0,5q. Это — в чистом виде погрешность дискретности. На рис.3.1г показана зависимость результата измерения Nq от значения измеряемой величины U – в цифровом вольтметре при отсутствии всех инструментальных погрешностей, а также зависимость абсолютной погрешности дискретности д от U-. Как видно,

д = - 0,5q0,5q;      д таx=±0,5q.

Относительная погрешность дискретности в этом случае  соответственно  определяются  формулами

;

Отметим, что в дальнейшем под погрешность дискретности будет пониматься для общего случая, т. е. таx=± 1q.

К инструментальным погрешностям относятся аддитивная, мультипликативная и погрешность нелинейности.

Инструментальные погрешности зависят от погрешностей применяемых средств.

Неточность градуировки, конструктивные несовершенства, изменения характеристик прибора в процессе эксплуатации и т. д. являются причинами основных погрешностей инструмента измерения. Зависимости абсолютной и относительной инструментальных погрешностей от измеряемой величины показаны на рисунках 3.2-3.4.

Рисунок 3.2  Мультипликативная погрешность

Рисунок 3.3  Аддитивная погрешность

Рисунок 3.4  Погрешность нелинейности