10 ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ R, C, L

Измерительные мосты предназначены для измерения параметров элементов электрических цепей: сопротивлений, индуктивностей, ёмкостей, т.е. пассивных электрических величин. Следовательно, необходима их активизация, в результате которой пассивную величину преобразуют в активную – напряжение их или ток Ix. При активизации к объекту измерения подводится энергия от дополнительного источника питания. Подобным же образом формируется и уравновешивающая активная величина. В зависимости от вида активной величины образуют контур или узел уравновешивания. В результате получают структурную схему, изображенную на рисунке 10.1.

Рисунок 11.1 Структурная схема моста

Условие равновесия моста, схема которого приведена на рисунке 10.2.

,

где –комплексные сопротивления.
 Пусть измеряется , тогда из уравнения

видим, что в состояние равновесия мост может быть приведен изменением любого из сопротивлений или двумя из них, или всеми вместе.

Уравновешивание мостов переменного тока осуществляют не только по модулю, но и по фазе.

Рисунок 11.2 Измерительная схема моста

Если мост работает на постоянном токе, то уравнение  примет вид

где – сопротивления постоянному току.

Мосты могут быть автоматизированы.

Основным достоинством мостов с уравновешиванием токов является наличие общей точки у индикатора равновесия, источника питания и некоторых плеч. Заземление общей точки позволяет повысить помехозащищенность схем и применять их в широком диапазоне частот. Они применимы только для измерения комплексных сопротивлений.

Цифровой метод измерения заключается в аналоговом преобразовании измеряемого параметра во временной интервал и последующим его измерением цифровым способом.

Для измерения активных сопротивлений и ёмкостей преобразование осуществляется на основании апериодического разряда конденсатора. Принцип действия преобразователя основан на определении постоянной времени  цепи разряда конденсатора через активное сопротивление. В качестве образцового элемента выбирают либо резистор, либо конденсатор.

Структурная схема электронно-счетного измерителя ёмкости (рис. 11,3) состоит из двух частей: измерительного преобразователя и измерителя временного интервала.

В исходном состоянии ключ S1  находится в положении 1, а конденсатор Сx  заряжен до стабилизированного напряжения Е. Начало измерений задаётся управляющим устройством, сигналом которого ключ переводится в положение 2, и начинается разряд конденсатора через резистор Rобр по экспоненциальному закону

.

Это напряжение поступает на вход сравнивающего устройства, на другой вход которого поступает опорное напряжение , где e = 2,7172.

Рисунок 10.3 Структурная схема электронно-счетного измерителя ёмкости

Это напряжение поступает на вход сравнивающего устройства, на другой вход которого поступает опорное напряжение , где e = 2,7172…   В момент равенства напряжений сравнивающее устройство вырабатывает импульс, отстоящий от начала разряда конденсатора на интервал времени . Таким образом, измерение ёмкости сводится к измерению временного интервала, заданного началом разряда конденсатора с управляющего устройства, и интервальным импульсом устройства сравнения. Одновременно с начальным импульсом управляющее устройство вырабатывает импульс сброса, устанавливающий в нуль показания цифрового измерителя временных интервалов.

Погрешность измерения ёмкости содержит следующие составляющие: нестабильность порога срабатывания сравнивающего устройства, погрешность образцового сопротивления, погрешность цифрового измерителя. На практике суммарная погрешность составляет примерно 1% от предела измерений  1 (единица) младшего разряда счета. Величина измеряемых ёмкостей находятся в пределах 100 пФ – 100 мкФ. Прибор может быть использован также для измерения активных сопротивлений. Для этого стоит лишь вместо Cx установить конденсатор образцовой ёмкости, а измеряемый резистор включить вместо Rобр.

11 ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРОВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ

Применение микропроцессоров в измерительных приборах явилось одним из важнейших этапов в развитии приборостроения.

Следует отметить, что микропроцессоры не являются измерительными устройствами. Они предназначены для выполнения вычислительных и логических операций с высокой скоростью и точностью. Совместная их работа с аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми преобразователями в измерительной технике позволила резко повысить точность, надёжность и быстродействие приборов, расширить их возможности, создавать программируемые, полностью автоматизированные устройства.

Применение микропроцессоров позволило прежде всего улучшить метрологические характеристики – точность, чувствительность, помехоустойчивость. Повышение точности было достигнуто за счет введения калибровочных операций, позволяющих минимизировать как аддитивную, так и мультипликативную погрешность. Для исключения аддитивной составляющей погрешности АЦП его входные зажимы замыкаются накоротко и заземляются. При этом число, полученное на выходе АЦП, характеризующее смещение, запоминается. При измерении оно вноситься в результат как поправка.

Для исключения мультипликативной составляющей погрешности перед циклом измерения на вход АЦП подаётся воспроизводимая мерой величина А0. На выходе при номинальном значении чувствительности должно быть число В. Такое же число хранится в памяти микропроцессорной системы. При изменении чувствительности преобразователя на выходе АЦП получим число . Отношение В/В/, вычисляемое микропроцессором, вводиться как поправочный множитель.

Повышение пороговой чувствительности и помехоустойчивости приборов достигается обработкой сигнала по алгоритмам, приведённым в первой главе, или по другим алгоритмам, включающим операции вычисления оценки среднеквадратического отклонения результата измерения, решения вопроса, выполняется ли гипотеза о нормальном распределении вероятностей случайных погрешностей, а также операции вычисления доверительных границ случайных погрешностей.

Цифровая фильтрация сигналов позволяет повысить чувствительность и расширить диапазон измеряемых величин в сторону малых значений.

Рассмотренные приёмы позволяют полнее использовать метрологические свойства мер и приблизить погрешности измерительных приборов к погрешностям применяемых в них образцовых мер.

Важным направлением применения микропроцессоров в измерительной технике является возможность получения различных математических функций измеренных значений и решения систем уравнений, что позволяет сравнительно просто перейти от косвенных, совокупных или совместных измерений к прямым. Причём микропроцессорные вычислители могут осуществлять эти операции с высокой точностью, значительно превышающей точность аналоговых вычислительных устройств. Многие приборы, содержащие микропроцессоры, позволяют автоматически выполнять запрограммированные функциональные и логические преобразования, например:

1.Умножение найденного значения на константу.

2.Определение отклонения измеряемой величины от заданной в абсолютных единицах, относительных или в процентах.

3.Сложение или вычитание константы.

4.Вычисление отношений: деление на константу, нахождение частного от деления одного результата измерения на другой результат, деление константы на результат измерения.

5. Нахождение максимума и минимума из ряда измерений.

6. Определение выхода измеряемой величины за пределы уставки максимума и минимума. Представление результата измерения в логарифмических единицах.

8. Линеаризация зависимостей.

Применение микропроцессорной техники позволило создавать многофункциональные приборы, предназначенные для измерения нескольких параметров сигналов или характеристик объекта исследования. Функциональные возможности таких устройств определяются выполняемой программой, их можно легко видоизменить путем перехода к другой программе, хранимой в ПЗУ. Программируемая логика работы в отличие от жесткой создает гибкость перестройки, позволяет наращивать функции при модернизации прибора без существенных изменений в его схеме.

В результате сокращения числа компонентов в схеме прибора вследствие выполнения многих функций микропроцессорными системами уменьшились их габариты, вес, потребляемая мощность и стоимость. Существенно сократились сроки разработки измерительной аппаратуры.

Часто для получения новых свойств прибора не требуется значительных изменений в его схеме и тем более в конструкции. Разработка сводится к созданию необходимого программного обеспечения. Если учесть, что имеется библиотека совершенных типовых прикладных программ, то разработка программного обеспечения сводится к рациональному выбору имеющихся программ.

Пример структурной схемы микропроцессорного вольтметра показан на рисунке 11.1.

Коэффициент передачи масштабирующего устройства изменяется автоматически в зависимости от величины входного сигнала. Он работает по принципу устройства автоматического определения предела. АЦП производит аналого-цифровое преобразование. Быстродействие данного вольтметра будет определяться быстродействием АЦП, тогда время преобразования АЦП:

Масштабир

устройство

АЦП

Контрол-

лер

ЦОУ

(с дешиф)

ЦАП

Рисунок 12.1 Структурная схема микропроцессорного вольтметра

Период дискретизации также определяется быстродействием АЦП. Контроллер содержит микропроцессор, который позволяет найти и действующее значение напряжения, и амплитудное, и средневыпрямленное. Микропроцессор вычисляет значения этих напряжений и передает их на цифро-отсчетное устройство. ЦАП по сигналу контроллера может вырабатывать переменное напряжение с известными параметрами, которое применяется для калибровки вольтметра. Процесс калибровки может происходить и автоматически.

По приведенному принципу измерения строятся мультиметры, которые позволяют измерять разные параметры сигнала и цепи (,,,).

Частотный диапазон прибора определяется временем преобразования АЦП. Сейчас существуют АЦП, которые измеряют переменное напряжение с частотой до 100 МГц