Лекция 8. УСТРОЙСТВА СБОРА, ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ИЗМЕРИТЕЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Цветовые фотоэлектрические пирометры.

8.2. Измерители плотности газа (вакуумметры)

8.3. Термосопротивления .

8.4.Реостатные преобразователи или датчики активного сопротивления.

8.1. Цветовые фотоэлектрические пирометры.

Эти пирометры измеряют так называемую цветовую температуру. Раскаленное черное тело испускает лучи всех длин волн. При этом длина волны lмакс соответствующая максимальному излучению при данной температуре, может быть найдена как lмакс Т = const = 0,2884 (см. град.).

Это выражение носит название закона смещения, который положен в основу измерения температуры цветовыми пирометрами. Абсолютная температура тела Т определяется по длине волн, при которой имеет место максимум интенсивности излучения.

При промышленных измерениях температуры пирометрами принято определять отношение интенсивности излучения данного тела в луче двух заранее выбранных длин волн. Это отношение для каждой температуры будет различным и вполне однозначным и может служить критерием абсолютной температуры тела.

где С2 – постоянная (С2 = 1,432 см.град); l – длина волны, к которой относится интенсивность излучения (см); Il – интенсивность излучения (кКал/см2×см×час).

Пирометры, измеряющие цветовую температуру, применяются, как правило, с фотоэлементами.

Рассмотрим принцип действия одного из таких пирометров (рис. 3.24).

Рис. 8.24. Цветовой фотоэлектрический пирометр.

1 – линза; 2 – обтюратор; 3 – синхронный электродвигатель; 4 – фотоэлемент; 5 – усилитель; 6 – выпрямительный узел; 7 – коммутатор; 8 – логометр

Излучение от объекта измерения А фокусируется линзой 1 на обтюраторе 2, приводимом во вращение синхронным электродвигателем 3, и затем воспринимается фотоэлементом 4.

На диске обтюратора имеется ряд отверстий, половина которых закрыта красным светофильтром Сфк, а половина – синим Сфс. Таким образом, на фотоэлемент попадают то красные, то синие лучи. Благодаря наличию нескольких отверстий фототек оказывается промодулированным с несущей частотой, определяемой числом отверстий в обтюраторе и скоростью его вращения.

Модулированный ток в нагрузке фотоэлемента усиливается усилителем 5, а затем выпрямляется фазочувствительным выпрямительным узлом 6, после чего с помощью коммутатора 7 сигнал разделяется соответственно интенсивностей красных и синих лучей и воспринимается магнито-электрическим логометром 8. В качестве коммутатора используют обычно магнито-электрическое поляризованное реле, работающее синхронно с вращением диска обтюратора, т.е. таким образом, что переключение рамок логометра происходит одновременно со сменой светофильтра. Тогда в одной рамке логометра будет протекать ток, обусловленный интенсивностью красных лучей, а в другой – ток, обусловленный интенсивностью синих лучей в объекте излучения.

То обстоятельство, что цветовые пирометры измеряют функцию отношения интенсивностей излучения двух длин волн, имеет своим преимуществом уменьшение погрешности от неполноты излучения и независимость показаний от расстояния до излучающей поверхности и размеров последней.

При надлежащем режиме работы фотоэлемента фотоэлектрические цветовые пирометры могут обеспечить измерение температуры порядка 2500оС с погрешностью не более ±1%.

Погрешности термометров сопротивления и требования к измерительной цепи.

Наиболее существенной погрешностью термометров сопротивления является погрешность, обусловленная изменением сопротивления линии вследствие колебания температуры и окружающей среды.

При больших расстояниях между объектом измерения и измерительной схемой сопротивление линии может быть 5 Ом, тогда как начальное сопротивление термосопротивлений обычно составляет 46,53 или 100 Ом. Поэтому изменение сопротивления линии может внести существенную ошибку в измерения.

Для уменьшения этой погрешности обычно применяют трехпроводные линии связи (рис. 3.28).

Рис. 8.28. Трехпроводная схема включения термометра сопротивления.

1, 2 – провода

Здесь одна из вершин диагонали питания перенесена непосредственно к преобразователю. Благодаря этому сопротивление провода 2 суммируется с сопротивлением плеча R1, а сопротивление провода 1 –с плечом преобразователя RТ. Одинаковое изменение сопротивления в соседних плечах почти не отразится на равновесии моста в случае его работы в равновесном режиме.

При работе в неравновесном режиме погрешность также будет значительно меньшей, чем в случае двухпроводной линии.

Нагрев преобразователя термометра протекающим по нему током также создает погрешность. Для уменьшения этой погрешности следовало бы снижать ток до минимальной величины. Однако это ведет к потере чувствительности мостовой цепи и нужно применять высокочувствительный индикатор.

Поэтому ток через термопреобразователь выбирают порядка 10-15 мА.

Погрешность измерения вызывается за счет потери тепла излучением и через теплопроводность защитной трубы преобразователя, помещенного в исследуемую среду.

Потери через теплопроводность защитной трубы обычно невелики по сравнению с потерями на излучение и зависят от материала трубы.

Тепло Q1, получаемое трубой от испытуемой среды, выражается уравнением

, (3.7)

где x –коэффициент теплоотдачи;

F – поверхность трубы, погруженной в исследуемую среду;

(t-tСР) – разность температур измеряемой и трубы.

Тепло, теряемое трубой в результате лучистого теплообмена, равно

, (3.8)

где С – коэффициент лучеиспускания поверхности трубы; ТТ и ТСТ –температуры трубы и стенок, ограничивающих объем испытуемой среды (рис. 3.29); F1 – поверхность излучения трубы.

Рис. 8.29. Устройство теплоприемника термометра сопротивления

Для уменьшения коэффициента с поверхность трубы делают полированной. Кроме того, значение этого коэффициента зависит также и от материала трубы.

Если пренебречь потерями через теплопроводность трубы, обычно гораздо меньшие, чем потери на лучеиспускание, то уравнение теплового баланса трубы со средой будет

,

откуда погрешность измерения, обусловленная лучистым теплообменом, равна

. (3.9)

Из этой формулы видно, что наибольшее влияние на величину погрешности оказывают коэффициент теплоотдачи x, и разность температур трубы и стенок, поскольку они стоят в четвертой степени.

Для уменьшения погрешности можно увеличить x путем увеличения скорости обтекания защитной трубы исследуемой средой, поскольку x зависит от скорости среды.

Уменьшить же разность температур трубы и стенок можно применением тепловой изоляции стенок или путем экранирования защитной трубы цилиндрическим экраном с отверстиями для пропуска среды.

В случае экранирования труба оказывается в состоянии лучистого теплообмена лишь с экраном, температура которого значительно меньше отличается от температуры трубы, чем температура стенок.

Измерение нестационарных (меняющихся во времени) температур сопряжено с возникновением особого вида погрешностей измерения, называемых динамическими. Они проявляются в характерном запаздывании изменений показаний термоприемника относительно изменений измеряемой температуры объекта и обусловлены термической инерцией теплоприемника, необходимостью затраты времени на изменение его теплосодержания.

Характер динамических погрешностей измерения зависит от физических свойств теплоприемника и от характера изменения температуры объекта. Учет и исключение этого вида погрешности можно осуществить либо расчетным путем, либо с помощью соответствующих автоматических устройств.

Наличие термической инерции теплоприемников можно использовать для расширения диапазона измеряемых высоких температур. В этом случае теплоприемник периодически на короткое время опускается в исследуемую среду. Стационарная температура среды определяется по скорости изменения, сигнала теплоприемника в процессе его прогрева путем расчета по соответствующим весьма сложным формула

8.2.Измерители плотности газа (вакуумметры)

Измерение малых плотностей газа при помощи термосопротивлений основано на зависимости теплопроводности сильно разряженных газов от степени разрежения.

При плотностях газа, соответствующих области атмосферного давления, теплопроводность газа практически не зависит от плотности. Молекула газа, ударившись о нагретое термосопротивление, получает добавочную кинетическую энергию, определяемую температурой нагретого тела. Затем, по мере перемещения от нагретой поверхности к холодной, молекула сталкивается с целым рядом других молекул. Таким образом, в передаче тепла от нагретой поверхности к холодной участвуют много молекул, что статистически приводит к постоянству среднего по объему значения теплопроводности среды.

Однако при уменьшении концентрации, т. е. количества газа или воздуха в замкнутой камере, возрастает длина свободного пробега молекулы. Когда средняя длина свободного пробега молекулы становится величиной одного порядка с расстоянием между термосопротивлением и стенками камеры, теплопроводность газа определяется числом оставшихся молекул, т.е. плотностью (концентрацией) молекул в камере, практически независимо от температуры и давления газа.

Таким образом, естественной входной величиной таких преобразователей является концентрация, т.е. число молекул, находящихся в камере, а выходной величиной – температура (или сопротивление) термосопротивления.

Принципиальное устройство вакуумметра изображено на рис. 3.30.

Рис. 8.30. Устройство вакуумметра.

1 – лента

Термосопротивлением является лента 1, нагреваемая постоянным током. Амперметр А и реостат Rp предназначены для установки и поддержания постоянным значения нагревающего тока, которое было принято при градуировке прибора.

Для измерения температуры термосопротивления применена термопара ТП, рабочий спай которой приварен к середине термосопротивления. Термо-э.д.с. измеряется милливольтметром mV.

8.3. Термосопротивления .

Термосопротивление представляет собой проводник или полупроводник с током, с большим температурным коэффициентом, находящийся в теплообмене с окружающей средой.

Имеется несколько путей теплообмена:

1) конвекцией;

2) теплопроводностью среды;

3) теплопроводностью самого проводника;

4) излучением.

Интенсивность теплообмена проводника с окружающей средой зависит от следующих факторов:

1) скорости газовой или жидкой среды;

2) физических свойств среды (плотности, теплопроводности, вязкости);

3) температуры среды;

4) геометрических размеров проводника.

Эту зависимость температуры проводника, а следовательно, и его сопротивления от перечисленных факторов можно использовать для измерения различных неэлектрических величин, характеризующих газовую или жидкую среду: температуры, скорости, концентрации, плотности (вакуума).

Промышленность выпускает термосопротивления в разнообразном конструктивном исполнении типов ММТ, КМТ-4, МКМТ.

Достоинством таких термосопротивлений является очень высокой (отрицательный) температурный коэффициент сопротивления (2,5 – 4% на градус).

Недостатками полупроводниковых термосопротивлений является нелинейная зависимость их сопротивления от температуры (рис. 3.31) и большой разброс характеристик от образца к образцу. Это затрудняет получение линейной шкалы прибора и замену вышедшего из строя полупроводника. Кроме того, у них довольно мал температурный диапазон (-100…+120°).

Рис. 8.31. Вольтамперная характеристика полупроводникового термосопротивления

Применяя преобразователи для измерения различных величин, нужно стремиться к тому, чтобы все факторы, кроме измеряемой величины, как можно меньше влияли на изменение сопротивления термопреобразователя. Следовательно, требования к преобразователю, его погрешности и свойства будут определяться в зависимости от того, что измеряет прибор.

Поэтому целесообразно рассмотреть применение термосопротивлений на конкретных примерах.

Термоанемометры (приборы для измерения скорости газового потока)

Принцип действия. Если нагреваемое током термосопротивление погружено в жидкую или газовую среду, то его температура определяется режимом теплового равновесия между количеством тепла, подводимого к проволоке и отдаваемого в окружающую среду.

Если среда движется, т. е. представляет собой поток жидкости или газа, то отдача тепла путем конвекции превосходит все другие охлаждающие факторы и зависит от скорости потока.

Приборы, измеряющие скорость газового потока, называются термоанемометрами. На рис. 3.32 представлено принципиальное устройство термоанемометра.

Рис. 8.32. Устройство термоанемометра

1 – платиновая проволочка; 2 – манганиновые стерженьки; 3 – ручка; 4 – выводы

Термочувствительным элементом служит платиновая проволочка 1, прикрепленная к манганиновым стерженькам 2, которые, в свою очередь, крепятся к ручке 3 из изолирующего материала. Для включения преобразователя в измерительную цепь служат выводы 4.

Работа основана на измерении сопротивления проволоки 1, изменяющегося в зависимости от скорости газового потока.

Потеря проволокой тепла путем конвекции выражается следующей формулой:

,

где e – коэффициент теплоотдачи; F – поверхность проволоки в среде;

tпр и tср – соответственно температура проволоки и среды.

Здесь величина x зависит не только от скорости движения среды, но и от вязкости, теплоемкости и теплопроводности среды и поэтому величину x рассчитывают с помощью теории подобия.

Преобразователь термоанемометра включается обычно в мостовую цепь

(рис. 3.33).

Рис. 8.33. Схема включения преобразователя термоанемометра в мостовую цепь

Измерение можно производить, поддерживая постоянным либо ток I в неразветвленной части моста, либо напряжение питания моста (при работе в неравновесном режиме) или непрерывно поддерживая соответствующее равновесию моста значение соопротивления RПР термоанемометра путем изменения тока I (тогда мост будет находиться в режиме равновесия для каждого значения скорости V).

Градуировочная кривая R = f(V) при I = const показана на рис. 3.34. Как видно из рисунка, шкала прибора получается нелинейной.

Рис. 8.34.Градуировочная кривая шкалы прибора термоанемометра

Иногда для получения более линейной шкалы измеряют не ток I, а падение напряжения на платиновой проволоке Rк. Так как значение Rk вследствие нагревания проволоки током увеличивается при возрастании I, то зависимость I×Rк=f(V) оказывается более линейной, чем зависимость I=f(V), но при этом увеличивается инерционность.

Температуру проволоки термоанемометра можно еще измерить с помощью термопары (рис. 3.35).

Рис. 8.35. Схема измерения температуры нагревателя термоанемометра термопарой

Рабочий спай термопары приварен к середине нагреваемой проволоки RT и милливольтметр mV измеряет термо-э. д. с., развиваемую термопарой в зависимости от температуры сопротивления RT, а, следовательно, от скорости потока V.

Приборы, предназначенные для определения процентного содержания компонента газовой смеси, называются газоанализаторами. Принцип их действия основан на изменении сопротивления проводника в зависимости от теплопроводность смеси газов. Теплопроводность же газовых смесей, состоящих из газов, не вступающих в реакцию друг с другом, примерно равна среднему арифметическому теплопроводностей компонент смеси.

Для смеси из двух газов

, (3.40)

где lC12, lC1, lC2, – соответственно теплопроводности смеси и компонент;

а и b – процентное содержание компонент смеси.

Если необходимо определить процентное содержание газа, имеющего теплопроводность lC1, в смеси с другим газом, имеющим теплопроводность lC2, то выражение для lC12 можно написать

, (3.41)

т. е., измерив lC12 смеси и зная табличные значения lC1 в lC2 газов, образующих смесь, можно определить а (процентное содержание одного из газов).

Формула (3.40) дает лишь приближенную зависимость теплопроводности смеси от ее состава, поэтому на практике целесообразнее производить градуировку электрических газоанализаторов экспериментально, либо путем сравнения с образцовыми газоанализаторами, либо приготовляя в газгольдере смеси газов различных концентраций.

Формула (3.41) относится к измерению концентрации одного из компонентов двухкомпонентной смеси.

Измерение концентрации одного из компонентов более сложных смесей возможно лишь в том случае, когда все остальные компоненты газовой смеси имеют практически одинаковую теплопроводность, либо когда концентрация остальных компонентов постоянная.

На рис. 3.36 показано принципиальное устройство термоанемометра.

Рис.8.36. Устройство термоанемометра.

1 – проволока; 2 – камера

Проволока 1, закрепленная в камере 2, обтекается исследуемым газом, теплопроводность которого изменяется в зависимости от состава.

Материал проводника выбирается из тех же соображений, что и для термоанемометра.

8.4.Реостатные преобразователи или датчики активного сопротивления.

В датчиках активного сопротивления с изменением измеряемой величины изменяется их активное сопротивление. Следовательно, входной величиной реостатных преобразователей является перемещение движка реостата, механически связанного с измеряемой неэлектрической величиной, а выходной величиной – активное сопротивление.

На рис. 3.37 показано устройство реостатного преобразователя.

На каркас 1 из изоляционного материала намотана с равномерным шагом проволока 2. Изоляция проволоки на верхней границе каркаса зачищается и по металлу скользит щетка 3. Добавочная щетка 4 скользит по токосъемному кольцу 5. Обе щетки изолированы от приводного валика 6.

Рис. 8.37. Устройство реостатного преобразователя.

1 –каркас; 2 – проволока камера; 3 – щетка; 4 – добавочная щетка; 5 – токосъемное кольцо; 6 – приводной валик

Реостатные преобразователи выполняются как с проводом, намотанным на каркас, так и реохордного типа. В качестве материала провода применяют нихром, манганин, константан и др. В ответственных случаях, когда требования к износоустойчивости контактных поверхностей очень велики, или когда контактные давления очень малы, применяют сплавы платины с иридием, с палладием, рубидием, рутением, осмием. Провод реостата должен быть покрыт либо эмалью, либо слоем окислов для изоляции соседних витков друг от друга. Движки бывают из двух-трех проволочек (платина с иридием) с контактным давлением 0,003…0,005 Н или пластинчатые (серебро, фосфористая бронза) с усилием 0,05…0,1 Н. Контактная поверхность намотанного провода полируется; ширина контактной поверхности равна 2…3 диаметрам провода. Каркас реостатного преобразователя выполняется из текстолита, пластмассы или из алюминия, покрытого изоляционным лаком или оксидной пленкой. Формы каркасов самые разнообразные. Реактивное сопротивление реостатных преобразователей очень мало и им обычно можно пренебречь при частотах звукового диапазона.

При использовании реостатных преобразователей для измерения неэлектрических величин – часто ставится задача получить линейную зависимость угла отклонения a указателя от измеряемой неэлектрической величины F, несмотря на то, что ряд звеньев прибора между преобразователем и указателем, осуществляющих промежуточные преобразования, характеризуются нелинейной функцией преобразования.

В подобных случаях применяются функциональные реостатные преобразователи с нелинейным распределением сопротивления вдоль каркаса. Нелинейного распределения сопротивления вдоль каркаса достигают, например, изменяя высоту каркаса, шунтируя части линейного реостата постоянными сопротивлениями, применяя намотку с переменным шагом, намотку отдельных участков каркаса проводами разного диаметра или с разными удельными сопротивлениями.

Ниже представлены схемы наиболее распространенных приборов с реостатными преобразователями. Для схемы (рис. 3.38.а) ток I можно выразить формулой

, (3.42)

где l – отклонение движка, соответствующее текущему значению из меряемой величины; lH – номинальное отклонение, при котором сопротивление линейного реостата RР=0.

Рис. 8.38. Устройство приборов с реостатными преобразователями

Если отклонение движка угловое, то вместо l и lн следует поставить j и jH. Как видно из приведенной зависимости, связь тока с отклонением движка оказывается нелинейной и поэтому цепь, изображенную на рис. 3.38.а, применяют редко.

В цепи на рис. 3.38.б реостатный преобразователь включен делителем напряжения.

, (3.42)

Наличие в знаменателе члена  приводит к нелинейной зависимости входного напряжения Uj от отклонения j. Однако при очень большом значении сопротивления R0 (при использовании указателя, включенного через усилитель) – этот член оказывается равным 0, и связь между выходным напряжением Ujk и углом j становится линейной

, (3.43)

Цепи на рис. 3.38.в, г характеризуются нелинейностью, но позволяют при применении указателя с двухсторонней шкалой измерять отклонение измеряемой величины в обе стороны от нуля.

Нелинейность, обусловленная схемой на рис. 3.38.д очень невелика.

Показания прибора, изображенного на рис. 3.38.е, где в качестве указателя использован логометр, не зависят в известной степени от постоянства напряжения источника питания, так как отклонение логометра является функцией отношения токов, а следовательно, перемещения движка l.

Зависимость токов I1 и I2 от перемещения l в этой цепи нелинейна. Но, изменяя форму полюсных наконечников или сердечника измерительного механизма логометра, можно получить нужный вид зависимости  , а следовательно, и требуемый характер шкалы a =f(l) измерительного устройства. Реостатные преобразователи используются, как реостатные уровнемеры. Наиболее широкое распространение получили реостатные преобразователи в приборах для измерения уровня так называемые реостатные уровнемеры, используемые в самолетах, автомобилях и т.д. На рис. 3.39 представлена измерительная цепь бензиномера.

Рис. 8.39. Реостатный уравнемер

Измерителем здесь является магнито-электрический логометр, рамки которого включены последовательно с сопротивлениями R1 и R2 реостатного преобразователя. При изменении положения движка, связанного с поплавком, токи в обеих рамках изменяются с различными знаками, вследствие чего изменяется отношение этих токов, а следовательно, и отклонение стрелки указателя. Сопротивления r1 и r2 служат для регулировки прибора на заданный предел измерения. Шкала указателя градуируется в литрах.

Пружинный акселерометр. На рис. 3.40. представлена принципиальная схема пружинного датчика ускорения с реостатным преобразователем.

Рис. 8.40. Устройство пружинного датчика ускорения с реостатным преобразователем

Масса m подвешена на пружинах С. При наличии вертикального ускорения под действием силы инерции F=mx движок Д, связанный с массой, перемещается по реостату R. Выходное напряжение пропорционально действующему ускорению. Предел измерения прибора определяется жесткостью пружин С и величиной массы.

Реостатные преобразователи могут быть использованы для измерения виброускорений и виброперемещений с ограниченным частотным диапазоном.

ельные цепи также аналогичны цепям термоанемометра.