ЛЕКЦИЯ 10

Измерение электрических величин.

Измерение тока и напряжения.

Для измерения величины тока в какой-либо цепи последовательно в цепь включают амперметр. Для измерения значения напряжения на каком-либо участке электрической цепи на элементе цепи подсоединяется параллельно им вольтметр.

а                                                                 б

Рис 7.6

В установках постоянного тока  Рис 7.6 а) применяются, как правило приборы магнитоэлектрической системы, в установках переменного тока используют преимущественно приборы электромагнитной системы.

Между амперметром и вольтметром нет принципиальной разницы. Показания обоих приборов пропорциональны току, протекающему по рамке. Однако соответственно их назначению к ним предъявляют совершенно противоположные требования: амперметр должен иметь возможно меньшее сопротивление, а вольтметр возможно большее сопротивление. Для уменьшения погрешности измерения необходимо чтобы сопротивление амперметра было на два порядка меньше, а сопротивления вольтметра на два порядка больше сопротивления любого элемента измерения цепи.

Для расширения предела измерения  Рис 7.6  б) амперметра ( в k раз) в цепях постоянного тока служат шунты-резисторы, включаемые параллельно амперметру (рис. 7.6,a).

Сопротивление шунта определяется из соотношения

rш (Imax – Iа,н) = rаIа,н ,

где Imax — наибольшее значение тока в контролируемой цепи (предел измерения тока амперметром при наличии шунта);

Iа,н — предельное (номинальное) значение тока прибора при отсутствии шунта.

Отсюда    	.

Значение тока I в контролируемой цепи при существующей нагрузке определяется из соотношения

,

где Iа — показание амперметра.

Шкалу амперметра часто градуируют с учетом включенного шунта; тогда значение измеряемого тока I отсчитывается непосредственно по шкале прибора.

В цепях переменного тока для расширения пределов измерения амперметров используют трансформаторы тока.

Для расширения предела измерения вольтметра (в k раз) в цепях напряжением до 500 В обычно применяют добавочные резисторы, включаемые последовательно с обмоткой вольтметра (рис. 7.6, б).

Сопротивление добавочного резистора rд определяют из соотношения

,

где Umax - наибольшее значение измеряемого напряжения (предел измерения напряжения вольтметром при наличии добавочного резистора); Uв,н — предельное (номинальное) значение напряжения прибора при отсутствии добавочного резистора. Отсюда

.

Значение фактически измеряемого напряжения U определяется из соотношения

,  U = kUв,

где Uв — показание вольтметра.

Шкалу вольтметра градуируют с учетом включенного добавочного резистора.

В цепях переменного тока высокого напряжения для расширения пределов измерения вольтметров применяют трансформаторы напряжения.