2 АНАЛОГОВЫЕ Электромеханические измерительные приборы

Аналоговые электромеханические измерительные приборы относят к приборам прямого преобразования. Они состоят из электрического преобразователя (измерительной цепи), электромеханического преобразователя (измерительного механизма) и отсчетного устройства (рисунок 2.1).

| X | Измерительная цепь | Y | Измерительный механизм |  | Отсчетное устройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2.1 Структурная схема электромеханического

измерительного прибора

Измерительная цепь прибора обеспечивает преобразование электрической измеряемой величины X в некоторую промежуточную электрическую величину Y (ток или напряжение), функционально связанную с измеряемой величиной. Величина Y непосредственно воздействует на измерительный механизм.

Различные измерительные цепи, представляющие собой совокупность преобразовательных элементов (резисторов, конденсаторов, выпрямителей, термопреобразователей и др.), позволяют использовать один и тот же измерительный механизм при измерениях разнородных величин, напряжения, тока, сопротивления, меняющихся в широких пределах.

Измерительный механизм преобразует электромагнитную энергию в механическую, необходимую для отклонения его подвижной части на некоторый угол , однозначно несущий информацию об измеряемой величине. Движение подвижной части механизма описывается дифференциальным уравнением, основанным на втором законе Ньютона для вращающихся тел:

(2.1)

где J    момент инерции подвижной части;

угол поворота подвижной части;

механические моменты, действующие на подвижную часть;

угловое ускорение подвижной части.

На подвижную часть измерительного механизма при её движении воздействуют:

а) вращающий момент, определяемый производной от энергии магнитного или электрических полей  по углу поворота. Вращающий момент является некоторой функцией измеряемой величины X, а, следовательно, Y  и

(2.2)

б) противодействующий момент, создаваемый либо механическим, либо электрическим способом. Для механического противодействующего момента справедливо равенство:

,                                              (2.3)

где   удельный противодействующий момент на единицу угла закручивания спиральной пружины или упругой растяжки.

в) момент успокоения, создаваемый различными демпфирующими устройствами, всегда направленный навстречу движению и пропорциональный угловой скорости отклонения

,                                              (2.4)

где    коэффициент успокоения.

После подстановки (2.2) - (2.4) в (2.1) получим дифференциальное уравнение движения подвижной части измерительного механизма

(2.5)

В установившемся режиме отклонение подвижной части механизма определяется равенством вращающего и противодействующих моментов, так как первые два члена уравнения (2.5) равны нулю. Подстановкой в равенство  аналитических выражений моментов получают уравнение шкалы прибора, показывающее зависимость угла отклонения  подвижной части от значения измеряемой величины и параметров измерительного механизма.

В зависимости от способа преобразования электромагнитной энергии в механическое угловое перемещение подвижной части приборы делят на:

магнитоэлектрические,

электромагнитные,

электродинамические (ферродинамические),

электростатические,

индукционные.

В отличие от перечисленных систем приборов, где противодействующий момент создаётся механическим способом, существует целый класс измерительных приборов, где противодействующий момент создаётся также как и действующий, т.е. электрическим способом. Такие приборы называют логометрами.

На каждый измерительный прибор наносят условные обозначения. Как правило, на приборе обозначают: единицу физической величины, класс точности, род тока, используемое положение прибора. На шкале прибора указывают также условное обозначение типа измерительного механизма.

Условные обозначения представлены в таблице 2.1.

2.1  Магнитоэлектрические  приборы

Магнитоэлектрические приборы состоят из магнитоэлектрического измерительного механизма с отсчетным устройством и измерительной цепи. Эти приборы применяют для измерения постоянных токов и напряжений, сопротивлений, количества электричества, а также для индикации малых токов и напряжений (гальванометры).

Вращающий момент в измерительном механизме магнитоэлектрического прибора возникает в результате взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля катушки с током (рамки). Конструктивно магнитоэлектрические измерительные механизмы выполняются с подвижной катушкой и с подвижным магнитом, но наибольшее распространение получили с подвижной катушкой. Его конструкция представлена на рисунке 2.1.

Таблица 2.1

Рисунок 2.1

Магнитная цепь образуется постоянным магнитом 1, магнитопроводом 2 с полюсными наконечниками 3 и цилиндрическим сердечником 4. Равномерный кольцевой зазор, образованный полюсными наконечником и сердечником, составляет примерно 2 мм и обеспечивает создание в зазоре сильного и равномерного радиального магнитного поля. В воздушном кольцевом зазоре размещается подвижная прямоугольная рамка 5, свободно охватывающая сердечник. Рамка устанавливается на полуосях, опирающихся на подпятниках 6, связанных с корпусом прибора. На одной из полуосей укреплена стрелка 7, служащая указателем. Для создания противодействующего момента используются две спиральные пружинки 8, служащие одновременно для подвода тока к рамке.

Уравнение преобразования, то есть зависимость угла поворота рамки от протекаемого через нее тока можно получить, используя соотношения (2.2) и (2.3).

На рисунке 2.2 изображено схематическое устройство магнитоэлектрического механизма с катушкой состоящей из одного витка, показаны направление тока I, магнитного поля B и сил F, образующих вращающий момент Мвр , для нахождения которого необходимо найти полную электромагнитную энергию.

,	   (2.6)

где Wп.м.  энергия постоянного магнита, L  индуктивность рамки,   магнитное потокосцепление, равное произведению числа магнитных силовых линий, пересекаемых активными сторонами рамки на число витков рамки n.

Обозначив размеры рамки b (ширина) и l (длина) найдем магнитное потокосцепление:

, 	   (2.7)

где В  индукция в зазорах,   площадь пересечения рамкой магнитных силовых линий,   площадь рамки.

Рисунок 2.2

Вращающий момент определится из (2.7), используя соотношение (2.2). Поскольку энергия постоянного магнита и энергия рамки с током не изменяются от угла поворота, то и производные от них будут равны нулю. В этом случае вращающий момент определится:

.	   (2.8)

В установившемся режиме вращающий момент будет уравновешен противодействующим моментом, создаваемым возвратной пружинкой , из чего найдем угол отклонения подвижной части магнитоэлектрического механизма:

,                                                        (2.9)

где S  чувствительность прибора.

Из (2.9) следует, что, во-первых, шкала измерительных приборов равномерна, так как чувствительность не зависит от угла поворота рамки, и, во-вторых, направление отклонения определяется направлением тока, то есть отклонение определяется постоянным током. При подаче на прибор периодического тока произвольной формы, приборы магнитоэлектрической системы реагируют только на постоянную составляющую, определяемую известным соотношением:

.	 (2.10)

Магнитоэлектрические измерительные приборы имеют высокую чувствительность, создаваемую сильным собственным магнитным полем; большую точность из-за высокой стабильности элементов и незначительного влияния внешних магнитных полей; слабое влияние на режим измеряемой цепи из-за малого потребления мощности; хорошее успокоение; равномерность шкалы.

К недостаткам относят: сложность изготовления, плохую перегрузочную способность, влияние температуры на точность измерения.

Магнитоэлектрические измерительные приборы используют:

1. В многопредельных широкодиапазонных амперметрах, вольтметрах для непосредственных измерений в цепях постоянного тока.

Изменение пределов измерения тока производится включением шунтов параллельно прибору, как показано на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3

2. Изменение пределов измерения напряжения производят включением добавочных сопротивлений последовательно с измерительным прибором, как показано на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4.

3. В аналоговых омметрах используется как параллельное, так и последовательное включение измерительного механизма с измеряемым сопротивлением. Схемы включения показаны на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5

4. В комбинированных аналоговых вольтметрах и амперметрах с преобразователями (выпрямительным, термоэлектрическим и др.), для измерения переменных токов и напряжений. Схемы выпрямительных амперметров однополупериодного и двухполупериодного выпрямления показаны соответственно на рисунке 2.6,а и 2.6, б.

Выпрямительные вольтметры для измерения переменных напряжений отличаются от выпрямительных амперметров включением последовательно с прибором добавочных сопротивлений.

Рисунок 2.6.

4. В качестве гальванометров используются высокочувствительные механизмы с неградуированной шкалой. Применяется в качестве нуль - индикаторов, измерения малых токов и напряжений, а так же количества электричества. Высокая чувствительность гальванометров достигается, главным образом, путем уменьшения противодействующего момента, создаваемого не возвратными пружинками, а упругими растяжками, на которых подвешена рамка. Растяжки используются также для подвода тока к рамке.