4 ЦИФРОВЫЕ  МЕТОДЫ  ИЗМЕРЕНИЯ  НАПРЯЖЕНИЯ

Цифровые измерительные приборы (ЦИП) автоматически преобразуют непрерывную измеряемую величину или её аналог (физическую величину, пропорциональную измеряемой) в дискретную форму, подвергают цифровому кодированию и выдают результат измерения в виде чисел появляющихся на отсчетном устройстве или фиксируемых цифропечатающим устройством. Среди измерительных приборов особое место занимают цифровые вольтметры, обеспечивающие автоматический выбор предела и полярности измеряемых напряжений; автоматическую коррекцию погрешностей; высокую точность измерения (0,01 - 0,001)% при широком диапазоне измеряемых напряжений (от 0,1 мкВ до 1000 В); документальную регистрацию с помощью цифропечатающих устройств; ввод измерительной информации в ЭВМ и сложные информационно-измерительные системы.

Цифровой вольтметр содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и устройство цифрового отсчета. В некоторых вольтметрах роль АЦП выполняет кодирующее устройство.

По способу преобразования различают цифровые вольтметры с поразрядным кодированием, с частотно-импульсным преобразованием, относящимся к интегрирующим вольтметрам, с время-импульсным преобразованием, относящимся к вольтметрам прямого преобразования, с двойным интегрированием и пр.

По структурной схеме АЦП вольтметры делятся на вольтметры прямого и уравновешивающего преобразования, которые различаются отсутствием, либо наличием обратной связи с выхода на вход, где входная величина в процессе преобразования уравновешивается выходной.

Рисунок 4.1

В основу работы цифровых вольтметров постоянного тока с время-импульсным преобразованием положен время-импульсный метод преобразования постоянного напряжения в пропорциональный интервал времени с последующим измерением длительности интервала цифровым способом. Структурная схема вольтметра представлена на рисунок 4.1. Измеряемое напряжение подаётся на входное устройство, в котором напряжение приводится к некоторому номинальному пределу с помощью делителя напряжения и далее поступает на усилитель постоянного тока. В усилителе оно усиливается до величины, не превышающей максимального уровня сигнала генератора линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН), чтобы обеспечить сравнение этих напряжений. Запуск схемы осуществляется управляющим устройством, импульсы которого одновременно производят сброс счетчика перед каждым измерением и срабатывание формирователя измерительных импульсов. Работа цифровой части вольтметра поясняется временными диаграммами (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2

Импульсы управляющего устройства (рисунок 4.2,а) запускают ГЛИН,       вырабатывающий симметричное линейно-изменяющееся напряжение       (рисунок 4.2,б). Это напряжение, являющееся образцовым, поступает на устройство сравнения (компаратор) двух напряжений, где производится сравнение измеряемого напряжения с выхода усилителя постоянного тока и напряжения ГЛИН. В момент равенства двух напряжений устройство сравнения вырабатывает импульс (рисунок 4.2,г), которым производится срабатывание формирователя импульсов, роль которого выполняет триггер с раздельным запуском. Другое срабатывание триггера осуществляется импульсом управляющего устройства, проходящего через линию задержки, осуществляющую задержку импульса на величину, равную половине прямого хода сигнала ГЛИН       (рисунок 4.2,в). Таким образом длительность импульса формирователя (рисунок 4.2,д) будет пропорциональна измеряемому напряжению

,					   (4.1)

где k – коэффициент пропорциональности, характеризующий угол наклона пилообразного напряжения. Импульс формирователя поступает на ключ, пропускающий за это время сигналы генератора счетных импульсов на вход счетчика. Цифровое измерительное устройство отображает на цифровом табло количество счетных импульсов  (рис. 4.2,е). Полярность измеряемого постоянного напряжения определяется очерёдностью срабатывания формирователя импульсов и соответствующий сигнал «» или «+» подаётся в цифровое измерительное устройство.

Погрешность измерения зависит от линейности и отклонения скорости изменения пилообразного напряжения от номинальной, стабильности частоты генератора счетных импульсов, чувствительности сравнивающего устройства, точности установки импульса нулевого уровня и др. Одним из основных недостатков вольтметров с время-импульсным преобразованием является влияние различных помех на результат измерения, в частности помех частоты 50 Гц промышленной сети. Наибольшая погрешность определяется пиковым значением напряжения помехи.

Для ослабления помех применяют частотно-импульсные (интегрирующие) вольтметры, которые измеряют среднеарифметическое значение напряжения за время, значительно превышающее период помехи, или кратное одному или нескольким её периодам.

В цифровом вольтметре с частотно-импульсным преобразованием осуществляется преобразование напряжения в частоту, пропорциональную измеряемому напряжению. Вольтметр содержит интегратор – устройство, выходное напряжение которого пропорционально интегралу по времени от входного напряжения

,					   (4.2)

где 	k – постоянная интегрирования;

T – время интегрирования.

Структурная схема вольтметра с импульсной обратной связью представлена на рисунке 4.3,а.

Измеряемое напряжение Ux интегрируется и подаётся на устройство сравнения, на другой вход которого поступает напряжение U0 от источника образцового напряжения. В момент равенства выходного напряжения интегратора Uинт  и напряжения U0  устройство сравнения включает формирователь импульсов обратной связи, формирующий в течение интервала времени tос импульс амплитудой Uос постоянной вольт-секундной площади (рисунок 4.3,б). Цикл работы формирователя определяется интервалом времени , зависящим от значения напряжения Ux.

Рисунок 4.3

Обозначая ;  для прямоугольной формы импульсов амплитудой Uос, имеем

.				   (4.4)

Произведя простейшие математические преобразования и, заменяя , получим

.				   (4.5)

Вводя , уравнение преобразования можно записать в виде

,			   (4.6)

т. е. параметры преобразователя не зависят от емкости С и образцового напряжения U0  и определяются только отношением сопротивлений интегратора и стабильностью площади импульсов обратной связи. Подобные схемы могут обеспечить общую погрешность преобразования не более 0,1%.

На значение общей погрешности существенное влияние может оказать дрейф нуля интегратора, поэтому в преобразователях малых напряжений в частоту используют различные способы компенсации дрейфа нуля интегратора, не ухудшая его быстродействия.

Метод время-импульсного преобразования в сочетании с двойным интегрированием позволяет эффективно ослабить влияние помех, измерить напряжение обеих полярностей, получить входное сопротивление равное единицам гигаОм, и малую погрешность измерения без предъявления особых требований к постоянству линейно-изменяющегося напряжения.

Вольтметр (рисунке 4.4,а) содержит интегратор, на вход которого подаётся напряжение Ux либо U0. Измерение напряжения выполняется в два такта. На первом такте (интегрирование «вверх») интегральное значение измеряемого напряжения запоминается на выходе интегратора, на втором такте (интегрирование «вниз») интегральное значение измеряемого напряжения преобразуется во временной интервал t, в течение которого на счётчик от генератора счётных импульсов поступают импульсы образцовой частоты f0. Число прошедших импульсов N выражает значение измеряемого напряжения, т.е. , где k  – постоянный коэффициент пропорциональности.

Следует заметить, что в отличие от вольтметра с частотно-импульсным преобразованием, где интегральное значение измеряемого напряжения сравнивается с образцовым напряжением, являющимся мерой, и окончание интегрирования определяется равенством этих двух значений, в вольтметре с двойным интегрированием образцовой мерой является частота генератора счетных импульсов, и окончание интегрирования определяется переполнением счётчика, а источник образцового напряжения определяет лишь постоянство интегрирования «вниз».

В исходном состоянии все ключи К1, К2, К3 разомкнуты. В начале первого такта (в момент пуска) устройство управления вырабатывает прямоугольный импульс калиброванной длительности

,

где 	Nm – максимальная емкость счетчика импульсов,

n – целое число.

Этим импульсом открываются ключи К1, и К3, в результате чего на вход интегратора поступает измеряемое напряжение, а импульсы генератора счетных импульсов поступают на счётчик. На выходе интегратора напряжение возрастает по линейному закону  (рис. 4.4,б), пропорционально Ux

,					   (4.7)

где 1 – постоянная интегрирования на первом такте. Интегрирование «вверх» закончится в момент переполнения счетчика. Интегральное значение измеряемого напряжения при этом на выходе интегратора достигнет величины

.					   (4.8)

Рисунок 4.4

В этот же момент импульс управляющего устройства закроет ключ K1 и откроет ключ K2, в результате чего к входу интегратора приложится от источника образцового напряжения U0, полярность которого обратна полярности входного измеряемого напряжения. В этот момент закончится интегрирование «вверх» и начинается интегрирование «вниз». Напряжение интегратора начинает убывать по линейному закону пропорционально напряжению U0

,				   (4.9)

где	2 – постоянная интегрирования на втором такте. Интегрирование «вниз» закончится в тот момент, когда сработает сравнивающее устройство, где производится сравнение напряжения интегратора с нулевым потенциалом. В этот момент размыкаются ключи K2 и K3. Прохождение импульсов на счётчик от генератора прекращается, и счётчик зафиксирует количество импульсов только за время второго такта интегрирования, т.е. за время t на счетчик поступит количество импульсов

,					 (4.10)

где 	t – определится из условия равенства нулю напряжения интегратора

.			 (4.11)

Из этого выражения определим значение t при условии равенства постоянных интегрирования

.					 (4.12)

Учитывая (4.12), найдём число импульсов счётчика из выражения (4.10)

.

Длительность интегрирования «вверх» и значение образцового напряжения могут поддерживаться постоянными с высокой точностью и, поэтому погрешность преобразования напряжения во временной интервал при этом методе незначительна.

Ослабление детерминированных помех, основной из которых является помеха промышленной частоты, производится выбором частоты генератора счётных импульсов и емкостью переполнения счетчика таким образом, чтобы длительность интегрирования «вверх» была равна или кратна периоду помехи.

Погрешности измерения напряжений цифровыми вольтметрами подразделяют на погрешности аналогового и погрешности дискретного преобразования.

К погрешностям аналогового преобразования относят погрешности нелинейности ГЛИН; погрешности, вносимые входными устройствами; погрешности устройств сравнения, основная из которых определяется нестабильностью уровня срабатывания; погрешности интеграторов из-за дрейфа нуля УПТ, нестабильности входящих в него элементов и др.

К погрешности дискретного преобразования относят погрешности квантования и погрешность счетчика импульсов. Погрешность квантования, в свою очередь, состоит из погрешности дискретности, возникающую при формировании пачки импульсов в ключевых устройствах, и погрешности из-за нестабильности частоты генератора счётных импульсов.

При равновероятном законе распределения случайной погрешности дискретности в начале и в конце импульса, открывающего ключ прохождения счётных импульсов, общий закон распределения погрешности будет иметь треугольный (Симпсона) закон распределения. Из теории вероятности известно, что для треугольного закона распределения среднеквадратическая погрешность дискретности будет равна

,					 (4.13)

где 	Т0 – период частоты генератора счетных импульсов.

Обозначая нестабильность частоты генератора через 0, найдём суммарную погрешность квантования

.				           (4.14)

Общая относительная погрешность дискретного преобразования измеряемого напряжения определится

,					 (4.15)

где	t – длительность временного интервала аналого-цифрового преобразователя вольтметра.

Максимальная относительная погрешность дискретности временной пачки импульсов будет равна 1 импульс генераторов счетных импульсов, т. е. длительности одного периода, поэтому максимальная относительная погрешность дискретности определится

,

и будет тем меньше, чем больше измеряемое напряжение.

Все приведенные цифровые вольтметры являются цифровыми приборами прямого преобразования, поскольку в них отсутствует обратная связь с выхода на вход. В отличие от них в приборах компенсационного (уравновешивающего) преобразования имеется общая отрицательная обратная связь с выхода на вход, т.е. входное напряжение в процессе преобразования уравновешивается выходной величиной. Основные характеристики такой структуры по сравнению с цифровыми приборами прямого преобразования – более низкое быстродействие из-за необходимости дополнительного времени для процесса уравновешивания, но более высокая точность за счёт использования общей отрицательной обратной связи и опорных мер для сравнения.

Наиболее часто применяемые схемы неполной компенсации могут быть описаны уравнением

,

откуда

,				 (4.16)

где	Uвых  – код выходного сигнала (показание прибора);

kос  – коэффициент передачи преобразователя обратной связи;

k – коэффициент передачи цепи прямого преобразования.

Систематические погрешности преобразования могут быть найдены из выражения (4.16), используя общую формулу для нахождения погрешностей косвенных измерений

,			 (4.17)

где с,k  – систематическая погрешность коэффициента прямого преобразования, c,ос  – систематическая погрешность цепи обратного преобразования.

Решая уравнение (4.17), и, переходя к относительной погрешности измерения, получим

.			 (4.18)

Из (4.18) видно, что общая относительная погрешность цифровых вольтметров уравновешивающего преобразования определяется, в основном, относительной погрешностью преобразователя обратной связи и очень мало зависит от погрешности цепи прямого преобразования. Поэтому в цифровых измерительных приборах обычно используют опорные элементы достаточно высокой точности и стабильности.

Одним из приборов уравновешивающего преобразования является цифровой вольтметр с поразрядным кодированием, в котором происходит последовательное сравнение значений измеряемой величины с рядом дискретных значений образцовой величины.

Схема такого вольтметра представлена на рисунке 4.5,а.

Измеряемое напряжение через аттенюатор подаётся на устройство сравнения, на второй вход которого поступает дискретное компенсационное напряжение, создаваемое источником образцового напряжения и дискретным компенсатором. Компенсатор состоит из трех декад (рисунок 4.5,б), содержащих четыре резистора «весом» 2, 4, 2, 1 и из добавочной декады, содержащей один резистор весом 1. Значение сопротивлений резисторов каждой декады отличается от значений сопротивлений резисторов следующей декады в 10 раз (на рисунке 4.5,б показана одна декада резисторов).

Сначала резисторы R4 – R7 заземлены и компенсационное напряжение равно нулю. Затем по команде от устройства управления последовательно подключаются резисторы к источнику опорного напряжения, и вырабатываемое компенсационное напряжение Uk поступает на вход устройства сравнения, которое при Ux  Uk даёт команду «много – мало» в устройство управления, пока напряжение разбаланса не сделается равным нулю. Компенсирующее напряжение декады определится

,				 (4.19)

где	gi – проводимость включённого резистора R1;

g – суммарная проводимость всей декады;

ki – коэффициент, равный 1 или 0 в зависимости от включения резистора Ri на шину С.

Если измеряемое напряжение больше компенсационного напряжения, то устройство сравнения даёт команду «много», первый резистор остаётся включенным и параллельно к нему подключается второй резистор и т.д. Если измеряемое напряжение меньше компенсационного, то устройство сравнения даёт команду «мало», предыдущий резистор отключается и включается следующий. Так по команде устройства сравнения переключаются резисторы всех декад и в цепи остаются те резисторы, параллельное соединение которых даёт значение, при котором измеряемое напряжение равно компенсирующему. Результат измерения подаётся в устройство цифрового отсчёта и отображается на цифровом табло. Временные диаграммы (рисунок 4.5,в) поясняют принцип компенсации. В цифровых вольтметрах с поразрядным кодированием погрешность измерения, в основном, определяется точностью компенсационного напряжения и чувствительностью устройства сравнения и составляет десятые доли процента.

Рисунок 4.5