2 Структурные схемы преобразователей для измерения
 неэлектрических величин

Схемы прямого преобразования.

В общем виде схема прибора представлена на рисунке 2 и представляет собой последовательное соединение некоторого числа различных ИП и ЭИП.

ИП1

ИП2

ИПN

ЭИП

. . .

x

y1

y2

yN

S1

S2

SN

Рисунок 2

Измеряемая неэлектрическая величина может неоднократно преобразовываться для согласования пределов ее измерения с пределом измерения ЭИП или для получения более удобного для ЭИП вида воздействия.

При этом общая чувствительность прибора:

, а погрешность измерения

,

т.е. погрешность преобразователей в такой схеме суммируется с соответствующими весами.

Для уменьшения погрешностей используют специальные схемы включения ИП – дифференциальную 1-го или 2-го типа, логометрическую и компенсационную.

Дифференциальная схема 1-го типа ИП приведена на рисунке 3 .

ИП1

ИП2

ЭИП

x1

y1

y2

y=y1y2

x2

Рисунок 3

Измеряемая величина действует на вход ИП, на вход другого действует величина той же природы, но имеющая постоянное  значение, в частности, равное нулю. Выходные сигналы ИП1 и ИП2 вычитаются в вычитающем устройстве. Тогда второй канал прибора служит  для компенсации погрешностей, вызванных изменением условий работы устройства и для устранения аддитивной погрешности преобразователей.

Дифференциальная схема 2-го типа ИП приведена на рисунке 4.

Измеряемая величина х после некоторого преобразования в ИП1 воздействует на оба канала, причем при возрастании входной величины на входе одного канала (например, ИП2), на входе другого (ИП3) – она уменьшается на ту же величину. Выходные величины ИП2 и ИП3 вычитаются. В такой схеме аддитивные погрешности каналов уничтожаются, и при этом чувствительность прибора возрастает вдвое. Кроме того, дифференциальная схема 2-го типа дает линеаризацию характеристик при квадратичной и гиперболической функциях преобразования отдельных каналов.

ИП2

ИП3

ЭИП

x0+kx

y1

y2

y=y1y2

ИП1

x0kx

x

Рисунок 4

Полной компенсации аддитивной погрешности и нелинейности характеристики преобразования на практике не получается из-за неидентичности каналов прибора.

Для уменьшения мультипликативной погрешности в схемах прямого преобразования используется логометрическая схема соединения ИП, представленная на рисунке 4.

ИП1

ИП2

x1

y1

y2

x2

Лог.

Рисунок   5

Оба канала прибора одинаковы и находятся в одинаковых условиях. Выход – логометра Лог. представляет собой отношение при равенстве параметров каналов.

.

Естественно, что полная компенсация погрешности и в этой схеме невозможна из-за некоторой неидентичности ИП1 и ИП2.

Компенсационная схема преобразования.

Схема прибора представлена на рисунке 6.

x

ИП1

ИПN

ЭИП

. . .

ххk

y

ПОС

хk

Рисунок 6

Суть измерения заключается в уравновешивании измеряемой величины х такой же, но образцовой величиной хk, формируемой преобразователем цепи обратной связи ПОС. Известно, что в устройствах с отрицательной обратной связью выходной параметр

,

где  и  - чувствительности прямой цепи (ИП1ИПN) и цепи обратной связи (ПОС) соответственно. При петлевом усилении

,

т.е. параметры прибора определяются только цепью обратной связи, в которую обычно ставятся высокоточные образцовые элементы. Такие схемы имеют малую как аддиативную, так и мультипликативную погрешности, уменьшаются и динамические погрешности. Приборы обладают большой выходной мощностью, их показания мало зависят от нагрузки.