6.3 При поверке амперметра с верхним пределом измерений 5А в точках шкалы 1; 2; 3; 4; 5А получены соответственно следующие показания образцового прибора: 0,95; 2,07; 3,045; 4,075; 4,95А. Определить:

а) абсолютные, относительные и приведенные погрешности в каждой точке шкалы амперметра;

б) какому классу точности соответствует поверяемый амперметр.

Решение.

Абсолютная погрешность  средств измерений – это разность между показаниями средств измерений Х и истинными Хи (действительными Хд) значениями физической величины

=Х-Хи или =Х-Хд.

За действительное значение измеряемой величины принимается ее значение, найденное экспериментально с помощью образцового прибора.

Относительная погрешность  средств измерений определяется как отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины

=/ Хд.

Приведенная погрешность  средств измерений есть отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению ХN

=/ ХN.

Нормирующее значение ХN. для амперметров принимается равным конечному значению шкалы, т.е. ХN=5 А.

Абсолютные Δ, относительные δ и приведенные γ погрешности в каждой точке шкалы амперметра представлены в таблице.

| I, A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, A | 0,95 | 2,07 | 3,045 | 4,075 | 4,95 |
| Δ, A | 0,05 | -0,07 | -0,045 | -0,075 | 0,05 |
| δ, % | 5 | -3,5 | -1,5 | -1,8 | 1 |
| γ, % | 1 | -1,5 | -0,9 | -1,5 | 1 |

б) Нормирование класса точности амперметров производится по пределу допускаемой основной приведенной погрешности

=*100%/ ХN=А*10n,

где А=10n(1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5 ), где  n= 0; -1; -2 и т.д.

При поверке амперметров максимальная основная приведенная погрешность в процентах не должна превышать класса точности.

При назначении класса точности амперметров максимальная основная приведенная погрешность в процентах без учета знака округляется в большую сторону до ближайшего числа из ряда предпочтительны чисел А.

Ответ: Амперметр соответствует классу точности 1,5.