Примеры

1.Определить класс точности амперметра по приведенной погрешности с пределом измерения 10А, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам амперметра 2; 4; 6; 8; 10А соответствуют следующие значения токов, измеренные компенсатором: 2,045; 3,976; 5,924; 8,021; 9,982А.

Решение.

Абсолютная погрешность Δ равна разности показаний поверяемого прибора I, A и показания эталона (компенсатора) Iд, A, то есть

Δ= I – Iд.

Приведенная погрешность  определяется отношением абсолютной погрешности Δ к нормирующему значению ХN. (конечному или предельному значению) в процентах

=*100%/ ХN.

Результаты расчёта представлены в таблице 1

Таблица 1 – Погрешности амперметра

| I, A | 2А | 4А | 6А | 8А | 10А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iд, A | 2,045 | 3,976 | 5,924 | 8,071 | 9,932 |
| Δ, А | -0,045 | 0,024 | 0,076 | -0,071 | 0,078 |
| ,% | -0,45 | 0,24 | 0,76 | -0,71 | 0,78 |

Установление класса точности амперметров производится по пределу допускаемой основной приведенной погрешности из ряда

=*100%/ ХN=А*10n,

где А=10n(1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5 ), где  n= 0; -1; -2 и т.д.

При назначении класса точности амперметров максимальная основная приведенная погрешность в процентах без учёта знака округляется в большую сторону до ближайшего числа из ряда предпочтительных чисел.

Максимальная основная приведенная погрешность в процентах без учёта знака в таблице равна 0,78 при 10А, следовательно, класс точности будет 1.

Ответ: Амперметр соответствует классу точности 1.

2.Класс точности цифрового вольтметра 0,05/0,02, конечное значение 300В. Определите предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измеренном значении 60 В.

Решение.

Для такого класса точности можно определить предел допускаемой основной относительной погрешности в процентах  δ , % по формуле

δ=±[c+d(Хк/Х-1), %

где Х – измеренное значение;

Хк – конечное значение;

c и d – числа в обозначении класса точности в виде косой дроби.

δ=±[0,05+0,02(300/60-1)= ±0,13 %.

Абсолютная погрешность Δ, В определяется по формуле

Δ= ± δ *Х/100%.

Δ= ±0,13*60/100%=±0,08В

Ответ. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измеренном значении 60 В равен ±0,08В.

3.Сила тока измеряется амперметром класса точности 2 с пределом измерения 0,5А. Показание прибора 0,3 А. Найти предел допускаемой основной относительной погрешности.

Решение. Если класс точности обозначается числом без кружочка, то по нему можно определить предел допускаемой основной абсолютной погрешности Δ по формуле

∆=±КТ*ХN/100%,

где: КТ – класс точности;

ХN - нормирующее значение (предельное значение).

В этом случае предел допускаемой основной абсолютной погрешности ∆ равен 2% от конечного значения 0,5 А.

∆=±КТ*0,5/100%=± 2*0,5/100%=±0,01 А.

Следовательно предел допускаемой основной относительной погрешности δ при показании 0,3 А в соответствии с формулой

δ = ± Δ *100%/Х

равен

δ = ± 0,01 *100%/0,3=±3,3%.

Ответ. Предел допускаемой основной относительной погрешности при измеренном значении 0,3 А равен ±3,3%.

4.Для магазина сопротивлений класса точности 0, 5/0,1 с пределом измерения 50 кОм нормальные условия 20±5 0С. Дополнительная погрешность установлена 30% от основной на каждые 5 0С. Определить предел суммарной абсолютной погрешности при температуре 45 0С, если выставлено сопротивление 5 кОм.

Предел суммарной абсолютной погрешности Δсум складывается из основной Δос и дополнительной Δдоп погрешностей по формуле

Δсум = ±(| Δос |+| Δдоп |).

По  классу точности определяется предел допускаемой основной относительной погрешности в процентах  δ , % по формуле

δос=±[c+d(Хк/Х-1), %

где Х – измеренное значение;

Хк – конечное значение;

c и d – числа в обозначении класса точности в виде косой дроби.

δос =±[0, 5+0,1(50/5-1)= ±1,4 %.

Абсолютная основная погрешность Δ  определяется по формуле

Δос = ± δ *Х/100%.

Δос = ±1,4*5/100%=±0,07 кОм.

Дополнительная погрешность δдоп нормируется отдельно по каждому влияющему фактору в процентах от основной погрешности Δос на единицу влияющего фактора. В данном случае рассматривается температурная погрешность, которая определяется как 30% от основной Δос  на каждые 5 0С.

Следовательно,

Δдоп=±30% Δос*N/100%=±30% Δос*4/100%.

В формуле  N=4 – число интервалов в 5оС  между 25оС и температурой 45оС , при которой производилось измерение.

Дополнительная погрешность равна

Δдоп=±30% 0,07*4/100%=±0,3*4*0,07=±0,084 кОм.

Суммарная абсолютная погрешность Δсум равна

Δсум = ±(| Δос |+| Δдоп |)=±0,07+0,084=±0,154 кОм=±154 Ом.

Ответ: Предел суммарной абсолютной погрешности при температуре 45 0С, если выставлено сопротивление 5 кОм равен  ±154 Ом.

Если надо определить предел суммарной относительной погрешности

δсум = ±(| δос |+| δдоп |),

то основная погрешность определяется так же по классу точности , а дополнительная по формуле

δдоп=±30% δос*N/100%=±30% δос*4/100%=±0,3* δос* .