Основные характеристики осциллографов

1) Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) канала вертикального отклонения (рисунок 5.4)  зависимость коэффициента усиления канала от частоты. Полоса пропускания  от постоянного тока (открытый вход) или от  равной нескольким герцам (при закрытом входе) до . Частоты  и  определяются на уровне 0,707 (-3 дБ) от значения коэффициента усиления на некоторой опорной частоте (обычно  ).

Рисунок 5.4

2) Переходная характеристика  отклик на экране осциллографа на скачок напряжения на входе Y (рисунок 5.5). Характеризуется выбросом , обычно не превышающим нескольких процентов от уровня сигнала, временем нарастания   в течение которого луч проходит от 0,1 до 0,9 установившегося значения и временем установления   интервалом времени от уровня 0,1 до момента уменьшения осцилляций после выброса до значения не превышающего погрешности измерения уровня. Причем при оптимальном виде АЧХ справедлива следующая зависимость

.                                                    (5.2)

Рисунок 5.5

3) Коэффициент отклонения  обратен чувствительности канала ВО, характеризует масштаб изображения по вертикали

, где .

Здесь   чувствительность ЭЛТ осциллографа. Иначе

,                                                 (5.3)

где   величина входного напряжения,   размер изображения сигнала по вертикали.  изменяется аттенюатором на передней панели ступенями с кратностью 1, 2, 5; размерностью   в В/см, мВ/см . . . мкВ/см или в/дел, мВ/дел, мкВ/дел. Для увеличения диапазона измеряемых напряжений используется множитель , принимающий значения 1 или 10.

4) Коэффициент развертки  характеризует масштаб изображения по горизонтали.

с/дел,  мс/дел,  мкс/дел  или  с/см,  мс/см,  мкс/см.           (5.4)

Представляет собой отношение времени прямого хода луча  к длине перемещения луча на экране . Иногда используется понятие скорости развертки . Величина  может достигать десятков и сотен км/сек. Для увеличения чувствительности канала горизонтального отклонения используется множитель развертки, обычно со значениями 0,1; 0,2; 0,5.

5) Входное сопротивление  определяет влияние осциллографа на исследуемую цепь. Обычно   1 Мом; для низкочастотных осциллографов  3040 пФ, для высокочастотных  35 пФ.

6) При выборе осциллографа для решения конкретных измерительных задач следует учитывать и другие характеристики осциллографа: рабочую площадь экрана, цвет свечения, диапазоны амплитуд и длительностей входных сигналов, количество каналов, возможность применения сменных блоков и т.д.

Измерение параметров сигналов. Осциллограф позволяет проводить прямые измерения фактически только двух параметров сигнала  величины напряжения и величины временного интервала.

1. Измерение напряжения.

а) Метод калиброванной шкалы.

Метод основан на применении известного коэффициента отклонения , значения которого переключаются с помощью предварительно откалиброванного аттенюатора (делителя) входного устройства канала вертикального отклонения осциллографа. Значение измеряемой амплитуды определяется выражением:

[В],                       (5.5)

где   коэффициент отклонения (В/дел),

значение множителя (обычно 1 или 10),

размер изображения по вертикали (дел).

Погрешность метода составляет 510%.

б) Метод сравнения.

Метод основан на сравнении амплитуды измеряемого сигнала с амплитудой калиброванного образцового напряжения, подаваемых поочередно на  Y  вход осциллографа. Источник калиброванного напряжения может быть внутренним или внешним. Погрешность метода 3-5%.

Для повышения точности используют дифференциальный усилитель канала (обычно, это сменный блок), на оба входа которого одновременно подают измеряемый и калибровочный сигналы. ЭЛТ осциллографа в этом случае является нуль-индикатором (индикатором равенства амплитуд сигналов). Погрешность метода определяется в основном погрешностью задания калибровочного напряжения и может быть уменьшена до 1%.

Измерение временных интервалов.

а) Метод калиброванной шкалы (калиброванной развертки).

Метод основан на использовании известного, предварительно откалиброванного коэффициента развертки [с/дел], значения которого задаются переключением времязадающих цепей генератора развертки канала горизонтального отклонения осциллографа.

Значение измеряемого временного интервала определяется по формуле:

[с],                                (5.6)

где   коэффициент развертки (с/дел),

множитель развертки (обычно 0,1; 0,2; 0,5),

размер изображения по горизонтали (дел).

Погрешность метода составляет 5-10%.

б) Метод сравнения. Метод основан на использовании высокостабильных образцовых (маркерных) меток времени, которые совмещаются с измеряемым временным интервалом. Для получения меток на Z-вход осциллографа подается сигнал генератора образцовой частоты, осуществляющий модуляцию яркости луча. Значение измеряемого временного промежутка определяется выражением

,

где п,   соответственно число и период образцовых меток. Погрешность метода может достигать 1-3%. Существуют различные модификации метода сравнения, позволяющие получить значительно более высокую точность измерения временных интервалов (погрешность измерения временных интервалов порядка 1 нс).

Погрешности измерений. Различают следующие виды погрешности измерений с помощью осциллографа: погрешность , общая погрешность измерения U, погрешность , общая погрешность измерения t, параметры переходной характеристики, параметры АЧХ.

Обычно эти погрешности нормируются и приводятся в техническом описании на осциллограф.

При этом можно выделить следующие виды погрешностей:

- Погрешность измерения напряжения из-за спада АЧХ.

Из АЧХ канала Y осциллографа видно, что в пределах полосы пропускания при равных значениях входного напряжения величина изображения на экране осциллографа будет уменьшаться по мере приближения частоты сигнала к значению . Т.е. возникает частотная погрешность, обусловленная спадом АЧХ в области верхних частот. Погрешность носит систематический характер, и поэтому может быть устранена путем введения поправочного множителя, определяемого из конкретной АЧХ осциллографа.

2) Погрешность при измерении длительности фронта и среза импульсов за счет переходной характеристики.

Из переходной характеристики осциллографа видно, что при исследовании импульсных сигналов происходит увеличение длительности фронта и среза изображения импульса на экране относительно входного из-за влияния входной цепи и времени нарастания осциллографа. В общем виде длительность фронта изображения

,                            (5.7)

где   длительность фронта импульса на входе осциллографа;

время нарастания входной цепи;

время нарастания переходной характеристики.

Погрешность  носит систематический характер.

При согласованном входном кабеле часто  достаточно мала, и тогда реальная длительность фронта определится выражением:

.                              (5.8)

3) Погрешности за счет неравномерности переходной характеристики и АХЧ, нелинейности  и  устранить не удается из-за индивидуального характера этих погрешностей. Они носят случайный характер и нормируются в техническом описании (например, %).

4) Случайная визуальная погрешность определения размеров изображений по вертикали и горизонтали

%,                                 (5.9)

где q  ширина луча,

l  размер изображения.

Часто в техническом описании даются общие погрешности измерения напряжения и времени, представляющие собой сумму указанных выше погрешностей. В зависимости от них выпускаются осциллографы четырех классов точности 1, 2, 3, 4, погрешности которых соответственно 3, 5, 10, 12%.

Выбор осциллографа для решения конкретной измерительной задачи осуществляется согласно назначения и по техническим параметрам (полоса пропускания, диапазон измерений, погрешности и т. д.) различных типов осциллографов.