# Кондуктометр для воды и жидкостей: устройство, принцип работы

Кондуктометр для воды – прибор для измерения ее электропроводности, то есть способности проводить ток.

Устройство кондуктометра несложное. Это объединенные в одну электрическую цепь чувствительный датчик и измерительный преобразователь. Конструкция прибора бывает как моноблочной, так и раздельной.

## Виды кондуктометров

В зависимости от метода измерения кондуктометры бывают:

- Контактные;

- Бесконтактные.

Отличаются эти типы наличием или отсутствием гальванического контакта электродов ячейки с исследуемой средой.

Для определения электропроводности воды чаще используют контактные кондуктометры. Это объясняется высокой чувствительностью устройств: их можно применять даже для анализа дистиллированной воды.

По наличию термокомпенсации кондуктометры делятся на 3 группы:

- Без термической компенсации;

- С термокомпенсацией;

- С возможностью произвольного выбора коэффициента температуры.

Колебания температуры влияют на показатели электропроводности, поэтому для более точных результатов рекомендуется выбирать 2 последних типа.

## Принцип действия кондуктометров

Принцип работы кондуктометра рассмотрим на примере контактных приборов.

В исследуемый раствор погружают два электрода, после чего на них подается переменное напряжение. Затем измеряют силу возникшего электрического тока, а показатели выводят на экран устройства.

На точность измерения может повлиять температура, поэтому рекомендуется пользоваться устройством с температурной компенсацией. Альтернативой может стать калибровка кондуктометра при той же температуре, что и анализируемая жидкая среда.

Для измерения электропроводности жидкостей применяют два метода:

- Двухэлектродный – падение напряжения определяется между токовыми электродами;

- Четырехэлектродный – к токовым электродам подводят напряжение от сети, а со вспомогательных электродов снимают падение напряжения.

Для анализа жидкой среды подходит второй способ. Когда проводимость определяют по четырехэлектродной схеме, устраняется вредное влияние поляризации электродов на процесс измерения.

| 2-х электродная схема | 4-х электродная схема |
| --- | --- |

Электропроводность определяется по формуле:

σ = k / R или σ = (k * i) / Uвых,

где

- σ – электропроводность, обратная сопротивлению величина,

- R – сопротивление ячейки,

- i – электрический ток,

- Uвых – падение напряжения (переменная величина),

- k = d / S – константа ячейки,

- d – расстояние между токовыми электродами,

- S – площадь токовых электродов.

## Применение кодуктометров

Кондуктометры для воды и растворов широко применяются в следующих технических процессах и отраслях:

- Предприятия теплоэнергетики;

- Фармацевтическое производство;

- Лабораторные исследования;

- Охрана окружающей среды;

- Анализ сточных вод;

- Системы водоподготовки;

- Оценка качества дистиллированной воды;

- Нефтехимия и химическое производство;

- Пищевая промышленность.