Надежность и техническое обслуживание медицинской

техники

Приборы и оборудование медицинского назначения представляют собой сложную систему, совокупность совместно действующих элементов и подсистем, обеспечивающих выполнение её функций [34,35,36]. В процессе эксплуатации медицинская техника взаимодействует с окружающей средой, а её элементы взаимодействует между собой. Важным фактором внешней среды, требующим специального исследования, является человек [37]. Эти системные взаимосвязи вызывают нарушение деталей, их взаимные перемещения, трение, нагрев, химические преобразования и изменение в процессе работы физических величин и конструктивных  (или структурных) параметров: размеров, взаимного расположения деталей, зазоров, электрических и других величин. Техническое состояние аппаратуры определяется совокупностью изменяющихся свойств, характеризуемых текущими значениями конструктивных параметров и условиями ее эксплуатации.

Продолжительность работы изделия, измеряемая в часах (или годах) называется наработкой. Наработка до предельного состояния, оговорённого технической документацией, называется ресурсом. Состояние аппаратуры, при котором она способна выполнять заданные функции, с параметрами, значения которых установлены технической документацией, называют работоспособностью. В том случае, когда аппаратура, хотя и может выполнять свои основные функции, но не отвечает всем требованиям технической документации (например, биохимический анализатор с разбитой панелью клавиатуры),- аппаратура работоспособная, но неисправная. Если эксплуатировать дальше медицинскую технику, то может наступить отказ. Отказ медицинской аппаратуры - это нарушение её работоспособности, приводящее к прекращению рабочего процесса [38].

Техническая эксплуатация какой либо техники, как наука определяет пути и методы наиболее эффективного управления техническим состоянием техники  с целью обеспечения регулярности работы при наиболее полной реализации технических возможностей конструкции и обеспечения заданных уровней эксплуатационной надёжности, оптимизации материальных и трудовых затрат.

Техническая эксплуатация медицинской аппаратуры как область практической деятельности - это комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, обеспечивающих поддержание аппаратуры в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов. Эффективность технической эксплуатации обеспечивает инженерно-техническая служба (ИТС - штат инженеров-электронщиков). Эффективность технической эксплуатации зависит от качества и надёжности изделий и персонала в технологическом процессе [35,38]. Под качеством понимается совокупность свойств, определяющих степень пригодности медицинской техники (детали, механизма) к выполнению заданных функций при использовании по назначению. Качество складывается из нескольких свойств. Каждое свойство изделия характеризуется параметрами (одним или несколькими) или физическими величинами, определяющими его функционирование, которые могут принимать различные количественные значения, называемые показателями [39]. Однако показатели большинства свойств, определяющих качество медицинской техники, например экономичность, комфортабельность, динамичность, производительность, безопасность и ряд других, изменяется в процессе работы (старения) аппаратуры. Естественно, что сферу эксплуатации интересуют не только начальные значения показателей свойств, характеризующих качество медицинской техники, но и динамика изменений их в течение всего периода эксплуатации. Для ряда показателей  (производительности, работоспособности, наработки на отказ   и других ) характерно изменение от времени эксплуатации по экспоненциальной зависимости  [40].

где  - продолжительность эксплуатации, годы;

- показатели качества на первом и -м году эксплуатации ;  - коэффициент, определяющий интенсивность изменения показателя по наработке.

Чем интенсивнее изменение показателей качества медицинской техники во времени, тем ниже её эксплуатационные свойства. Поэтому оценка этих показателей должна проводиться с учётом времени эксплуатации изделия. Реализуемый показатель качества - это среднее значение показателя качества за заданный или фактически сложившийся срок службы аппаратуры.

Надёжность - это свойство любого изделия, в том числе и медицинского аппарата, выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах. Допустимые пределы эксплуатационных показателей определяются соответствующей документацией    (стандартами , правилами , положениями , техническими условиями ), а в ряде случаев - сложившимся опытом . Надёжность как свойство характеризует и позволяет количественно оценить, насколько быстро происходит изменение показателей качества аппаратуры при её работе в определённых условиях эксплуатации.

Таким образом, не только сфера производства, но и сфера эксплуатации, и в частности, техническая эксплуатация может активно влиять на реализуемые показатели качества, то есть управлять ими 41. На рисунке 1.7 представлена диаграмма отказов по их видам.

Рисунок 1.7 - Распределение отказов по видам

Знание основных причин изменения работоспособности технического состояния важно как для совершенствования конструкции медицинской аппаратуры, так и для выбора наиболее эффективных мероприятий по предупреждению отказов и неисправностей в эксплуатации.

Обзор и анализ литературы показал, что в системе организации и технологии технического обслуживания машин,  оборудования, приборов наблюдаются серьезные изменения. Это продиктовано тем, что современные изделия содержат значительную долю электроники и вычислительной техники. Эта тенденция сохраняется и в сфере здравоохранения. Но требования к медицинской технике значительно жестче, так как в конечном итоге речь идет о здоровье и жизни человека.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 10303-1, изделие может представлять собой материальный предмет, вещество, услугу, программный продукт, систему, состоящую из материальных предметов и программных средств, взаимодействующих между собой, являющихся результатом деятельности предприятия. Там же приводится, медицинская техника – медицинские изделия: приборы, аппараты, оборудование, устройства, установки, комплекты, комплексы, системы с программными средствами, приспособления, механизированные и другие инструменты, предназначенные для применения в медицинских целях по отдельности или в сочетании между собой. В данном определении термины медицинская техника и медицинские изделия рассматриваются как эквивалентные.

Жизненный цикл (ЖК) продукта, как его определяет стандарт ISO 9004-1, - это совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определённой продукции до удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта.

Жизненный цикл конкретного изделия можно разделить на следующие этапы:

- проектирование;

- производство;

- реализация;

- ввод в эксплуатацию;

- эксплуатация;

- утилизация.

Эффективное использование изделия, заключающееся в обеспечении того, что оно выполняет свое назначение, определяется качеством управления процессами ЖЦ изделия (ЖЦИ) на всех его этапах.

Задача производителя по управлению ЖЦИ в основе состоит в продлении времени получения высокой прибыли от выпуска изделий.

Потребитель – пользователь конкретного изделия заинтересован в длительной, надежной работе изделия при минимуме эксплуатационных затрат на техническое обслуживание, ремонт, запасные части, расходные материалы и т.д., что может не совпадать с интересами производителя. Так, с точки зрения  Брайана-Семкью «Обслуживание и поддержка являются основными средствами обеспечения жизнедеятельности издели. Системы (Customer Relation Management, управление взаимоотношениями с клиентами) ремонта и центры информации от потребителей обеспечивают обратную связь, необходимую для улучшения эксплуатационных качеств изделия и его дальнейшего совершенствования» 42.

Управление ЖЦИ базируется на использовании информационных технологий, разрабатываемых в соответствии со стандартами ISO 9004. В соответствии с рекомендациями по стандартизации Р.50.1.031-2001  непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукции (continuous Acquisition and Life-Cycle Support; CALS): концепция и идеология информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях, основанная на использовании единого информационного пространства (интегрированной информационной среды), обеспечивающая единообразные способы информационного взаимодействия всех участников этого цикла: заказчиков продукции (включая государственные учреждения и ведомства), поставщиков (производителей) продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала, реализованная посредством нормативных документов (НД), регламентирующих правила  указанного взаимодействия преимущественно посредством электронного обмена данными.

В настоящее время в мире действует около 30 национальных организаций (в основном, в развитых западных странах), занимающихся  развитием CALS-технологий 43. Аналогом CALS-технологий являются PLM-технологии (product Lifecycle Management) и русская аббревиатура ИПИ (информационная поддержка жизненного цикла Изделий). ИПИ-технологии в полном объеме предназначены для информационного обеспечения производителей и предназначены, в первую очередь, для управления всеми процессами ЖЦИ производителя, однако в соответствии со стандартами ISO 9004 и требованиями концепции ИСИ информационное взаимодействие субъектов, участвующих в управлении ЖЦИ должно происходить в едином информационном пространстве (ЕИП). Примером одного из решений создания ЕИП  может служить Всемирная сеть INTERNET, хотя, конечно, внедрение конкретных систем PLM может базироваться на ЕИП других стандартов. Пользователь изделия, являясь полноправным членом поддержки ЖЦИ также, как и производитель, должен интегрироваться в систему PLM, обеспечивая управление своими процессами ЖЦИ, соответствующими информационными технологиями. Однако  речь не может идти о внедрении систем, входящих в PLM, у пользователя из-за различия  задач и процессов поддержки ЖЦИ. В рамках PLM у пользователя внедряются технологии интеграции данных об изделии и применяются программные продукты по решению задач управления данными об изделии (PDM-Product Data Management). PDM должна обеспечивать сбор и хранение информации об изделии, вплоть до конкретной выпущенной модели и конечного пользователя конкретного изделия. По мнению авторов 43, хотя потребитель тоже является полноправными участником ЖЦ изделия, и необходимо обеспечение для него доступа в ЕИП, однако, использование для этих целей PDM-системы нецелесообразно в силу большой стоимости и значительного срока внедрения и освоения. К тому же, если потребитель эксплуатирует изделия от разных поставщиков, ему придется иметь дело с разными ЕИП, и, соответственно, разными PDM-системами.

Авторы 43 также считают, что потребителю необходимы только эксплуатационные данные об изделии, поэтому, в качестве средства доступа к ЕИП он будет использовать не PDM-систему, а интерактивные электронные технические руководства (ИЭТР).

Пользователи медицинских изделий лечебных учреждений (ЛУ) имеют в своем распоряжении большой спектр медицинской техники (МТ) разных производителей от систем высокой стоимости, таких как, например, магнитно-резонансные томографы, до крайне простых, например, фонендоскоп.

Потребность персонала лечебных учреждений в ИЭТР крайне высока, так как такие электронные руководства могут значительно повысить информативность для эксплуатирующего и обслуживающего персонала ЛУ, а значит, улучшить  качество эксплуатации и обслуживания и повысить надежность изделия.

Однако ЛУ решают и другие задачи по управлению процессами ЖЦИ. Современные медицинские диагностические системы и аппараты разработаны на базе компьютерной техники и управляются программными продуктами, зачастую постоянно модифицируемыми и перенастраиваемыми, например, автоматические биохимические анализаторы на новые реагенты. Необходим обмен информацией с аккредитованными производителем сервис-центрами по вопросам эксплуатации и технического обслуживания, а также с аккредитованными поставщиками расходных материалов, реагентов и одноразовых принадлежностей. Перенастройка программного обеспечения, передача информации пользователю параметров технического состояния оборудования, управление снабжением расходными материалами и принадлежностями не укладываются только в систему ИЭТР. Необходимы стандарты обмена информацией и ЕИП, в котором пользователь мог бы обмениваться информацией со многими производителями и различными изделиями. Таким единым информационным пространством может быть INTERNET, учитывая использование которого, производитель мог бы с каждым изделием поставлять необходимый программный продукт, легко адаптирующийся с информационной системой пользователя и определяющий стандарты обмена, коды доступа и правила использования электронных подписей.

Эффективной технологией технического обслуживания медицинской техники является  Total Productive Maintenance (TPM). По выражению вице-президента Австралийского центра TPM. Венкатеш (J. Venkatesh) “ТРМ может рассматриваться как «медицинская наука о машинах»” [44].

ТРМ – это программа технического обслуживания, которая вовлекает новую определенную концепцию технического обслуживания основных фондов. Цель программы ТРМ – заметно повысить производительность, в тоже время повысить мораль сотрудников и их удовлетворенность работой. ТРМ фокусирует техническое обслуживание как необходимую и жизненно важную часть производства. Техническое обслуживание больше не рассматривается как не доходную деятельность. Отключение оборудования для обслуживания планируется как часть производственного дня и в некоторых случаях, как интегральная часть процесса производства. Цель – свести к минимуму аварийное и неплановое обслуживание оборудования.

ТРМ была разработана для достижения следующих целей (Важнейшие из них):

- уменьшить потери;

- уроизводство товаров и услуг без уменьшения качества;

- уменьшение себестоимости

Между TQM и ТРМ есть сходство, так и различие.

Программа ТРМ близко схожа с популярной программой «Тотальное Управление Качеством» (Total Quality Management) TQM. Многие инструменты как повышение квалификации персонала, бенгмаркинг, документирование и т.д., используемые в TQM применяются для выполнения и оптимизации ТРМ.

Обе системы схожи в следующем:

- В обеих программах требуется полное участие руководства высшего уровня

- Сотрудники должны поощряться за инициативу введения улучшений в производственный процесс

- Должен быть принят долгосрочный взгляд на ТРМ, т.к. её внедрение может занять годы, при этом рассматривается как постоянный действующий процесс улучшений. Изменение отношения ответственности сотрудников за их работы, также должны постоянно вестись в сторону улучшения.

Различие между TQM и ТРМ могут быть представлены таблицей 1.2.

Таблица 1.2 Различие и сходства между TQM и ТРМ

| Категория | TQM | ТРМ |
| --- | --- | --- |
| Цель | Качество (производство изделий или услуг и эффективность) | Оборудование (ввод в действие и эксплуатацию) |
| Средство достижения цели | Систематизировать (упорядочить) менеджмент. Упор на документацию | Участие сотрудников в улучшении. Упор сделан на техническую сторону |
| Конечная цель | Качество выпускаемой продукции и услуг | Исключение потерь и отходов |

Существуют следующие типы технического обслуживания:

- Breakdown maintenance (Обслуживание по отказу).

Это означает, что обслуживание производится после выхода его из строя и затем ремонтируется. Такая система может использоваться когда выход из строя оборудования не вызывает значительных потерь в производственном процессе, кроме затрат на ремонт.

- Preventive maintenance (РМ) (Планово-предупредительное техническое обслуживание).

Это ежедневное обслуживание (чистка, проверка, смазка, регулировка), система направленная на поддержание в исправном состоянии оборудование и предотвратить отказ за счет предупреждения износа, периодическое инспектирование или диагностика состояния с целью измерения износа. РМ подразделяется на периодическое и предупредительное техническое обслуживание. Подобно тому, как человеческая жизнь продляется предупредительной медициной.

2а. Периодическое техническое обслуживание. (Time based maintenance – TBM). ТВМ состоит в периодической инспекции, обслуживании, очистки оборудования и замена частей, чтобы предотвратить аварийный отказ и проблемы функционирования.

2b. Предупредительное техническое обслуживание.Это метод, при котором срок службы основных частей оборудования предсказывается на основе контрольных проверок или диагностики с целью использовать части оборудования до предельного срока службы. В сравнении с периодическим техническим обслуживанием, предупредительное техническое обслуживание основано на техническом состоянии оборудования. Оно основано на управлении трендами путем измерения и анализа данных о износе и использует систему постоянного наблюдения и контроля на основе постоянного мониторинга состояния оборудования.

- Корректирующее техническое обслуживание.

Предполагает улучшение оборудования и его компонентов так, чтобы увеличить надежность предупредительного технического обслуживания. Оборудование должно перепроектироваться для повышения надёжности и улучшения обслуживаемости.

- Предотвращение технического обслуживания

Это означает проектирование нового оборудования с учетом недостатков существующих машин с целью минимизации или отсутствия необходимости в техническом обслуживании.

ТРМ – это инновационная японская концепция. Она возникла на фирме Nippodenso после внедрения системы предупредительного технического обслуживания, заимствованной от США [44].

Стратегия предупредительного технического обслуживания предполагает, что операторы работают, только используя машины по назначению, а группы технического обслуживания  занимаются работами по обеспечению работоспособности оборудования. Усложнение оборудования и его автоматизация привело к тому, что техническое обслуживание стало проблемой, т.к. привело к необходимости постоянного повышения численности обслуживающего персонала, тогда руководство компании решило, что рутинное обслуживание оборудования должно выполняться самими операторами машин. Принцип Автономного технического обслуживания  (Autonomous maintenance) один из важных особенностей ТРМ. Специализированный персонал технического обслуживания выполняли только сложные работы по техническому обслуживанию и начали заниматься вопросами увеличения надёжности оборудования и внедрения систем Предотвращения ТО и улучшения обслуживаемости, что в комплексе и дало системе имя ТРМ. В системе ТРМ весь персонал участвует в улучшении технического обслуживания (см. табл.1.3).

Таблица 1.3 Цели ТРМ

| Мотивированность ТРМ | - Принятие за основу управление жизненного цикла оборудования для улучшения общей производительности основного оборудования. - Улучшение производительности за счет высоко мотивированного персонала, что достигается за счет расширения круга обязанностей. - Использование добровольных небольших групп персонала, определяющих причины простоев, возможные модификации основных средств. |
| --- | --- |
| Уникальность ТРМ | Главное различие между ТРМ и другими концепциями технического обслуживания состоит в том, что операторы (эксплуатационный персонал) также вовлечены в процессы технического обслуживания. Концепция разделения ответственности «Я эксплуатирую» (Эксплуатационный персонал), «Ты ремонтируешь» (Обслуживающий персонал) не является путем следования. |
| Прямые выгоды от ТРМ | - Увеличение производительности и ОРЕ (Overall Plant Efficiencies) Общая производительность предприятия в 1,52 раза. - Улучшение качества пользователей предприятия. - Уменьшение затрат до 30%. - Удовлетворение потребности пользователей до 100%. (Получение высокого качества в требуемое время при требуемом качестве). - Уменьшение аварийных ситуаций. - Следование требованиям и нормативам загрязнения окружающей среды. |
| Косвенные выгоды от ТРМ | - Более высокий уровень уверенности в своей работе персонала предприятия. - Поддержание рабочих мест персонала чистым, опрятным и привлекательным. - Улучшенное изменение на взгляд по отношению к эксплуатационному персоналу. - Достижение цели работая, как команда. - Расширение горизонтов новой концепции во всех отраслях организации. - Персонал делится знаниями и опытом. - Персонал чувствует себя владельцем оборудования. |

Общая эффективность оборудования (OEE (Overall Equipment Efficiency) определяется выражением.

ОЕЕ = А  РЕ  Q

А – готовность машины (оборудования)

Готовность – это отношения времени, когда машина действительно доступна за вычетом времени, когда машина должна быть доступна.

А = (MTBF – MTTR) / MTBF

MTBF ( среднее время между отказами) =Total Running Time / Number of  Failures (Общее время работы / Количество отказов).

MTTR – (Mean Time to Repair) (Среднее время ремонтов)

Одна из моделей организационной структуры предприятия использующего ТРМ представлена на рисунке 1.8 .

Отдел ТРМ

Менеджер по управлению ТРМ

5, S

Автономное ТО

Запланированное ТО

Индивидуальное улучшение

Качество ТО

Управление приобретеним оборудования

Безопасность

Постоянное обучение персонала

Рисунок 1.8 - Организационной структуры предприятия,

использующего ТРМ

РЕ – Performance Efficiency (Исполнительная производительность РЕ)

РЕ = RE  SE,  где:

RE (Rate Efficiency) – уровень производительности. Реальный средний временной цикл – медленнее, чем проектный цикл из-за непредвиденных простоев. Полезный выход работы оборудования уменьшается из-за непредвиденных простоев.

SE (Speed Efficiency) – интенсивность производительности: Реальная скорость работы оборудования меньше проектной, при обусловленной обстоятельствами работы предприятия меньшей интенсивности работы оборудования. Связь ТРМ с принципами 5S представлена рисунком 1.9.

Автономное ТО (выполняется эксплуатационным персоналом)

Постоянное улучшение

Плановое ТО

Качество ТО

Обучение персонала

Отдел ТРМ

Безопасность,

здоровье, экология

5S

ТРМ

Рисунок 1.9 - Связь ТРМ и 5S

Главные столбы ТРМ базируются на 5S основе. Термин 5S произошел от аббревиатуры японских названий столбов и соответствующих английских аббревиатур. Декомпозиция аббревиатуры 5S представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Система 5S

| Японский термин | Английский перевод | Английский «S» -термин | Русский перевод |
| --- | --- | --- | --- |
| Seiri | Organisation | Sort | Сортировка принадлежностей |
| Seiton | Tidiness | Systematise | Организация рабочего места |
| Seiso | Cleaning | Sweep | Очистка рабочего места |
| Seiketsu | Standartisation | Standartise | Стандартизация |
| Shitsuke | Discipline | Self-Discipline | Самодисциплина |

Новые исследования показали, что многие виды отказов не могут быть предотвращены или их количество эффективно уменьшено учетом «срока жизни» и заменой блока, не смотря на все усилия. Традиционные взгляды на кривые интенсивности отказов изменились и было предложено новое семейство моделей, представленное на рисунке 1.10.

Первое поколение

Второе поколение

Третье поколение

Сложное механическое оборудование, подверженное преждевременным отказам

Механическое оборудование с выраженной доминантой определяющего «срок службы», например насосы, клапана, трубопроводы

Типичная структурная усталость

Сложное электромеханическое оборудование без доминанты «срока

службы» или оборудование не подверженное перенапряжениям

Электронные компоненты, например компьютеры или компьютерные сети

Полный износ

4% А

2% B

5% C

7% D

14% E

68% F

Классическая кривая

Рисунок 1.10 - Кривые интенсивности отказов

Анализ исследования третьего поколения (6 кривых и проценты применяемости) показал, что применяемые ранее виды ТО по планово-предупредительной концепции только повышают интенсивность отказов в начальный период после замены узлов ( повышение интенсивности отказов в период приработки).

В данной ситуации появилась необходимость решения следующих проблем:

- выбор той эффективной тактики ТО для каждой кривой интенсивности отказов;

-уменьшение эффективности ТО на базе уменьшения процессов диагностики состояния и планирования;

-увеличение времени между плановыми остановками оборудования;

обеспечить активную поддержку и кооперацию персонала служб технического обслуживания, эксплутационного персонала и службы снабжения.

RCM может быть определенно как: структурированный логический процесс для развития или оптимизации требований по ТО физического объекта в контексте его функционирования для установления «присущей (врожденной)» надежности (inherent reliability),  где «присущая надежность» - это уровень надежности объекта, которая может быть достигнута наиболее подходящей системой ТО.

В RCM используются 2 ключевых инструмента: диаграмма принятия решений, которая называется MSG – 3 (Maintenance Steering Group – model 3) по названию применяемому из авиапромышленности; и FMECA (Failure Mode, Effect and Criticality Analysis) Режим (Mode) отказов, эффект и критический анализ.

Диаграмма принятия решений используется, что бы выбрать тактику технического обслуживания, которая технически приемлема и эффективна.

RCM  разработана как стратегическая методология внедрения экономичного потока работ по ТО определяя:

-что требуется от оборудования;

-что оборудование может выполнить;

-принципы, по которым оборудование не удовлетворяет требованиям;

-что необходимо сделать, чтобы оборудование работало безопасно, с минимальными затратами, и удовлетворяло функциональным требованиям.

Это достигается использованием прогрессивного логического подхода основанного на определении всех значимых элементах ТО:

-функционирование;

-отказы функционирования;

-эффект (последствия) отказов;

-причины отказов.

Первые предпосылки для возникновения и развития RCM возникли для авиационной промышленности, в которой «базово необходимые условия для оборудования» (чистота рабочего места, точное исполнение требований технической документации и т.д.) являются строго обязательными, а уровень квалификации пользователей (пилотов) является высоким. К сожалению в большинстве других отраслей условия эксплуатации оборудования квалификация пользователей значительно ниже, что подрывает основы применяемости RCM. Поэтому внедрение ТРМ на предприятиях на основе стратегии широкого улучшения крайне полезно для того чтобы:

-обеспечить необходимые условия эксплуатации оборудования;

-обеспечить наличие высококвалифицированного эксплуатирующего персонала (пользователей оборудования).

Другое ключевое отличие между RCM и ТРМ состоит в том, что RCM развивается, как стратегия улучшения системы ТО, в то время как ТРМ признаёт, что только ТО не дает повышения надежности функционирования оборудования, что только полный комплекс факторов (условия эксплуатации оборудования, квалификация пользователей, строгое следование правилам технологического процесса в котором используется оборудование, обеспечение качественными расходными материалами) может обеспечить надежность в работе оборудования.