Лабораторная работа № 3

Тема: Исследование термодатчиков

Цель работы: ознакомиться с различными видами термодатчиков и особенностями их применения исследовать температурные характеристики термодатчиков

Оборудование и приборы

Термостат термометр милливольтметр омметр термодатчики

Содержание работы

1 Ознакомится с особенностями применения различных видов термодатчиков

2 Снять температурные характеристики термодатчиков

Порядок выполнения работы

1 Ознакомится с особенностями применения различных видов термодатчиков

Свойство проводников и полупроводников изменять удельное сопротивление  в зависимости от температуры  которую имеет проводник (или полупроводник) используется для построения датчиков стабилизаторов и других элементов автоматической аппаратуры

Для металлических проводников зависимость определяется согласно следующему выражению:

где — удельная проводимость при =0

Зависимость удельного сопротивления полупроводникового термосопротивления от температуры определяется следующим выражением:

где

В - постоянная зависящая от материала термистора;

Т- температура термистора (К);

 - удельное сопротивление при Т стремящимся к бесконечности

Коэффициент  в выражениях для удельного сопротивления называют температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) Для меди =0004 1/ С )  а для полупроводников =-(003  006) 1/ С

Теоретические графики температурных характеристик выглядят как показано на рис 61

Датчики, использующие термо-ЭДС, состоят из термопары или нескольких термопар соединенных последовательно в термобатарею Термопара состоит из двух проволок одни концы которой спаяны или сварены (горячий спай) а другие свободные включаются во внешнюю цепь (холодный спай)

Если температура холодного спая равна нулю (2=0) а температура горячего спая 1  то термо-ЭДС может быть определена по формуле:

где a,b,c — постоянные коэффициенты для данной комбинации материалов термопары

Обычно термо-ЭДС не рассчитывают  а определяют по кривой Ef(1) (рис 62) или по специальным таблицам Если температура холодного спая 2=0 то измеряемая термо-ЭДС E Ex равна:

E x= E 1 -E 2= f(1) - f(2)

На рис62 показано графическое определение по кривой Ef(1) значений E x  E 1  E 2 Значения 2=ош составляет ошибку в показании термопары вследствие того, что температура холодного спая 2 не равна нулю

В данной работе для исследования предлагаются следующие виды термодатчиков:

1 Термометр-сопротивление медный (ТСМ) типа ИС 567А

2. Термистор (полупроводниковый термодатчик)

3 Термопара хромель-копель (ХК)

4 Термодатчик

2 Снять температурные характеристики термодатчиков

Стенд для выполнения лабораторной работы состоит из термостата в который помещены термодатчики и подсоединенной к нему коробки  где находятся основные органы управления и клеммы подключения к измерительным приборам Внешний вид панели управления показан на рис63

К выходу термопары подключен усилитель с коэффициентом усиления около 200. При разнице температур между спаями 80 градусов напряжение термопары находится в пределах 45 mВ, те на выходе усилителя оно не превышает 1В

Терморезисторы подключаются к омметру через клеммы 3-4. Измерения проводятся в диапазоне до 1000 Ом

Для снятия температурных характеристик с резисторных датчиков следует подключить омметр к клеммам 3-4. Для переключения измеряемых датчиков служит переключатель на лицевой панели стенда

Для снятия характеристики термопары используется дифференциальный операционный усилитель с коэффициентом усиления около 200 Выход усилителя — клеммы 1-2. К выходу усилителя нужно подключить вольтметр

Максимальное значение термо-ЭДС не должно превышать 1В (после усиления)

Питание включается тумблером, находящимся на термостате. До включения необходимо ручку контроля нагрева повернуть против часовой стрелки до упора

После включения питания лампа на термостате не должна гореть, что указывает на отсутствие нагрева  Следующий шаг — балансировка усилителя. Для этого необходимо включить тумблер ”Режим” в положение ”0” и вращая ручку ”Баланс” добиться, чтобы вольтметр показывал ноль

Теперь ручку контроля температуры на термостате нужно перевести в крайнее противоположное положение. При этом должна загореться лампочка — термостат начал нагреваться Тумблер ”Режим” переключать в положение “ТП”.

Расстояние между соседними точками характеристик — 5-10 градусов. Измерения проводить до температуры отключения термостата (90 градусов) Снятые характеристики занести в таблицу 61. Показать, почему в данной работе измеряемое напряжение термопары меньше паспортного значения для данной температуры

Таблица 61 — Температурные характеристики термодатчиков

| № п/п | t, ° C | RD1, Oм | RD2, Oм | RD3, Oм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 6.4 - Схема коммутации лабораторной установки

Графически показать:

- Зависимость RD1, Oм от t, ° C.

- Зависимость RD2, Oм от t, ° C.

- Зависимость RD3, Oм от t, ° C.

Выполнить выводы по полученным результатам работы.