2.3 Измерение  расхода

2.3.1 Какие единицы измерения приняты для измерения расхода в системе СИ и как они связаны друг с другом?

2.3.2 По трубе диаметром D, мм движется поток жидкости со средней скоростью , м/с. Определите массовый расход жидкости, если ее плотность равна , кг/м3.

| № варианта | D, мм | , м/с. | , кг/м3. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,11 | 100 | 1,6 | 990 |
| 2,12 | 150 | 2,1 | 903 |
| 3,13 | 400 | 5 | 892 |
| 4,14 | 200 | 1,8 | 881 |
| 5,15 | 100 | 1,3 | 894 |
| 6,16 | 140 | 1,5 | 874 |
| 7,17 | 130 | 1,1 | 868 |
| 8,18 | 170 | 3,5 | 911 |
| 9,19 | 250 | 4,3 | 879 |
| 10,20 | 300 | 4,6 | 886 |

2.3.3 Возможно ли измерение расхода воды в трубопроводе диаметром 30 мм с помошью диафрагмы?

2.3.4 Чем определяются значения коэффициентов расхода и могут ли они изменяться в процессе эксплуатации?

2.3.5 Какие сужающие устройства называются стандартными и при каких условиях возможно их применение для измерения расхода?

2.3.6 Определите перепад давления, создаваемый напорными трубками, если поток воды движется со скоростью  м/с, плотность воды 985 кг/м3 , коэффициент трубки kт.

| № варианта | , м/с. | kт. |
| --- | --- | --- |
| 1,11 | 0,2 | 0,97 |
| 2,12 | 0,25 | 0,94 |
| 3,13 | 0,3 | 0,92 |
| 4,14 | 0,35 | 0,84 |
| 5,15 | 0,4 | 0,9 |
| 6,16 | 0,15 | 0,93 |
| 7,17 | 0,17 | 0,96 |
| 8,18 | 0,32 | 0,84 |
| 9,19 | 0,28 | 0,89 |
| 10,20 | 0,12 | 0,88 |

2.3.7 Расход воды, протекающей по трубопроводу D, мм, составляет Qм., т/ч Относительная площадь диафрагмы m, давление воды р, мПа, температура t, °С. Определите значение перепада давления на сужающей устройстве.

| № варианта | D, мм | Qм., т/ч | р, мПа, | t, °С. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,11 | 200 | 100 | 10 | 210 |
| 2,12 | 250 | 110 | 12 | 200 |
| 3,13 | 300 | 150 | 15 | 205 |
| 4,14 | 350 | 200 | 18 | 180 |
| 5,15 | 300 | 170 | 13 | 190 |
| 6,16 | 250 | 140 | 9 | 170 |
| 7,17 | 200 | 125 | 8 | 160 |
| 8,18 | 100 | 60 | 4 | 120 |
| 9,19 | 150 | 80 | 6 | 150 |
| 10,20 | 350 | 250 | 14 | 150 |

3 ПРИМЕР РАСЧЕТА СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

3.1 Исходные данные

Задано:

Измеряемая среда – перегретый пар

Максимальный измеряемый массовый расход Qm.max=230 000 кг/ч.

Средний измеряемый массовый расход Qм.ср=180 000 кг/ч.

Абсолютное давление пара перед сужающим устройством P=100 кгс/см²

Температура пара перед сужающим устройством t=510ºС

Допустимая потеря давления при расходе равном Qm.max P´пд=0,5 кгс/см²

Внутренний диаметр трубопровода перед сужающим устройством при температуре 20ºС, D20=217 мм.

Перед сужающим устройством находится полностью открытый вентиль на расстоянии 4м, за сужающим устройством – колено на расстоянии 2м.

Материал трубопровода – сталь марки 12МХ.

3.2 Определение недостающих для расчета данных

| № |  | Определяемая величина | Номера п., ф., рис., пр., таблиц | Расчет | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  | Плотность пара в рабочих словииях (P и t), ρном. Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода, k Внутренний диаметр трубо-проводов при температуре t, D Динамическая вязкость пара в рабочих усло-виях (P и t), µ Показатель адиабаты, | Прилож. А Прилож. В Формула 3 Прилож. Г Прилож. Д | - - 217·1,00682 - - | 29,4 кг/м³ 1,00682 218,48 мм 3·10-6 кгс·сек/м² 1,27 |  |
| 6 7 8 | Тип сужающего устройства Тип разновид-ности дифма-нометра Верхний предел измерений дифманометра, Qмп |  | - - - | Сопло камерное материал – 1Х18Н9Т Дифманометр поплавковый ртутный, показывающий с интегратором ДП-781 - |  | 250000 кг/ч |

3.3 Определение номинального перепада давления дифманометра

| 9 10 11 12 | Допустимая потеря давления при расходе, равном выбран-ному верхнему пределу измерений дифманометра, Pпд Вспомогательная величина С Предельный номинальный перепад давле-ния дифмано-метра, Pн Приближенное значение модуля, m | Формула 1.4 Формула 1.5 Таблица П46 [1] Таблица П46 [1] | - - | 0,59 кгс/см² 77,15 принимаем 1,6 кгс/см²= =16000кгс/м2 принимаем 0,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.4 Определение числа Рейнольдса

| 13 14 15 | Число Рейнольдса, Re Минимальное допустимое число Рейнольдса, Remin Граничное значение числа Рейнольдса, Reгр. | Формула 1.8 - - | так как Re>Remin расчет продолжаем так как Re>Reгр, расчет продолжаем | 9,9∙106 30000 194800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.5 Проверка длины прямых участков трубопровода

а) Длина прямого участка перед соплом

| 16 17 | Необходимая длина Имеющаяся длина | - - | - - следовательно, расстояние 4 м перед соплом допустимо | 20D20 4м, т.е.≈18D20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

б) Длина прямого участка за соплом

| 18 19 | Необходимая длина Имеющаяся длина | - - | - - следовательно, расстояние 2м за соплом допустимо | 7,5D20 2м, т.е.≈9D20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.5.1. Определение параметров сужающего устройства

| 20 21 22 23 24 25 26 27 | Наибольший перепад давле-ния в сопле, ∆P Отношение Поправочный множитель на расширение пара, ε1 Вспомогательная величина (mα) Коэффициент расхода, α Модуль сопла, m1 Поправочный множитель на расширение пара, ε2 Разность ε1 – ε2 | Формула 1.13 Формула 1.10 Формула 1.9 Формула 1.18 Формула 1.14 Формула 1.10 - | 0,9263∙16000 1-(0,41+0,35∙ 0,572) /0,99-0,2262∙0,572,05+ +(0,000215- -0,001125∙0,570,5+ +0,00249∙0,572,35∙ ∙)/ 1-(0,41+0,35∙ ∙0,5682) 0,99793-0,99794 т.к. ε1 – ε2 <0,0005 следовательно, значения m1=0,568 и ε1=0,99793 считаются окончательными | 14820,8 кгс/м2 0,00768 0,99793 0,635 1,117 0,568 0,99794 -0,00001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 29 | Поправочный множитель на тепловое расши-рение материала сопла, k Диаметр отверстия сопла при температуре 20ºС,d20 | Прилож. В Формула 22 | - | 1,0085 163,27 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.5.2 Проверка расчета

| 30 31 32 33 34 35 | Коэффициент расхода, α Диаметр отверстия сопла при темпера-туре t, d Расход, соот-ветствующий наибольшему перепаду давле-ния Pн, Qм. Допустимое нижнее предельное значение наибольшего расчетного расхода Qдоп. Отношение Действительная потеря давления, Pп | Формула 1.18 Формула 1.3 Формула 1.30 Формула 1.30 ΔР | /0,99-0,2262∙0,5682,05+ +(0,000215- -0,001125∙0,5680,5+ +0,00249∙0,5682,35∙ ∙)/ 163,27∙1,0085 0,01252∙1,116∙ ∙0,994∙163,272∙ ∙ 0,01252∙1,116∙0,994∙163,272 ∙ ∙ следовательно, расчет выполнен правильно 14820,8∙0,0137 | 1,116 164,658 мм 253917,98 кг/ч 244381,85 кг/ч 0,0137, т.е. 1,37 % 203,04 кгс/м2 = 0,02 кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |