Глава 3 ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

1.3.1 Общие сведения В практике теплотехнического эксперимента различают абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление. Абсолютное давление есть полное давление, испытываемое газом или жидкостью, равное сумме избыточного и атмосферного давлений: P=Pн+Ра. Если абсолютное давление меньше атмосферного, то такое давление называется вакуумметрическим: Рв=Ра-Р. Приборы, предназначенные для измерения давления, можно классифицировать по их назначению: 1) манометры служат для измерения избыточного давления; 2) вакуумметры – для измерения относительно большого разрежения; 3) тягомеры – для измерения небольшого разрежения; 4) напоромеры или микроманометры – для измерения незначительного избыточного давления; 5) барометры – для измерения атмосферного давления. 46 Для измерения разности давлений используют дифференциальные манометры (дифманометры). Однако абсолютная величина измеряемого давления не определяет принципа работы и устройства прибора. В зависимости от принципа работы приборы для измерения давления делятся на четыре основные группы: 1) жидкостные, измеряющие давление высотой столба жидкости; 2) пружинные, измеряющие давление по величине деформации упругого элемента; 3) поршневые, в которых измеряемое давление уравновешивается силой, действующей на поршень определенной площади; 4) электрические, преобразующие давление в какую-либо электрическую величину. В Международной системе единиц (СИ) единицей давления является паскаль (Па). Паскаль равен давлению, вызываемому силой 1 Н, равномерно распределенной по поверхности площадью 1 м2 , расположенной перпендикулярно направлению силы (1 Па= 1 Н/м2 ). С целью сокращения числа значащих цифр используют также кратные единицы от единиц СИ, например: МПа=106Па, кПа = 103Па. Используются также внесистемные единицы давления: техническая атмосфера (ат), равная кгс/см 2 ; миллиметр водного столба (мм вод. ст.) и миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.), отнесенные к нормальным условиям: для воды – к 4°С, для ртути – к 0°С и нормальному ускорению свободного падения, равному 9,80665 м/с2 . Соотношения между единицами давления приведены в таблице 1.2. Таблица 1.2 – Соотношения между единицами давления Единица Па кгс/м2 ат(кгс/см2 ) мм вод. ст. мм рт. ст. 1 Па 1 0,10197 0,10197 . 10–4 0,10197 7,5006 . 10–3 1 кгс/м2 9,80665 1 10-4 1 73,56 . 10–3 1 кгс/см2 9,80665 . 104 104 1 104 735,56 1 мм вод. ст. 9,80665 1 10-4 1 73,56 . 10–3 1 мм рт. ст. 133,322 13,595 13,595 . 10–4 13,595 1 47 1.3.2 Жидкостные манометры U-образные жидкостные манометры Для измерения небольших избыточных давлений и разрежений используют U-образные жидкостные манометры (рис. 1.23,а), которые являются простыми и достаточно точными приборами. В качестве рабочей жидкости обычно применяется вода (иногда ртуть и другие жидкости). Внутренний диаметр стеклянной трубки должен быть не менее 8…10 мм, так как при меньшем диаметре начинают проявляться капиллярные свойства жидкости. При заполнении U-образного манометра особое внимание следует обращать на чистоту внутренней полости трубки и рабочей жидкости, так как загрязнения искажают форму мениска и могут привести к грубым погрешностям измерения. а б в а – определение избыточного давления; б – смачиваемая жидкость; в – несмачиваемая жидкость Рисунок 1.23 – Измерение давления жидкостным U-образным манометром Точность измерения U-образным манометром при правильном отсчете уровней жидкости в трубках достаточно высока. Отсчет показаний жидкостных манометров приведен на рис.1.23, а,б,в. В зависимости от характера мениска, расположения и устройства шкалы, а также опытности наблюдателя точность измерений может достигать 0,5-1,0 мм. Для повышения точности отсчета образцовые U-образные манометры снабжаются зеркальной шкалой. Ра Рб h 48 При измерении давления жидкостным U-образным манометром измеряемая среда с давлением Ра соединяется при помощи металлической или резиновой трубки с одним коленом манометра, а второе колено – с атмосферой, имеющей барометрическое давление Рб. Избыточное давление, Па, измеряемое с помощью U-образного манометра, подсчитывается по формуле Ризб=hg(ρ-c), (1.13) где h – разность уровней жидкости, м; ρ – плотность рабочей жидкости, кг/м3 ; ρс – плотность среды над рабочей жидкостью, кг/м3 ; g – местное ускорение свободного падения, м/с2 . Микроманометры Для измерения малых перепадов давления воздуха или неагрессивных газов используют микроманометры (рис. 1.24). В качестве рабочей жидкости используют этиловый спирт. Рисунок 1.24 – Микроманометр с наклонной трубкой Разность высот уровней рабочей жидкости уравновешивает измеряемое давление и согласно схеме (рис. 1.24) равна: h=h1+h2=n sin+h2. Если F1 и F2 – площади сечений наклонной трубки и сосуда, то вследствие равенства объемов nF1=h2F2, поэтому h=n(sin+F1/F2). Следовательно, избыточное давление, Па, измеряемое микроманометром, Pизб=hg=ng(sin+F1/F2). (1.14)  h1 n P h2 49 Уравнению (1.14) можно придать иной вид, если измерять давление в килограмм-силах на квадратный метр, приравнять местное ускорение свободного падения нормальному g0=9,8066 м/с2 и принять F1/F2 = 0, что имеет место при F1/F2 > 1/400, тогда Pизб=kn, (1.15) где k = sin – постоянная прибора. Перед работой необходимо проверить плотность спирта, залитого в прибор, и если плотность спирта не совпадает с плотностью, указанной на приборе, то необходимо ввести поправку к постоянной прибора: k′ = ′sin, где ' — фактическая плотность спирта. Промышленность выпускает микроманометры типа ММН с переменным углом наклона измерительной трубки с пятью диапазонами измерения давления, кгс/м2 : 0...50, 0...75, 0…100, 0...150 и 0…200, классов точности 0,5 и 1. Микроманометр ММН-240, используемый в лабораторных работах, предназначен для измерения перепадов давлений в пределах от 0 до 240 мм вод. ст. (рис.1.25). 1 – цилиндрический сосуд; 2 и 5 – резиновые трубки; 3 – измерительная трубка; 4 – кронштейн; 6 – трехходовой кран; 7 – корректор нуля; 8 – поршень; 9 и 10 – штуцеры; 11 – стойка; 12 – плита; 13 – регулирующие винты; 14 - уровень Рисунок 1.25 – Микроманометр ММН 50 Резервуар 1 соединен через нижнее донышко резиновой трубкой 2 с нижним концом измерительной стеклянной трубки 3, закрепленной на кронштейне 4, который поворачивается на шарнирной оси, а с помощью резиновой трубки 5 – со вторым концом измерительной трубки 3. На крышке сосуда 1 имеется трехходовой кран 6, позволяющий включать сосуд и трубку ("плюс" и "минус"). Стойка 11 дает возможность устанавливать стеклянную трубку со шкалой под различными углами к горизонту, обозначенными на сетке циферблата 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8. Эти цифры выражают значение постоянной прибора k, равной g sin . Прибор заполняется подкрашенным спиртом или другой рабочей жидкостью с той же плотностью так, чтобы уровень жидкости фиксировался в измерительной трубке. Микроманометр воспринимает изменение давления как через резервуар со спиртом – патрубок микроманометра (+), так и через измерительную трубку – патрубок микроманометра (-). Эти давления воспринимаются на противоход, в связи с чем при подсоединении обоих патрубков мы получаем в результате замера разность давлений, а если один из них отсоединен, фиксируется значение давления в замерной точке. Замер осуществляется, если штырек переключателя 6 находится в положении "+" (микроманометр включен), если же он находится в положении "0", то микроманометр выключен. Датчиком, воспринимающим давление в трубе, является пневмометрическая трубка Пито, которая выполнена в виде двух спаянных трубок. Полное давление потока Рп измеряется трубкой с открытым концом, статическое Рст – трубкой, конец которой запаян и сообщается с воздушным потоком посредством боковых отверстий, просверленных на некотором расстоянии от конца. Для соединения пневмометрической трубки с микроманометром используются резиновые шланги. При замерах микроманометр располагается горизонтально, что контролируется по уровню 14; регулировка осуществляется с помощью установочных винтов 13. Начальный отсчет Рнач показаний микроманометра считывается по положению нижней части мениска жидкости в измерительной трубке при выключенном микроманометре. Cxeмы подключения микроманометра для различных замеров приведены на рисунке 1.26. Для замера скоростного давления (рис.1.26,б) резиновые шланги подсоединяют следующим образом: от трубки, воспринимающей полное давление, - к патрубку микроманометра (+), а от трубки, воспринимающей статическое давление, - к патрубку (-).Поставив штырек переключателя микрома- 51 нометра 6 в положение (+), вводят пневмометрическую трубку в воздуховод и снимают отсчет по измерительной трубке. а б в Рисунок 1.26 – Присоединение пневмометрической трубки к микроманометру при замерах статического (а), динамического (скоростного) давления (б) и разности полных давлений между сечениями (в) Скоростной напор, или динамическое давление, определяется по формуле Рдин=k(Ркон – Рнач), где k - постоянная прибора, определяемая углом наклона измерительной трубки. Для более точных измерений малых перепадов давления используют микроманометры с оптическим устройством и микроманометры компенсационного типа. Поршневые манометры Точными (образцовыми) приборами для измерения высоких давлений являются поршневые манометры, устройство которых показано на рисунке 1.27. Манометр состоит из поршня 2 с тарелкой грузов 1 и точно подогнанного к поршню цилиндра 3. Масло в манометр подается винтовым прессом 4. С помощью такого манометра измеряют давления до 60 кгс/см2 с точностью до 0,01%. Грузы рассчитаны на нормальное ускорение свободного падения go=9,8066 м/с2 . + + - - + - 52 Рисунок 1.27 – Поршневой манометр При отклонении температуры от 20°С вводят поправку Pt=P(1+2)(20-t), где 1 и 2 – температурные коэффициенты линейного расширения материала цилиндра и поршня, 1/°С. Значения температурных коэффициентов указываются на приборе. Для измерения более высоких давлений используются поршневые манометры другой конструкции. Например, для измерения давлений до 600 и 2500 кгс/см2 выпускаются манометры МП-600 и МП-2500 соответственно с точностью измерения до 0,05%. Поправки к показаниям жидкостных манометров При точном измерении давления жидкостными манометрами необходимо учитывать погрешности, связанные с влиянием температуры и ускорения свободного падения на показания приборов. Если ht — измеренная высота столба рабочей жидкости манометра при температуре t, то высота столба h0 при температуре t0=4°С для воды (для ртути t0=0°С) будет равна: ho=ht[1-(t-to)-(t-t20)], где t20=20°С, поэтому поправку к показанию прибора на температуру следует вычислять по формуле ht=ho-ht=ht[(t-t20)-(t-to)], (1.16) где  – средний коэффициент температурного расширения жидкости, равный: 0,00018 К-1 – для ртути, 0,0002 К-1 – для воды, 53 0,0011 К-1 – для этилового спирта;  –линейный коэффициент температурного расширения материала шкалы, равный: 0,000019 К-1 – для латуни, 0,000012 К-1 – для стали, 0,000008 К-1 – для стекла. Поправка на значение местного ускорения свободного падения определяется по формуле  hg=ht(g/9,806-1). (1.17) Значение высоты столба жидкости, приведенное к нормальным условиям, вычисляется по формуле  ho=ht+ht+hg. (1.18) 1.3.3 Манометры с упругими чувствительными элементами В практике измерения давления в диапазоне от 50 Па до 1000 МПа широкое распространение получили приборы, принцип действия которых основан на использовании упругой деформации чувствительных элементов, воспринимающих давление среды. Манометры с упругими чувствительными элементами, снабженные передающими преобразователями с унифицированным сигналом постоянного тока, предназначены для работы в информационно-измерительных системах. Манометры с одновитковой трубчатой пружиной Манометры с трубчатой пружиной получили наибольшее распространение при измерении давления в диапазоне от 0,1 до 1000 МПа. Манометры в зависимости от их назначения подразделяются на образцовые типа МО классов точности 0,16, 0,25 и 0,4, повышенной точности типа МТИ классов точности 0,6 и 1 и технические классов точности 1, 1,6 и 2,5. Манометры образцовые типа МО выпускаются с верхним пределом измерений от 0,1 до 60 МПа. На рисунке 1.28 показано устройство манометра с трубчатой пружиной Бурдена. Один конец трубчатой пружины 1 закреплен в держателе 6, который снабжен штуцером 7 для соединения с объектом измерения давления. Запаянный конец пружины соединен поводком 5 с передаточным механизмом, состоящим из сектора 4 и зубчатого колеса 2, на оси которого закреплена стрелка манометра 3. 54 Рисунок 1.28 – Манометр с одновитковой трубчатой пружиной Под влиянием избыточного давления трубчатая пружина деформируется и через секторный передающий механизм поворачивает стрелку манометра. У манометров такого типа угол поворота стрелки практически пропорционален измеряемому давлению, поэтому шкала таких манометров является равномерной. Вакуумметры с одновитковой трубчатой пружиной имеют аналогичную конструкцию. Применяя приборы с трубчатой пружиной, следует иметь в виду, что в условиях переменной температуры изменяется модуль упругости чувствительного элемента, что вызывает необходимость введения поправок к показанию прибора. Кроме того, стабильность показаний трубчатого манометра нарушается явлениями гистерезиса и остаточной деформации, поэтому трубчатые манометры следует тарировать не реже 1 раза в год. Дифференциальные мембранные манометры Дифманометры используются для измерения перепадов давления и расхода жидкости по перепаду давления в суживающем устройстве. Мембранные манометры практически не боятся больших перегрузок, так как при перегрузках мембрана прижимается к одному из фланцев и не выходит из строя. Промышленность выпускает в настоящее время различные типы дифференциальных мембранных манометров. Дифференциальные мембранные манометры типа ДМ снабжены линейным дифференциально-трансформаторным преобразователем; выпускаются трех моделей на рабочее избыточное давление 6,3, 25 и 63 МПа и рассчитаны на номинальные перепады давления от 1600 до 25000 Па и от 0,04 до 0,63 МПа 55 для последней модели; классы точности — 1 и 1,5. Дифманометры типа ДМ широко используются в комплекте с суживающими устройствами в качестве расходомеров. Дифманометры, мембранные электрические компенсационные типа ДМЭ и ДМ-ЭР имеют унифицированный выходной сигнал постоянного тока 0...5 мА и 0...20 мА; используются в комплекте с милливольтметрами, а также с другими устройствами в информационно-измерительных системах. Дифманометры типа ДМ-Э предназначены для измерения перепадов давления (выходной сигнал пропорционален перепаду давления), а типа ДМ-ЭР — для измерения расхода по перепаду давления в суживающих устройствах (выходной сигнал пропорционален расходу). Принцип действия дифманометров основан на электрической силовой компенсации усилия, развиваемого мембраной под действием измеряемого перепада давления. Дифманометры ДМ-Э1 и ДМ-ЭР1 класса точности 1,5 рассчитаны на давление 0,25 МПа и выпускаются на предельные номинальные перепады давления от 160 до 1000 Па, а приборы ДМ-Э2 и ДМ-ЭР2 классов точности 1 и 1,5 рассчитаны на давление 1 МПа и перепады давления от 1000 до 6300 Па.