1.4.4 Ротаметры

Ротаметры измеряют расход также по перепаду давления и широко применяются в лабораторных условиях для измерения небольших объемных расходов жидкости (0,04...16 м3 /ч) и газа (0,064...40 м3 /ч) в вертикальных трубопроводах диаметром от 4 до 100 мм. Ротаметр представляет собой, как правило, коническую стеклянную трубку, внутри которой помещается поплавок. Поплавок снабжен бортиком с косыми канавками, обеспечивающими его устойчивость (рис. 1.35). Под действием потока жидкости или газа поплавок занимает определенное положение в центре трубки. При этом достигается равновесие сил, действующих на поплавок, сила тяжести G уравновешивается подъемной силой P, инерционной силой J (динамическим напором) и силой трения F, т. е. G=P+J+F. (1.40) 68 Рисунок 1.35 – Устройство ротаметра Подъемная сила возникает за счет разности статических давлений (Pa– Pб) в сечениях а и б: P=(Pa–Pб)f, (1.41) где f — наибольшая площадь поперечного сечения поплавка. Из уравнений (1.40) и (1.41) получим: Pa–Pб=(G–J–F)/f. (1.42) Если в первом приближении пренебречь инерционной силой J и силой трения F, то Pa–Pб=G/f=Vппg/f. (1.43) где Vп – объем поплавка; п – плотность материала поплавка; g – ускорение свободного падения. Из уравнения (1.43) следует, что перепад давления не зависит от расхода, поэтому ротаметры относятся к группе расходомеров постоянного перепада давления. В действительности при увеличении расхода перепад давления несколько увеличивается и поплавок смещается вверх до тех пор, пока перепад давления не уменьшится за счет увеличения площади кольцевого зазора между коническим корпусом и поплавком. Очевидно, что расход однозначно связан с площадью кольцевого зазора, а следовательно, и с вертикальным положением поплавка. Эту зависимость можно записать в виде 69 ρf 2gV (ρ ρ) V αf п п 0 к   , (1.44) где  – коэффициент расхода ротаметра; ρ — плотность жидкости; fк – площадь кольцевого зазора. Однако строгой линейной зависимости между перемещением поплавка h и расходом V0 не наблюдается, так как, во-первых, при конической форме трубки fк нелинейно зависит от h и, во-вторых, имеется некоторое непостоянство коэффициента расхода . Для градуировки ротаметров в качестве жидкости и газа используют воду и воздух. При измерении расходов других жидкостей и газов показания ротаметров пересчитывают на измеряемую среду с учетом плотности и вязкости. Ротаметры выпускаются нескольких типов. Ротаметры показывающие изготовляются со стеклянной конусной трубкой с нанесенной на ней шкалой расходов. Указателем расхода у этого типа ротаметров служит верхняя горизонтальная плоскость поплавка. Ротаметры с металлическим корпусом снабжены электрическими преобразователями, в том числе преобразователями стандартного сигнала постоянного тока (0…5 мА). Ротаметры со стеклянной трубкой рассчитаны на давление не более 0,6 МПа, ротаметры с металлическим корпусом – на более высокое давление (1,6...6,4 МПа). Ротаметры указанных типов выпускаются классов точности: 1; 1,65; 2,5; 4.