Лабораторная работа №6.

«КОЛОРИМЕТРИЯ»

1 Продолжительность работы - 2 часа

2 Цель работы: Ознакомиться с процессом колориметрического анализа, приобрести навыки правильного построения калибровочного графика и нахождения по нему значения измеряемой величины.

3 Общие сведения

Колориметрия (от лат. color - «цвет» и греч. μετρώ - «измеряю») - физический метод химического анализа, основанный на определении концентрации вещества по интенсивности окраски растворов (более точно - по поглощению света растворами).

Колориметрические методы основываются на сравнении интенсивности окраски исследуемого раствора, изучаемого в пропущенном свете, с окраской эталонного раствора, содержащего строго определенное количество этого же окрашенного вещества, или же с дистиллированной водой.

Применяют также визуальный метод сравнения интенсивности окраски раствора с эталонными растворами, концентрация вещества в которых известна. Но точность аппаратного измерения выше, чем визуального. Приборы измеряют силу тока, зависящую от интенсивности излучаемого света, пропущенного через исследуемый раствор.

Спектрофотометры - отличаются возможностью исследования оптической плотности раствора в широком диапазоне длин волн видимого спектра, а также в ИК и УФ-диапазонах.

В лаборатории ОП «БЖД и ЗОС» находится учебный прибор КФК-2 (концентрационный фотоколориметр) (рисунок 1).

Рисунок 1 – КФК-2 и кюветы для анализа.

Кюветы при заполнении раствором можно брать только за боковые стенки, чтобы на фронтальных поверхностях не остались отпечатки и не изменились показания прибора. Раствор наливается до метки.

4 Построение калибровочного (градуировочного) графика

Основой для построения градуировочного графика является приготовление стандартных растворов. Готовят 3 шкалы (набора) стандартных растворов с точно известной концентрацией определяемого вещества. Затем растворы поочередно помещают в прибор и отмечают величину оптической плотности раствора для каждого значения концентрации в нем определяемого вещества. По полученным данным строят график, откладывая на оси абсцисс концентрацию, а по оси ординат – измеренные значения оптической плотности.

Количественное значение оптической плотности для каждой точки градуировочного графика определяется как среднее арифметическое результатов параллельных измерений 3-х шкал (для повышения точности измерения).

С целью уменьшения погрешности графического измерения, необходимо подобрать такой масштаб графика, чтобы угол его наклона приблизительно равнялся 45º.

Градуировочный график строится один раз в год и после ремонта прибора. Поверка графика должна проводиться 1 раз в квартал (если нет других указаний в методике определения), а также после приготовления реактивов из новой партии, поверки прибора. Поверка проводится по 3-м точкам графика наиболее часто встречающихся в работе концентраций. Данные поверки заносятся в журнал поверок градуировочных графиков или наносятся на обратную сторону графика в виде таблицы.

При построении градуировочного графика должна соблюдаться прямая зависимость между оптической плотностью и концентрацией. Прямолинейность графика сохраняется только в интервале концентраций, указанных в методике. Поэтому продлевать градуировочную прямую выше последней указанной в методике точки не допустимо. Находить значение концентраций испытуемого раствора по градуировочному графику ниже первой точки графика не рекомендуется, т.к. это определение несет большую погрешность. В таком случае результат исследования следует записывать в виде "менее ... мг/дм3".

5 Задание

Построить градуировочный график, по которому определить значение концентрации вещества в растворе по показателю оптической плотности раствора (таблица 1).

Данные для построения калибровочного графика (общие для всех вариантов): С, мг/дм3 (концентрация) – D (оптическая плотность).

1. 2 мг/дм3 – 0,075

2. 4 мг/дм3 – 0,112

3. 8 мг/дм3 – 0,274

4. 12 мг/дм3 – 0,423

5. 16 мг/дм3 – 0,558

6. 20 мг/дм3 – 0,672

После построения графика откладываем на оси ординат значение D анализируемого раствора, смещаемся до линии графика, отмечаем на нем точку, от которой опускаемся до оси абцисс и находим концентрацию раствора.

Таблица 1. Задание по вариантам

| Вариант | Значение D |
| --- | --- |
| 1 | 0,098 |
| 2 | 0,081 |
| 3 | 0,105 |
| 4 | 0,119 |
| 5 | 0,146 |
| 6 | 0,299 |
| 7 | 0,385 |
| 8 | 0,433 |
| 9 | 0,418 |
| 10 | 0,274 |
| 11 | 0,357 |
| 12 | 0,408 |
| 13 | 0,510 |
| 14 | 0,592 |
| 15 | 0,634 |